仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160107

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   植入式清醒动物生理信号无线遥测系统 一套

第2包   倒置荧光钙离子成像系统             一套

第3包   超低温冰箱                         三台

第4包   生物安全柜                         八台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年12月29日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年01月07日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室（汉中路140号五台校区）。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年12月29日

第1包   植入式清醒动物生理信号无线遥测系统参数要求

联系人：朱老师15195882782

| - 说明 | 数量 |
| --- | --- |
| Ponemah Software 6.00 软件接口 | 1 |
| - Ponemah Core Software Configured with MX2 8Source Acquisition Interface - 采集软件 | 1 |
| - Blood Pressure Analysis Software Module血压分析模块 | 1 |
| - Matrix 2.0采集主机 | 1 |
| - Telemetry Receiver for Metal Cages - 接收器 | 4 |
| Pressure, Temperature & Activity 大鼠血压体温活动度植入子 | 6 |
| Ethernet to Serial Converter for APR-1 | 1 |
| Ambient Pressure Reference 环境压力参考 | 1 |
| Power Supply电源 | 1 |
| - Cisco RV130 VPN Router路由器 | 1 |
| - Re-gel Syringe filled with .50cc gel. - 压力灌注胶 | 1 |
| - HD-S Starter Kit - 手术附件套 | 1 |
| - HD-S10Training Module for Surgical Practice, 8CM - 训练模型 | 1 |
| - Optional Training at Customer Site - 手术培训 |  |

第2包 倒置荧光钙离子成像系统参数要求

联系人：陈老师025-86862885

显微镜系统：

- 1 光学系统：UIS2第二代无限远光学系统

1.2 主机功能：双层光路，二层光路可后续添加中间变倍、左右口同时成像功能，带有左光口用于成像，3种可选光路(目镜:左光口= 100:0/50:50/0:100)，可进行明场、荧光、相差等观察方式

  - 透射照明系统：12V100W卤素灯照明，照明柱倾斜结构，30度倾斜角，采用减震结构

  - 观察镜筒：双目镜筒，瞳距可调

1.5 聚光镜：超长工作距离聚光镜，NA0.3，WD73mm，4孔转盘，配备10X/20X/40X 相差环板，可调节的孔径光阑

1.6 物镜转换器：编码型六孔物镜转换器

1.7 滤色镜：滤波滤色片、ND25减光片、日光平衡滤色片

1.8 目镜：10X/22mm目镜一对，屈光度可调

  - 物镜：

长工作距离平场半复消色差RC荧光物镜

10x NA 0.3,  WD 9.5

20x NA 0.45, WD 6.6-7.8，c.c 0-2mm

40x NA 0.6,  WD 3.0-4.2，c.c.0-2mm

1.10载物台：精确复位型机械载物台，带右手手柄，配有微孔板适配器、可定位型35mm培养皿适配器，可看切片。

2.荧光及测钙系统

*2.1荧光照明器：八孔编码荧光照明器，内置光闸，简单防水结构，配置ND25中灰滤色片，无需工具即可更换滤色镜组，与软件连接后能够随图片保存荧光滤色镜组信息。

2.2荧光光源：DG-4，氙灯光源（全谱输出300-700nm）、快速光闸、高速滤色片转轮，自带4孔25mm滤色片；标准寿命1000h（所有的灯泡有合约保证500小时），配备光导适配器，光导长度2m，与IX73荧光照明器匹配对接。

2.3滤色镜组： 配备测钙专用FURA2荧光滤色镜组，以及常用红绿蓝荧光激发块，其中绿色激发块可做Fluo-3/4钙离子成像。

2.4 FUEA2钙成像专用紫外物镜：复消色差40X，NA1.15, W.D. 0.25, C.C. 0.13mm-0.25mm，水镜

3.成像系统:

3.1相机像素至少为2048×2048，全幅帧速至少为30帧/秒

3.2在选择较小ROI（如512x8像素）时最快速度可以达到25000帧/秒或以上

3.3量子效率峰值需要大于70%

3.4动态范围大于等于33000:1

3.5制冷需要达到10℃或更低

3.6相机采用USB 3.0数据接口

3.7相机具有trigger接口，其中trigger in有1个通道，trigger out至少3个通道

3.8应用：钙离子成像、红细胞成像、高速发射离子成像、低复制基因分析和基因表达仿制、定量FRET、FRAP、FISH等等

4.图像采集分析软件

4.1 采集图像：能够控制BX53的所有电动部件以及配置的DP80 CCD成像系统，可以进行多通道荧光自动获取，多维显微成像控制：X, Y, Z, T, λ等多维控制，实现多时间、多标荧光、Z序列的自动采集和处理。支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程；

4.2 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像。可以根据当前物镜的倍率自动添加标尺，从而显示图像的放大比例关系；

4.3 可以实时对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像；

4.4 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度、荧光强度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。

4.5可以手动实时对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，实时获取多层面的清晰图像

4.6可以随意对图象切割、测量、计数、分类；HE等染色方法的阳性灰度、阳性比例计算、荧光强度分析等。可以选择面积、周长、角度等50多种测量方式，所有的测量结果可以导出到EXCEL表格，以便进行后期的其他分析和存档等；

*4.7配备比例法分析模块，可对比例法成像进行分析。

第3包   超低温冰箱参数要求

联系人：林老师025-86862038

- 内部容积：不小于 682 升

- 2英寸冻存盒的存放数量：不少于 500 个

- *压缩机:2台1HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃

- *新型制冷系统：钎焊板式热交换器具有更高效的传热性能;感应钎焊工艺可减少制冷剂泄漏等风险，提高设备的可靠性。

- 工作温度:-50℃∽-86℃

- *工作电压:208-240V宽工作电压范围,可不同冰箱实现延时启动

- Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

- *两种制冷模式选择,节能模式可提供极佳的温度控制并可节省高达15%的能耗（与高性能模式相比）

- *标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能

- *箱体结构：粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢涂层内壁，便于清洗耐腐蚀；可调节高度的不锈钢搁板,最大承重达205磅

- *工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性，

- *创新聚苯乙烯保温内门设计，标配嵌入式磁铁门闩；标配四扇内门，减少冷气丢失

- 外部尺寸(mm)（ H x D x W）：1980 x 960 x 970 mm (78.0 x 37.6 x 38.0 in.)

- *具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于237 分钟

- *压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 28 分钟

- *超薄真空绝热板结合环保、水压泡沫绝热材料，明显提高保温性能及存储密度

- *四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果

- *全触摸屏用户界面,可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可访问设置和运行参数

- *内置 USB 端口，可将冰箱事件日志报告下载至便携式硬盘，还可实现冰箱间设置信息复制

- *内置数据存储系统，可存储长达15 年的温度和事件记录数据并可随时通过USB接口下载

- *符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性

- *可选密码感应门禁系统：冰箱可自动记录开门的人员、时间以及箱门处于打开状态的持续时间，增强安全性，便于管理

- *标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器

- *远程监控报警接口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及dry Contact远程报警接口

- *超大冷凝器，面积为305X457mm， 确保最佳降温效果

- *标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能

- *标配的专利式真空减压口设计，方便箱门快速再次开启

- 重型脚轮，方便移动和固定冰箱

- 冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静

- 后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时

- 可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温

- 可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求

- *符合多项权威认证：cULus、CE 认证、ISO认证、CFG

第4包   生物安全柜参数要求

联系人：林老师 025-86862038

*1、外部尺寸：1300×2200×795mm

*2、双风机双直流电机设计，无涡流，安全稳定

*3、双风机联锁，一个风机故障，另一个立即停止运行，保证安全 性

*4、主动气流控制系统，吸入和排出的气体量分别由独立的感应系统监控

*5、前窗清洗位置设计，彻底清洁前窗，并无须将头与身体探入柜内，10°倾斜角设计的前操作面，减少玻璃反光，操作舒适

*6、待机模式：在关上前窗后，30%低速运行，维持密封性和洁净度

*7、四块灵活的分体式台面设计，拆卸更便捷，清洁更彻底

*8、认证：EN, BS, NF

*9、进气/排气过滤器：HEPA H 14 EN 1822, 对0.3μm 颗粒为 99.999%

*10、可选配附加活性炭过滤器,做动物实验及化学挥发性实验

*11、运行安静，噪音低至55dB

12、大屏幕显示器，直观显示安全系数和效能参数

13、安全电压范围：90-250V，适应中国用电环境

*14、前窗玻璃采用动滑轮系统设计，操作轻盈方便，长期使用安全稳定