仪器设备招标文件

项目编号：njmu-20180810a-3
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

项目名称：PXI心电信号采集与分析测试系统     1套  （预算：￥21万）
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（详见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%(无息)。

3、报价方式：进口设备如免税请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份（四份密封加盖公章）。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2015年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：
四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为接受本招标书的所有要求。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合标书的要求即视为废标。
3、招标文件发布信息：

凡有意参加投标者，请登陆南京医科大学主页下方“招聘招标”页面：http://www.njmu.edu.cn/下载电子招标文件，本次招标文件下载免费。

4、投标文件接收信息：

投标文件接收开始时间：2018年 08 月 10 日当天上午（北京时间）

投标文件接收截止时间：2018年 08 月 10 日上午 09:00前（北京时间）

投标文件接收地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B323室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

5、开标有关信息：
开标时间：2018年 08 月10 日上午 09:00（北京时间）

开标地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B323室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。
6、本次招标联系事项：

采购单位：南京医科大学

联系人：陈老师

电话：025-86868572

地址：南京医科大学江宁校区明达楼108室
（南京市江宁区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

邮政编码：210000

负责部门：资产和产业管理处物资保障科

7、中标公告：本次招标的中标信息将会在开标结束后公示在南京医科大学主页下方“招聘招标”页面：http://www.njmu.edu.cn/，请参标单位自行登录查阅！
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年07月16日   
附件：
   PXI心电信号采集与分析测试系统---技术指标要求：

联系人：刘老师 15240225757
1. 设备用途：用于同步采集120通道的人体心电信号，并对采集的数据进行在线或者离线的显示、分析和存储。
2. 硬件构架
PXI系统主要由PXI机箱、远程控制器、外设模块等组成。
3. 技术指标要求
3.1工作条件
3.1.1工作环境温度：0～55℃
3.1.2工作环境湿度：10-90%
3.1.3电源：220V，50Hz
3.2技术要求
☆3.2.1 PXI机箱：数量1套，插槽数量不小于9个，且每个插槽均为混合插槽，支持cPCI、PXI和PXIe板卡。每槽最大带宽2GB/s，系统最大带宽8GB/s。可提供400W功率。
☆3.2.2远程控制器单元：PCI Express至PXI Express扩展套件，包含一张安装在PC中的PCIe板卡、一条PCIe x8线缆和一张安装在PXIe机箱中的远程控制卡。最大系统带宽为4 GB/s，PXI Express链路可配置为4链路(x4 x4 x4)或2链路(x16 x8)。
☆3.2.3多功能I/O模块：8套，每套具备至少16通道差分模拟输入和16位以上ADC分辨率，单通道采样速度不低于250 KS/s，输入范围±10V或±2.5V。可通过PXI触发总线实现多卡同步采集，通道间同步精度不低于100ns。包含四通道TTL数字输入/输出，输出电流驱动能力±24mA。两通道32位计数器。支持C#驱动和开源平台。
☆3.2.4接线端子板：8套，每套包含1个68针SCSI-II连接器，标准导轨安装。
☆3.2.5 I/O线缆：8套，每套包含1条68针 SCSI-VHDCI线缆。
☆3.2.6软件：正版免费，使用开源测控开发平台和C#语言作为软件平台。
4.售后服务要求
4.1安装调试：乙方提供硬件设备安装调试服务，提供软件开发环境安装调试服务，提供C#软件环境安装调试服务；验收时乙方提供不少于3个应用实例，要求该应用实例能够体现免费开源软件环境的集成适用性。验收时乙方需要提供硬件、软件产品的用户手册。
4.2技术培训：现场以及远程技术服务支持和培训。
4.3售后服务：自项目验收合格之日起，乙方提供至少1年原厂免费保修的保修期。质保期内，乙方提供7*24小时维修保障服务。当系统发生故障时，乙方需在24小时内提供解决方案。如发生重大故障，乙方应提供整体备用产品，保证系统正常运行。质保期外，乙方提供有偿维修服务，只收取设备成本费用。
4.4交货时间：合同签订内2个月内安装调试到位。
注:打 ☆号项技术参数为必须满足项，否则按无效应标处理。
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