 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20170104
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   台式离心机                  1台
第2包   台式冷冻离心机              1台
第3包   倒置荧光显微镜              1台
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年12月13日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年01月04日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年11月30日   

第1包   台式离心机参数要求

联系人：柏老师13655176920
最高转速
15,200转/分

最大离心力
25,830×g

最大离心容量
4´400ml

驱动系统
无碳刷电机直接驱动

控制系统
微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态

运行时间控制
0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式

温度控制范围
从-10 到+40度

加/减速选择
9加速/10减速

程序
6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序

安全性能：具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换


      转头自动识别  电子式不平衡监测  状态自诊断 自动锁盖及内锁装置


水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。


离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启

其他性能
RCF设定


具有语种选择


可选择在离心结束之后自动开盖


可选择在离心结束时声音提醒功能

噪音
≤ 55 dB

外形尺寸（H´W´D）
360×623×605cm

转头配置


水平转头(4×400毫升)
转速:5,000转/分; 容量:4×400毫升; 最大离心力:4,696×g


离心夹角：90°


可离心4´400ml离心瓶


可离心50ml尖底离心管


可离心15ml尖底离心管

第2包   台式冷冻离心机参数要求

联系人：柏老师13655176920
最高转速
15,200转/分

最大离心力
25,830×g

最大离心容量
4´400ml

驱动系统
无碳刷电机直接驱动

控制系统
微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态

运行时间控制
0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式

温度控制范围
从-10 到+40度

加/减速选择
9加速/10减速

程序
6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序

安全性能：具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换


      转头自动识别  电子式不平衡监测  状态自诊断 自动锁盖及内锁装置


水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。


离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启

其他性能
RCF设定


具有语种选择


可选择在离心结束之后自动开盖


可选择在离心结束时声音提醒功能

噪音
≤ 55 dB

外形尺寸（H´W´D）
360×623×605cm

转头配置


水平转头(4×400毫升)
转速:5,000转/分; 容量:4×400毫升; 最大离心力:4,696×g


离心夹角：90°


可离心4´400ml离心瓶


可离心50ml尖底离心管


可离心15ml尖底离心管

角转头
转速:13,000转/分,  最大离心力:18,516×g


离心夹角：25°


超轻转头，并具有比传统铝合金转头更高的强度和更长的使用寿命，提供15年转头质量保证


可离心50ml尖底管/圆底管，以及15ml尖底管

第3包 倒置荧光显微镜参数要求

联系人：柏老师13655176920
﹡1、显微镜光路采用无限远色差像差和反差校正系统IC²S（Infinity Contrast & Color Corrected System）。在传统无限远光路基础上,增强反差校正，提高图像的反差效果。
﹡2、具有明场、荧光、PlasDIC观察功能。

﹡3、目镜10X，视场≥23mm。高眼点、宽视野设计，双眼视度分别可调。

4、总放大倍率50X—400X,配备5X、10X物镜，20X和40X为长工作距离荧光物镜。

       其中
     20X   N.A≥0.40, W.D 8.4-7.4mm
     40X   N.A≥0.60, W.D3.3-2.5mm
5、配置Rhodamin、FITC、DAPI、CY5四种荧光滤色块。

6、五位物镜换镜转盘。

7、人性化设计载物台，可分别放置不同规格培养皿或是玻片进行观察，满足不同研究需要。

8、荧光光源为长寿命金属卤素灯光源120W,使用寿命>2000小时。

9、黑白单色冷CCD制冷系统：低于环境温度15℃。
10、黑白单色冷 CCD，分辨率≥600万有效物理像素，像素尺寸≥4.54微米×4.54微米，芯片尺寸1英寸，数字化范围14bit，最大图像采集速度（25MHZ）1388×1040下14幅/秒，动态范围＞2500:1，曝光时间1毫秒至1分钟。
11.软件功能
11.1图象分析软件具有图象输出、图象增强、图象注解、图象档案、报告产生、空间测量工具等功能。

11.2图象增强功能: 基于直方图的多种对比增强技术、角度翻转、位移校正。

11.3 多通道荧光叠加功能。

11.4 测量工具: 直线、曲线、任意多边型测量长度、强度等工具，计数等功能。

11.5 测量功能，可测量面积、周长、角度、强度等几十种测量方式。
11.6 所有软件免费升级。

12.保证样品在长时间观察下焦平面不移动，满足样本的长时间观察研究需要。
13．产品部件如显微镜、CCD、图像分析系统由一家制造厂商生产提供，以保证提供优越的图像质量和完善可靠的售后服务。

﹡14、光学元件长时间不生霉。且不使用任何化学防霉剂，绿色环保，对环境和使用者不会造成任何伤害。
15、﹡参数必须满足，提供原厂英文彩页说明，不接受其他方式说明。
