仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20131231JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：压电破膜仪                 1套
第二包：化学发光凝胶成像系统       1套
第三包：立体定位仪                 1套
第四包：立体定位仪                 1套
第五包：立体定位仪                 1套 
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年12月31日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年1月9日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年12月31日   
第一包：压电破膜仪   联系人：张老师     电话：18651802314
一、功能设置

1. 压电陶瓷通电后高频振动，带动显微操作针产生振动

2. 可以分别进行透明带打孔与细胞膜穿孔的独立参数设置和操作

3. 穿孔参数设置包括强度、速度、振动次数等

4. 穿孔参数设置组合可以进行记录

5. 可以自动清理针口

6. 清理针口设置参数可以记录
二、技术参数

振幅（Int.） 1-50

1-22 可以步距1调整

22-50可以步距4调整

速度（Speed）1-10

1-10可以步距1调整，每步1Hz

次数（Pulse）1-10

1-10可以步距1调整

清除功能    1-86

振幅（Int.） 1-22 可以步距1调整

22-50可以步距4调整

清除功能     1-40

速度（Speed）1-40可以步距1调整

1-10：每步1Hz；10-20：每步2Hz；30-34：每步5Hz；34-40：每步25Hz；

电源要求：

连接电源    100V 到240V +-10%, 50Hz到60Hz

            根据电压自动调整

保险丝 从100V到240V T3.15A,250V(2个)

功率 18W

保护等级 I

超电压范围 II

环境要求：

环境   仅用于室内

环境温度 150C到350C(590F到950F)

相对湿度 30% 到65%，禁止喷雾

大气压 80kPa到106kPa，可以在海拔2000m以下使用

污染等级 2

接口：

USB 仅用于技术服务

RS232 
第二包：化学发光凝胶成像系统   
联系人：徐老师   电话：18913164630
1、大光圈镜头，不低于f1.2，定焦或变焦，全自动调节焦距、镜头、光圈。
2、CCD冷却温度：-50℃
3、CCD分辨率：真实像素不低于140万，像素大小：大于6*6µm

4、像素密度：16bit（65,536 级灰度）
5、动态范围：4个数量级
6、自动背景校正功能
7、激发方式：透射紫外光，透射白光，反射白光
8、激发光源：紫外光，白光
9、滤光片：标配紫外滤光片，可实现DNA、RNA核酸凝胶成像。应有4个以上空位可选配其他滤光片。
10、成像面积：不小于25x 26 cm

11、多种像素融合模式
12、标配图像采集软件和分析软件，实现图像自动获取、调整、校正，专业性软件分析、结果生成、报告输出
13、无需转换格式，无缝兼容原厂双向电泳分析软件
第三包：立体定位仪  联系人：吴老师   电话：15950536316
1.U型框架设计，立体定位仪操作灵活、简便。

2.可配大小鼠、小鸟、猫、壁虎及豚鼠适配器(为全钢架结构，定位精准，仪器做工标准)。
3.标尺是由激光雕刻，清晰易读，精确度为0.1mm。

4.操作臂移动范围（上下，左右，前后）：三方向移动距离80mm，背/腹侧调整30mm，背杆零度以上10mm，腹杆零度以下20mm，适配板调节距离44mm。旋转调整360度，并随时锁定位置。

5.可选配麻醉面罩，实现小动物气体麻醉。

6.注射泵，可以精确控制注射量及速率。流速范围广达到4.00 pl/min -3 ml/min
注射量范围0.5μl-750μl。

第四包：立体定位仪  联系人：吴老师   电话：15950536316
1.U型框架设计，立体定位仪操作灵活、简便。

2.可配大小鼠、小鸟、猫、壁虎及豚鼠适配器(为全钢架结构，定位精准，仪器做工标准)。
3.标尺是由激光雕刻，清晰易读，精确度为0.01mm。

4.操作臂移动范围（上下，左右，前后）：三方向移动距离80mm，背/腹侧调整30mm，背杆零度以上10mm，腹杆零度以下20mm，适配板调节距离44mm。旋转调整360度，并随时锁定位置。

5.可选配麻醉面罩，实现小动物气体麻醉。

6.注射泵，可以精确控制注射量及速率。流速范围广达到4.00 pl/min -3 ml/min
注射量范围0.5μl-750μl。

第五包：立体定位仪  联系人：吴老师   电话：15950536316
1. U型框架设计，立体定位仪操作灵活、简便.

2.可配大小鼠、小鸟、猫、壁虎及豚鼠适配器(为全钢架结构，定位精准，仪器做工标准)。

3.标尺是由激光雕刻，清晰易读，精确度为0.1mm。
4.双臂结构可以同时实行不同操作，操作臂移动范围（上下，左右，前后）：三方向移动距离80mm，背/腹侧调整30mm，背杆零度以上10mm，腹杆零度以下20mm，适配板调节距离44mm。旋转调整360度，并随时锁定位置。

5.可选配麻醉面罩，实现小动物气体麻醉。

