南京医科大学所需二氧化碳细胞培养箱、生物安全柜采购项目招标公告

项目概况

南京医科大学所需二氧化碳细胞培养箱、生物安全柜采购项目的潜在投标人应在中招联平台获取招标文件，并于2021年10月 20 日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：066021133841

1.2项目名称：南京医科大学所需二氧化碳细胞培养箱、生物安全柜采购项目

1.3预算金额：包1：人民币18.6万元、包2：人民币19.92万元

1.4最高限价：包1：人民币18.6万元、包2：人民币19.92万元

1.5采购需求：

包1：二氧化碳细胞培养箱

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳细胞培养箱 | 1、条件：环境温度：18-34℃；工作电压：220V 50Hz。 2、度控制模式：直接加热气套式。 3、温度控制范围：环境温度+3~60℃。 4、温度均一性：＜±0.3℃。 5、温度控制精度：＜±0.1℃。 6、温度恢复时间（开门1min后），无冲温现象：≤5mins。 7、CO2控制系统： PID微电脑程序控制。 8、CO2含量范围：0~19.9%CO2。 9、CO2含量精度：±0.1。 ▲10、 CO2传感器：红外（IR）传感器。 11、CO2浓度恢复时间（开门1min后），无过冲现象：≤4mins。 ▲12、加湿方式：增湿盘。 13、相对湿度：环境湿度～95%RH。 ▲14、内腔体积：≥170L。 15、标配隔板数： ≥4块。 ▲16、主体结构：镀锌钢板，抗菌涂层。 ▲17、内腔结构：304#不锈钢内胆，一体式设计，无焊接。 ▲18、多重除/灭菌功能：腔体内部≥90℃高温湿热循环灭菌。 ▲19、腔内气流控制：进入气体需经经过0.2µm在过滤器除菌，需内置 ULPA高效空气过滤器；使内部空气洁净度≥ISO 5 级洁净度。 | 套 | 4 |

包2：生物安全柜

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 1、型 别：II级，A2型，单人单面操作。 2、气流模式：30%外排，70%循环。 3、工作区尺寸：长度不小于1.2米，宽度不小于0.55米。 ▲4、产品认证：获得欧盟EN 12469证书、美国NSF49认证。 5、平均气流风速：沉降气流≥0.33 m/s、进气气流≥0. 50 m/s。 6、气体交换体积：沉降气流≥738 m3/h、进气气流≥346 m3/h。 ▲7、过滤系统：进口ULPA级超高效过滤器，针对>0.12μm颗粒系过滤效率>99.999%。 ▲8、风机系统：离心式单风机系统，允许电压变化幅度+15%，额定功率≤160W。 9、操作台面：前进气孔与工作台面需整块抛光不锈钢钢板一次冲压成形，避免接缝和任何螺丝。 10、控制器：微电脑控制。 11、安全监控系统：实时数字式显示下降气流和流入气流速度，其数值波动超过20%时需有声光报警拉门超过安全位置具有数字提示和声、光报警。 ▲12、操作室洁净等级：应达到美联邦209 E标准1级洁净度或ISO 14644.1标准Class 3级。 ▲13、主体结构：>1.2mm镀锌钢板，抗菌混合涂层，有效抑制细菌。 14、操作室结构：一次冲压成形，不得为焊接。 15、操作前窗：光学透视防紫外线钢化玻璃，厚度≥6 mm，手拉式上下滑动开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护。 16、防泄漏：具有防泄漏设计。 17、紫外灯：标配30W、254nm消毒紫外灯，易于更换。 18、照度：≥1404 Lux，荧光灯位于非污染区域。 19、噪音：噪音≤55.9 dBA。 ▲20、搁手架：搁手支架与操作室宽度等宽，高于工作台面，避免阻挡前进气孔。 ▲21、电源插座及水气接口：配备两个电源插座预留孔和四个水气接口预留位。 ▲22、支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动。 23、必备配件、附件和专用工具。 | 套 | 4 |

本次招标接受进口产品投标。

技术参数详见招标文件。

1.6合同履行期限：合同签订生效后，国产设备及进口设备（非免税）一个月内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

1.7本项目不接受联合体投标。

1.8本项目标的所属行业：其他未列明行业。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或其上一年度经审计的财务报告，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书并加盖供应商公章）；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：代理商投标进口设备，需提供原厂授权证明文件,并明确承担一切售前、售后责任。

2.4 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.6拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1时间：2021年9月28日至2021年10月11日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

3.2方式：

（1）凡有意参加投标者，请于获取时间内（北京时间，下同），登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件，按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目报名、下载招标文件，招标文件服务费500元，下载后不退。

（2）中招联合招标采购平台（以下简称平台）网址为：http://www.365trade.com.cn/。

下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目；平台服务费200元。

（3）下载者须通过平台填写“购标申请”，并上传营业执照原件和单位介绍信原件或法定代表人授权委托书原件。

（4） 下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文件的，招标代理机构不予接收其投标文件。

（5）下载者需要发票的，须通过平台“发票管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由招标代理机构出具；下载者选择出具增值税普通发票的，可在支付后3日内登陆前述模块下载增值税电子普通发票；选择出具增值税专用发票的，可在开标时在开标现场领取；平台下载费发票由中招联合信息股份有限公司（以下简称平台公司）自动出具增值税电子普通发票，下载者可在支付后3日内登陆前述模块下载。非因招标代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换。

（6）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、下载文件、发票开具领取等操作。平台咨询电话为：010-86397110，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

（7）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间：2021年10月20日14：00（北京时间）

4.2提交投标文件地点：南京市山西路98号江苏成套大厦一楼东大厅开标大厅

4.3开标时间：2021年10月20日14：00（北京时间）

4.4开标地点：南京市山西路120号江苏成套大厦22楼2205室

4.5投标人应提供电子版投标文件1份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在南京医科大学网发布公告。

6.2投标人应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。

6.3 勘察现场或答疑：无。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人信息

名  称：南京医科大学

地  址：南京医科大学江宁校区

联系方式：陈老师  025-86868572

7.2采购代理机构信息

名  称：江苏省设备成套股份有限公司

地  址：南京市山西路120号17楼1701室

联系方式：吴宏、徐鑫磊025-86631836   83311056  13913931305

7.3项目联系方式

项目联系人：吴宏、徐鑫磊

电  话：025-86631836   83311056  13913931305