仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20151229

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包:台式小型冷冻离心机      4套

第2包:全自动核酸提取仪        1台

第3包：全自动冷冻混合研磨仪   1台

第4包：超低温冰箱             2台

第5包：全封闭自动脱水机       1台

第6包：自动组织包埋机         1台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：国产设备人民币报价，进口设备如能免税用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年12月09日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年12月29日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年12月09日

第1包：冷冻离心机参数参数要求

联系人：张老师13512503215

1.	最大相对离心力达20,913 x g (14,000 rpm)*。

2.	固定角转适用于需要高离心力的分子生物学应用，可离心0.2mL至85mL离心管。

3.	计时器 1 分钟 至99 分钟, 可连续离心，有瞬时离心功能

噪音水平 < 56 dB(A)*

4.	温度控制范围 -9 °C to 40 °C

5.	加减速档 10/10

第2包：自动核酸提取纯化系统参数要求

联系人：张老师13512503215

一、技术参数

1. 用途：全自动核酸提取纯化系统，用于从各种材料，如全血、组织、拭纸等提取病毒DNA或RNA，无需离心或过滤操作

★2. 整机原装进口，仪器工作体积：30-5000 μl, 样品通量：1-24个

3. 产物纯度A260/A280：DNA ≥1.7-2.0，RNA ≥1.8-2.1

4. 磁棒类型：末端充磁非拼接式一体化永磁棒

5. 程序运行时间：< 60min

6. 独立的样品高温孵育和裂解模块，具有温度控制功能，最高温度75℃

★7. 独立的洗脱模块，同时具有加热和制冷功能，最高温度75℃，低温至4℃，产物可设置低温保存

★8. LCD彩色图形化用户界面，能软件自动控制磁套装卸，实时显示程序运行状态，可独立使用，无需电脑操控并能提供磁珠纯化软件，针对特殊样本需求，用户可按需要设定程序

9. 内置USB接口，可直接通过U盘进行程序导入与备份，内置程序分类管理功能，具有不低于200个程序存储空间

10. 具有样本及耗材信息管理和追溯功能，试剂开放，兼容进口与国产磁珠试剂

二、配置清单

全自动磁珠提取纯化系统主机 1台

磁珠纯化软件 1套

第3包：冷冻混合球磨仪技术要求

联系人：张老师13512503215

技术指标要求：

1. 仪器系统：混合球磨仪由混合球磨系统和电子控制系统组成，可以进行硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、纤维质材料以及其他许多材料简单快速无损的粉碎，同时研磨两组样品，在一台仪器上配置不同研磨罐可以进行干磨、湿磨、冷冻研磨以及DNA/RNA的提取。

投标商对技术指标的响应均需附有印刷的产品目录或工厂原版资料作为证明。

2. 进样尺寸：不超过8毫米，最终出样尺寸：约5um.

3. 自动中心定位和自锁装置，能有效防止研磨罐在粉碎过程中松动开脱，并快捷的进行低温研磨，确保热敏性材料的研磨。

4. 研磨时间2—5分钟。

*5.可适用于生物细胞破壁以及DNA/RNA的提取，动植物细胞组织和细胞悬浮体的高效破碎，一次可以处理多达96个样品。

*6.混合球磨仪电子控制系统：数字显示，能够设定研磨时间，震动频率0-30Hz连续可调，.具有记忆功能，可储存9个操作程序，具有参数锁定功能。

*7. 配置要求：

7.1 研磨机主机1台，两个研磨平台，可同时研磨两组样品

7.2 国产聚四氟乙烯适配器，24孔适用于1.5 ml或2.0 ml的反应管，能用于液氮急冻后使用,也可用于冷冻后提取RNA前样品制备。

7.3 国产研磨球，不锈钢制，用于反应瓶，5 mm, 200 pcs。

7.4 国产聚四氟乙烯制研磨罐，70 ml。

7.5 国产聚四氟乙烯制研磨球，20 mm。

7.6 进口不锈钢制研磨罐，25 ml。

7.7	 进口不锈钢制研磨球，15 mm直径。

7.8 国产适配器，96孔适配板，可以用于96深孔板，能同时处理96个1.2ml离心管的样品。

7.9 进口适配器，8孔适用于50 ml的反应管，能用于样品均质化处理。

8  研磨球，不锈钢制，用于反应瓶，5 mm, 200 粒。

9. 售后服务，主机,研磨罐，适配器均要求壹年的免费保修期,仪器终生维修。

第4包：超低温冰箱参数要求

联系人：张老师13512503215

- 内部容积：不小于 682 升,2英寸冻存盒的存放数量：不少于 500 个,工作温度:-50℃∽-86℃,工作电压:208-240V宽工作电压范围,可不同冰箱实现延时启动

- 原产地：美国,压缩机:2台1HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃,标配的专利真空减压口设计，方便箱门快速再次开启

- 新型制冷系统：钎焊板式热交换器具有更高效的传热性能;感应钎焊工艺可减少制冷剂泄漏等风险，提高设备的可靠性

- Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

- 两种制冷模式选择,节能模式可提供极佳的温度控制并可节省高达15%的能耗（与高性能模式相比）

标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能

- *创新聚苯乙烯保温内门设计，标配嵌入式磁铁门闩；标配四扇内门，减少冷气丢失,创新保温结构设计：超薄真空绝热板结合环保、水压泡沫绝热材料，明显提高保温性能及存储密度,四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果

- *内置 USB 端口，可将冰箱事件日志报告下载至便携式硬盘，还可实现冰箱间设置信息复制,内置数据存储系统，可存储长达15 年的温度和事件记录数据并可随时通过USB接口下载

- *可选密码感应门禁系统：冰箱可自动记录开门的人员、时间以及箱门处于打开状态的持续时间，增强安全性，便于管理

- *远程监控报警接口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及dry Contact远程报警接口,标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器

- 可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温,后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时

- 可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求

- 符合多项权威认证：cULus、CE 认证、ISO认证、CFG

病理设备参数

基本要求

1、原装进口设备

2、设备保修期≥1年

3、提供完善的使用、维修培训

第5包：全密闭自动脱水机参数要求

联系人：杨老师025-86862967

1．容量在200个包埋盒，

2. 试剂缸和蜡缸容量：3.2L

3. 蜡缸温度：40-65℃

4. 脱水缸温度：室温或35-55℃（脱水），50-65℃（清洗）

5. 脱水缸压力范围：-70—+35kPa

6. 试剂缸：10个

7. 废液缸：1个

8. 清洗缸：3个

9. 蜡缸：3个

10. *试剂管理系统RMS：

- 根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用寿命。

- 机器自动计数，到达阈值后会自动提示

- 试剂会自动按照“新鲜”程度排序并使用

11.有效防止试剂的传递污染：

- 互相独立的液体和气体通路,并可通过独特设计的冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶

- 4种清洗程序满足不同应用

- 独特的三步排放功能：真空－自然排干－加压

12.无与伦比的安全性

- *试剂相容性检测－按照相容性分组

- 预检测功能－测试阀门和泵是否处于正常状态

- 2个光学传感器感知最低和最高液平面

- 2级密码保护

- 断电保护

13.易于掌握并操作的用户界面, 通过耐腐蚀的彩色触摸屏进行控制。 
14.*全中文操作系统，能进行文件编辑，更适合中国客户的使用 
15.*Remotecare远程监控功能（选配）
15.*独有的预检测功能,可以在正式启动程序之前及时发现潜在的故障。 
17.*外接灌注和排放功能  
18.针对较短程序的精确的温控和试剂搅拌 
19.独特的石蜡清洁程序，能有效地分离石蜡中的溶剂污物后再使用

20.所有的试剂缸均可拆卸清洗

21.15个自定义脱水程序，4个清洗程序

第6包：自动组织包埋机参数要求

联系人：杨老师025-86862967

1. 分体式组织包埋机，适合左右利手应用

- 包埋盒和模具槽可以由用户自己设定

- 包埋钳可放置在石蜡出口的两侧

- 独立冷台可以随意放置在热台的两侧

2. *速冷点面积大于6.5cm6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋

3. 图形化按键，操作简便

4. 石蜡出口的触发开关高度可调，甚至可以翻至后方而使用脚踏开关，这样便于大型组织的包埋，也可以选配脚踏开关控制石蜡分配

5. 工作区域配有优化的废蜡导流系统，多达32个石蜡排放孔，废蜡收集槽2个，防止石蜡漫溢

6. 石蜡流量可以通过喷嘴上方的旋钮调节

7．标配鹅颈灯照明，用户自行调节

8. 石蜡槽容量:3升

9. 包埋盒加热槽/模具加热槽: 容量约100个包埋盒或50个模具

10. 蜡缸、石蜡喷嘴、包埋盒加热槽/模具加热槽、包埋区、独立温控，温度范围:55℃至70℃，以5℃递进

11. 镊子座单独加热温度：70℃

12. 可选配放大镜

13. 分体式独立冷台，温度恒定-5℃，可放70只样品，也可用作切片前样本预冷。另可选配透明的防雾罩。

14．可预设自动开机、关机时间