 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20171019
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  条件恐惧系统                         1套
第2包  酶标仪                               1台
第3包  视觉分析仪                           1台
第4包  综合验光仪                           1台
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年09月25日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年10月19日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年09月25日   

第1包：条件恐惧系统参数要求
联系人：问老师18251715240

一.主要用途和要求：
条件恐惧系统是研究动物的情绪相关条件记忆以及注意力和应激反应的首选范式。研究的是动物面临威胁性情境时的一种情绪反应。这种消极情绪可引起机体急剧的神经体液变化，表现在行为、自主神经、内分泌等方面。当这种反应过于强烈时则对机体会产生不良影响。为使人类能及早的摆脱恐惧的折磨，必须借助于条件恐惧系统了解恐惧的发生和发展。
二.工作条件：
1工作温度(℃) 




10~40

2工作湿度





30-70％

3存储温度(℃) 




5~50

4存储湿度    




20—90％

三.主要技术指标：

1. 该系统同时适用于大小鼠；
2. *该系统可完成Fear conditioning（FC），增加少量的配件后可做Prepulse inhibition of startle reflex（PIS）和Fear-potentiated startle reflex（FPS）实验； 

3. *采用灵敏的重力感应系统识别动物的Freezing行为，感应范围为10g -500g，并对小鼠进行了灵敏度特别优化；

4. 重力感应系统中的传感器提供x200, x500, x1000, x2000, x5000 5档增益调节，以适应大、小鼠等不同动物；
5. 提供一套由软件控制的光、声、电击、吹风（可选）等多种刺激器和刺激整合模块；
6. 能在软件中灵活设定和控制各种刺激的实施的步骤、时间和强度；

7. 提供条件恐惧空间线索包，箱体本身的墙壁、天花板和地板都可更换为不同形状和颜色； 
8. 提供工艺精良的隔音箱，保证60dB的隔音效果；隔音箱上方和门有两个观察窗，观察窗安装红外过滤片，有效阻挡可见光进入；也可进行红外拍摄；隔音箱内安装有换气扇和可调亮度的照明灯光；
9. 提供Freezing专用的软件系统，用于实现：实验设计、硬件的程序控制、数据记录和处理、数据分析这5大块功能；

10. 软件采用直观的图像画设计，并采用灵活地程序树方式，可支持循环、随机、分叉等复杂条件的实验设计；

11. 声音刺激频率范围：200-10000Hz，最大120dB，白噪声：60-120dB；

12. 电刺激器范围：恒流刺激0-2mA；

13. 最多可支持8个箱体连接到电脑上；

14. PACKWIN2.0 软件采用模块化设计，根据不同的实验需求定制不同的实验模块；

15. 该软件可以同时支持8个条件恐惧箱实验；

16. 两个指标评价动物的freezing行为：活动量和持续时间；

17. Freezing模块的记录指标：每一次freezing的持续时间，实验中freezing的次数，自定义时间段内freezing的次数和持续时间；

18. Startle模块的记录指标：最大幅度，最大延迟时间，持续时间，平均幅度，每次实验所有trail的平均值
19. 信号表格和数据表格可以在实验的过程中实时显示；

20. 数据以excel形式导出，方便分析。
四.质保期
整机保修时间




24个月
第2包：酶标仪参数要求

联系人：陈老师025-86867147

1、波长范围 ：190-850nm，覆盖紫外和可见光范围，具备光谱扫描

2、波长选择器：可调节光栅，1nm步进

*3、光路：具有8个独立检测通道和8个独立检测器，保证实验检测数据最佳的稳定性。

4、每孔可同时检测6种不同波长

*5、波长带宽：≦2.0nm  
6、波长重现性：±0.2nm
7、吸光度量范围：0-4.0OD

8、光度测定分辨率：0.001OD
9、测读精确度(微孔板) ：＜±0.006OD/±1.0%/0-2.0OD
*10、红外传感器技术，可探测出液面真实高度，将微孔板数据标准化为比色皿数据。
11、光源 ：闪烁式高能氙灯

12、振荡与温控：具有振荡功能，温度范围：室温+4℃---45℃；
13、软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，内置19种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成。
第3包：视觉分析仪参数要求

联系人：刘老师025-86667688

	配置要求
	视觉分析仪主机
	1台

	
	电脑工作站
	1套

	
	电动升降台
	1台

	
	
	

	检测
功能要求
	全自动电脑验光
	有

	
	角膜曲率
	有

	
	角膜直径
	有

	
	瞳孔直径
	有

	
	白内障指数
	有

	
	角膜地形图
	有

	
	波前像差
	有

	
	日/夜瞳孔测量分析
	有

	
	模拟患者视标影像
	有

	
	日夜间视觉影像
	有

	
	点扩散函数(MTF)
	有

	
	IOL筛选
	有

	
	IOL辅助定标
	有

	
	IOL轴位偏差分析
	有


第3包：综合验光仪参数要求

联系人：刘老师025-86667688

	配置要求
	综合验光仪主机
	1台

	
	电脑工作站
	1套

	
	电动升降台
	1台

	
	
	

	检测
功能要求
	全自动电脑验光
	有

	
	角膜曲率
	有

	
	角膜直径
	有

	
	瞳孔直径
	有

	
	白内障指数
	有

	
	主觉验光
	有

	
	调节力测量
	有

	
	眩光对比测试
	有
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