仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130906YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：全能根管热压充填仪（2台）              

第二包：电动根管马达（10台）
第三包：超声治疗仪（4台）

第四包：压力敏感牙周探针（1台）
第五包：精密模型观测仪（10台）

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年9月6日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年9月12日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年9月6日   
一、全能根管热压充填仪                  2台

联系人：褚老师     电话： 85031912
技术参数

主机：   
   1、重量/尺寸： 重：1.3kg     宽：158mm     长：178mm     高：140mm
   2、大液晶视窗，显示各种信息和设定参数； 
   3、医用级连线接口，人体工学触摸按键；
   4、同时连接并精确控制充填手柄和注射手柄；
   5、台式设计，外形美观，表面光滑，易清洁；
System B枪：
1、重量/尺寸：     重：0.2kg      外周直径：17mm     长：173mm
2、充填部位：根尖三分之一的充填，可以充填副根管和侧枝根管；
3、温度显示：主机上有LED显示即刻温度；
4、操作温度：100度-600度可调；
5、手柄：LED灯显示工作状态，金属外壳可整体取出高温高压灭菌；
6、携热尖：即刻升温到设定的温度,即刻降温；
7、携热尖温度保护：达到设定的温度持续超过4秒自动停止加热保护功能。
注射枪：
 1、重量/尺寸： 重：0.3kg     外周直径：23mm     长：183mm
 2、充填部位：根管上部三分之二充填；
 3、手柄：可显示剩余牙胶量，金属外壳可整体取出高温高压灭菌；
 4、注压方式：电动

5、注射速度：三种可供选择；
    6、注射胶囊：可多角度安装，无需预弯与后期清理，五种规格可选；
二、X-SMART 电动根管马达          10台

联系人：褚老师     电话： 85031912
主要技术参数及功能：

X-SMART控制主机

	额定输入
	DC20V，0.5A

	输出
	DC7V，0.4A

	充电时间
	约5小时


	充电次数
	300－500次

	尺寸
	W98×D152×H139毫米

	重量
	456克


X-SMART AC充电器

	额定输入
	AC120V，50/60Hz，20VA

AC230V，50/60Hz，20VA

	尺寸
	W70×D110×H58毫米

	重量
	120V：934克

230V：974克


X-SMART电动马达

	额定输入
	DC7V，0.4A

	尺寸
	Φ20×L108毫米

	重量
	92克（包括电动马达软线）


－配备与马达配套专用的连续性渐进多锥度机用镍钛锉Protaper Universal（全球独家专利）

－可用的减速比为1:1，4:1，10:1，16:1和20:1（其中16：1为推荐减速比，与登士柏专属机用镍钛锉Protaper Universal配套使用）
－弯机头反角可在6个可调节头位置与电动手机连接在一起

自动反转功能3种回旋模式

－电动手机反向旋转

－电动手机反向启动

－电动手机在不反向旋转的情况下停止

电池刷新：使用电池刷新功能，可以排除重复电池进行短期使用和再充电而导致镍金属氢化物电池充电容量的降低。（该现象通常成为“记忆效应”）

保修时间：X-SMART控制主机、电动马达和弯机头的质保时间为自购买之日起12个月，附件（电池，座架）不在该保证的涵盖范围内

使用培训和售后服务

－销售代表售前随时进行产品实物介绍及使用培训，售中样机、标配镍钛锉尝试使用，售后安装培训及24小时内的上门培训及指导

－800服务专线专人受理售后咨询和投诉（周一－周五，9:00a.m.-17:30p.m.）

－组织全国“登士柏”杯根管大赛（已成功举办过四届），邀请国内外知名牙体牙髓专家学者授课，关注牙科行业发展
三、超声治疗仪                4台

联系人：褚老师     电话： 85031912
技术参数：

	序号
	设备名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	电源电压：
	230VAC
	230VAC
	无偏离
	

	2.
	工作方式： 
	间歇工作10分钟/5分钟
	间歇工作10分钟/5分钟
	无偏离
	

	3.
	最大功耗：
	30VA
	30VA
	无偏离
	

	4.
	振动频率：
	28-36KHZ
	28-36KHZ
	无偏离
	

	5
	冲洗流速
	7-40ml/分钟
	7-40ml/分钟
	无偏离
	

	6.
	水压：
	1-5bar(15-72.5psi)
	1-5bar(15-72.5psi)
	无偏离
	

	7.
	手柄线
	2米
	2米
	无偏离
	

	8.
	工作温度：
	+10至40℃，最大湿度95%RH
	+10至40℃，最大湿度95%RH
	无偏离
	

	9.
	存储温度：
	-20至70℃，最大湿度95%RH
	-20至70℃，最大湿度95%RH
	无偏离
	

	10.
	
	双向震荡技术
	双向震荡技术
	无偏离
	


四、压力敏感牙周探针                  1台

联系人：褚老师     电话： 85031912
技术参数：

1、 准确快速的探测牙周袋深度、附着丧失、膜龈联合。

2、 记录全口牙列情况包括：缺失、种植体、桥体、修复体等。

3、 记录：牙龈出血化脓、根分叉病变、牙齿松动度等。

4、 可显示全口菌斑分布及临床指标的阳性阴性比例，进行菌斑评定。

5、 能够纵向比较单个牙齿临床变化。

6、 能够进行危险因素的评估。

7、 可以连接打印机将探诊结果打印出四页存档彩页，作为病历诊断报告。

8、 在探诊过程中真正实现人机对话，有效的对患者进行健康宣教。

9、 探诊压力：15gf±2gf。
10、 探诊深度：0.2mm-10.0mm。

11、 探诊精确度：0.2mm。

12、 材料：钛合金（可测种植体）。

13、 探针直径：0.45mm±0.03mm。

五、精密模型观测仪                10台

联系人：周老师     电话： 85031912
技术参数：

	1.
	研磨臂可在任意位置锁定.

	2.
	垂直方向可调,在观测笔上有一个精细的垂直调节.

	3.
	观测台可360度可调,还可以自动归0度,并可锁定.以便更换观测台来观测其它模型.

	基本组件

	1
	观测仪主机

	2
	模型观测台

	3
	观测臂

	4
	夹头（不少于2种尺寸）

	5
	倒凹规（不少于3支）

	6
	平行铣


