仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160428

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   IBM存储设备维保                    1年

第2包   水纯化系统                         1套

第3包   牙科综合治疗机                      2台

第4包   口腔虚拟实验平台(含解剖标本观察系统)1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年04月11日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年04月28日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2016年04月11日

第1包   IBM存储设备维保1年

联系人：025-86862861陈老师

（一）需维保设备清单

| 品牌 | 型号 | 数量 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| IBM | V7000存储 | 1 | 配置24块600GB SAS硬盘 |
| IBM | V7000扩展柜 | 1 | 配置12块3TB NL-SAS硬盘 |

（二）维保服务技术要求

1、要求1年7*24*2原厂(须提供原厂授权）或第三方保修服务。

2、保修和技术支持服务期为签订合同之日起1年，在此期间内对上述存储提供整体硬件现场保修服务，任何自然损坏的部件须在规定的时间内上门更换，操作系统等相关软件提供现场故障处理等技术支持服务。保修和技术支持服务的级别为7*24*2小时现场，提供24小时电话响应，中标供应商准备一定数量的常用配件，如存储硬盘，电源等配件，以备更换使用。如整机出现故障，响应后在工作日2小时内工程师到达现场，整机备件到达现场最长时间不超过12小时，最长故障解决时间不超过1个工作日。

3、中标供应商需指定一名本公司的专职工程师为用户单位提供服务，每月至少需提供不少于5天的现场驻场服务；提供每月一次巡检服务，并提供巡检报告；1年中提供2次系统除尘服务；提供完整的服务支持文档。

4、服务期内投标人提供所有设备维修所需的部件和材料，保证这些部件和材料是通过合法途径购置并具有良好品质，确保设备更换后恢复正常运行。

5、服务期内投标人须制定出现重大故障时的应急备份切换方案及措施，确保采购人的关键业务系统在最短时间内恢复。若出现在规定时间内无法解决、且无法在短时间内恢复系统，则应根据设备问题的影响程度，立即实行替换整机设备服务，用于替换的整机应与用户方的设备同系列，且配置和性能不低于用户方设备。

6、服务期内若出现故障且投标人的技术能力或备件能力不能满足其工作需要，采购人有权立即请原厂商或第三方公司提供服务或备件，由此而产生的所有费用由投标人支付。

7、上述所有设备保修及技术服务的费用（包括硬件设备更换、备品备件、人员服务等相关费用）均包含在本次投标报价中，服务期内不再单独结算。

8、服务期内若出现投标人故障响应不及时或不能在规定时间内解决故障，采购人根据故障的影响程度进行相应处罚。如果出现因投标人原因导致重大责任事故或投标人三次以上达不到响应和解决故障的要求的，采购人有权终止合同并向投标人索赔。

（三）投标公司资质要求

1、投标公司要求提供近二年内与南京本科院校客户签订的IBM存储产品维保服务的合同案例至少5及以上，提供合同复印件及用户联系人、电话等联系方式（原件备查）。

2、投标公司要求具有IBM原厂认证的工程师至少2名，包括通过IBMStorage以及IBM SAN Volume Controller的考核认证，提供该员工针对以上科目考核认证发放的认证证书复印件以及投标公司为其所交的社保证明材料（原件备查）。

3、投标公司要求南京本地公司，并具备IBM存储设备常用备件库。

第2包   水纯化系统 1套

联系人：13951697431林老师

以自来水为直接水源，连续生产III级（纯）水和I级（超）纯水。

1、纯水产水水质

1.1离子截留率 97-98%；有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99%

1.2细菌和颗粒 > 99%

1.3* 系统可监测和显示反渗透膜的截留率，进水压力等参数

1.4流速：8 L/h

2、超纯水产水水质：

2.1电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃ （具有温度补偿和非温度补偿两种模式）

2.2 * 总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb，特殊要求(TOC)：≤1ppb

2.3 *RNA酶＜0.01ng/ml， *DNA酶＜4pg/ml

2.4 *细菌＜0.1cfu／ml，颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml

2.5 * 超纯水电阻池常数：0.01cm－1，流速：50ml - 2000ml /min 可调；

系统可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率。超纯水部分具有185nm紫外灯，用于降低产水TOC水平。

取水装置高度能够调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量（0.1L~60L）自动取水功能

系统配备PE型材吹塑制备的锥形底部避光不低于60L的水箱，全自动水箱消毒系统，水箱具有精度为1%的液位显示控制模块，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物的过滤器；

具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能。

全系统符合UL标准，CE指令，GLP设计，USP要求，ISO9001和ISO14001标准。

第3包   牙科综合治疗机2台参数要求

联系人：025-85031912周老师

| 牙科综合治疗机参数： 2台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、下挂式医生操作台 |  |  |  |
| 2、高速涡轮手机管线2组 |  |  |  |
| 3、低速气马达手机管线1组 |  |  |  |
| 4、三用枪2组 |  |  |  |
| 5、空位1组 |  |  |  |
| 6、可调口腔冷光源 |  |  |  |
| 7、痰盂及给水系统 |  |  |  |
| 8、强吸及弱吸 |  |  |  |
| 9、观片灯 |  |  |  |
| 10、气控脚开关 |  |  |  |
| 11、电动牙科椅 |  |  |  |
| 12、牙科椅故障自检系统 |  |  |  |
| 13、电动牙椅下降、后仰安全系统 |  |  |  |
| 14、可移动地箱 |  |  |  |
| 15、助手架 |  |  |  |
| 16.医生座椅1+助手椅1 |  |  |  |
| 17.配快接水管、气管（接移动洁牙机） |  |  |  |

第4包   口腔虚拟实验平台(含解剖标本观察系统)1套

联系人：025-85031912周老师

一、项目名称：口腔医学虚拟实验教学平台管理系统

| 序号 | 项目明细 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟实验教学平台及个性化定制 | 1项 |
| 2 | 口腔解剖数字标本观察学习系统 | 1项 |

二、系统参数：

（一）虚拟实验教学平台及个性化定制

平台设计必须按照最新的慕课体系搭建，实现学生自主学习和形成性评价体系；必须具备教师可自由编辑课程资源体系内容，具备实验教学资源管理、实验课程管理、实验多级分类管理、虚拟实验资源库的维护、虚拟实验教学安排、实验过程的形成性评价、实验教学活动统计、实验课程的自由添加和修改、实验成绩统计查询、师生互动交流、系统管理、系统拓展等功能。

- 1.前台信息门户网站要求美观大方，布局合理；必须包含通知公告、使用指南、实验室风采、实验课程导航、资源排行等主要版块，并可通过后台设置自定义信息栏目和呈现方式。

- 2.前台信息门户与南京医科大学已有虚拟实验资源的无缝集成；前台的所有栏目和文字，均可以通过后台自由编辑，无须专业人员均可实现维护。

- 3.后台集成的各类实验教学资源如文本、音视频、实验指导讲义以及虚拟仿真实验教学应用软件资源等须在前台网站上直接提供访问链接，根据该资源的授权情况决定直接打开浏览、使用或者登陆后浏览、使用。用户也可通过前台网站提供的注册和登陆界面登陆之后再使用相关资源。

- 4、不限制使用人数和地点。

- 5、支持各种常见的移动终端访问（手机、平板电脑等），支持手机扫描二维码访问。

- 6、包含申报网站建设，以及实验室预约功能。

实验室预约包含：1）针对开放式实验室的使用特点，提供实验设备开放时间预约实验；

2）支持查询预约与使用记录，支持预约与使用记录报表功能。

4.统一身份验证管理接口

须采用统一身份验证管理的标准接口，实现与校园数字化单点登录和校园一卡通的对接，一次性取得校内人员信息，无需二次注册；校外用户无需注册即可浏览查询实验课程及项目信息，注册并经管理员审核通过后方可使用。

5.教师、学生用户管理及批量导入功能

须支持教师、学生用户数据的增、删、改、查，基本信息录入，安全信息复位重置，支持批量导入，数据导入时支持数据自检排错与重新导入。

6.用户角色及权限管理

须支持将同步的校内人员和注册审批通过的校外人员定义为院系管理员、实验教师，学生等用户角色，配置不同的功能权限、使用界面、使用模块。

- 7.必须支持教师建立自己的实验资源和课程，管理课程资源，建立自己的课程体系

管理员和教师可方便的对各类文本、音视频资源以及C/S类，B/S类等各种架构的虚拟仿真实验教学应用软件的上传，审核，部署，无需对资源进行二次开发或使用第三方软件修改。同时支持将这些资源选择进行校内教师之间共享。

支持各种类型实验资源进行分类管理，可直接关联组织构架，对分类信息进行增、删、改、查，支持分类搜索、模糊查询、统计、排序。支持将资源授权给不同角色，不同组织架构的用户，授权后用户才能订阅或使用相应资源。

支持将不同的实验资源或应用组合在一起形成不同的实验项目或实验课程。支持不同的学生岗位角色执行不同的实验应用，形成团队利用实验系统协同共同完成一项实验。

- 8.实验课程管理

在课程管理中，须实现既可以对已有的课程进行设置管理，也可以新添加用户所需的课程。

添加课程：添加新的课程。除了基本的课程设置外，管理员还可以设置‘访问设置’、‘参与设置’、‘学习设置’。访客进入：设置访客访问这个课程所需的密码，空为不需要密码。允许用户选课和助教申请。学习方式：即查看这个课程的课程活动内容时，是否显示所有的主题内容。

导入课程：与帐号管理中的导入用户一样，点击‘导入课程’弹出导入向导，对导入数据文件格式不熟悉的用户可以下载模板文件。根据系统的提示一步一步安装，安装成功后系统会显示出提示消息。(与前面的导入用户类似，但导入课程时应注意该导入的课程中课程分类和教师名是否存在，存在后才能进行导入。

用户管理：不仅可以将已有的用户添加到这个课程中，还可以对已申请参与课程的用户进行审核。

- 9.形成性评价教学活动统计

a.教师教学统计

教师教学的统计可以根据每门课教师团队的作业、测验的批阅情况，讨论、答疑的回复情况来做统计。

b.课程学习统计

课程学习统计可以对每一门课中所有学生的学习记录做出统计，可以查看到总体的记录也可以对“活动记录”和“进度明细”进行细化的了解。

c.查看活动记录

活动记录可以把课程内所有用户各个时间段的操作都详细的统计出来，并且可以根据用户需要按年、月、周、日、课程以及用户分类进行统计。

d.查看学习进度

可以查看课程内所有学生的学习进度、成绩和时间，并可以通过设置计算规则以学习进度、成绩和时间作为评分依据自动生成学生成绩。

10.平台系统日志及安全管理

能够提供用户使用平台的登陆日志，登陆IP，登陆时间，离开时间，支持按日期统计分析。支持对于过期的数据，提供归档和销毁处理。支持资源的实时双重备份，数据库的定期备份，数据库恢复功能。对DDOS、SQL注入攻击及脚本攻击的监控并记录日志。对输入数据进行加密传输，例如账号密码。

- 12.中标单位必须符合我校信息中心对网络软件的资质要求

中标公司须提供招标产品的软件著作权证书、软件产品登记证书、国家正式授权的权威软件测试机构的软件测试鉴定报告的复印件和原件（备查），否则中标无效。

（二）口腔解剖数字标本观察学习系统

1、该系统必须以互联网为核心，实现不受时间、空间、人数和设备限制（如PC、手机、ipad）任意访问。学生无论在学校宿舍、机房、图书馆都可以登录访问，没有时间限制和人数限制；有利于促进学生对解剖学教学内容的全面掌握，彻底做到考教分离，更客观的反映教学效果，使理论和实验教学走出课堂，拓展教学的时间和空间。

2、平台必须利用360度人体口腔解剖标本、口腔解剖学微课程和在线标本考试等多元化教学资源，构建的人体口腔解剖学数字化教学平台，该系统的主要特点应包含：

（1）应用最新的HTML5技术构建平台，采用先进B/S架构，不需要安装任何插件直接用浏览器访问校园服务器即可进入系统，不受任何的空间、时间和访问人数限制。

（2）采用最新WebGL技术标准，为HTML5 Canvas提供硬件3D加速渲染，从而为用户提供高质量的应用体验。

（3）必须具备灵活的教学应用功能，教师可以对任一标本进行标注添加编辑、上传多种数字媒体的知识扩展资料、灵活对标本进行组卷和布置考试。节约教学资源，减少教师的教学工作量。

- 系统必须具备教学课程辅助系统，按照教材的体系，教师可自由组合教学所用的资源，形成自身的教学ppt形式的课件，便于老师上课使用。系统是开放性构架，允许各校老师共享自己的ppt课件资源，便于相互交流，共同促进教学提高。

3、每副标本都根据学制和学科要求进行详细的标注和说明。具体功能如下：

（1）基本功能：可以针对人体标本进行移动、放大、缩小和复位。并可以切换到全屏显示模式。

（2）标注功能：系统自带中英文双语标注和更详细的知识信息。并支持教师自由标注，教师用户可以自行在任意位置进行增加、删除标注，并修改系统自带的标注信息储存到自己的账户内，方便教师授课和学生学习。

（3）标本信息导学功能：标本信息提供了该件标本的来源、展示的角度和系统自带的标本重点观察部位导学信息。

（4）三维全景功能：用户可以旋转/放大该标本，利用“←”和“→”左右按钮，进行单元10度左右旋转。利用“  ”和“  ”上下键，可以进行放大和缩小。所有的标本都可以通过“屏幕切换”进行全屏观看的切换，利用鼠标滑轮向前或者向后滚动，标本会跟随放大和缩小，拖动鼠标，标本会跟随鼠标位置移动，方便观察标本部位。

（5）知识拓展功能：针对该件标本提供知识拓展知识模块，教师可以自行编辑文字资料，并上传图片、视频等教学资源帮助教学。

（6）知识测试功能: 教师可以利用管理功能隐藏掉标本的标注信息，将标本改成考核模式，并可以被教师选为组卷考试习题。

（7）标本收藏：用户可以选择收藏该标本到自己的账户中，方便自主学习。

- 4、在线考试模块功能要求：

教师可以维护题库和进行自行组卷，生成试卷后，可以将试卷分配到班级，学生在账号登录后，可以在自己的“考试”信息栏中选择考试名称；点击开始考试；时间计时开始，在考试时间内交卷；系统将自动阅卷和成绩统计。