仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20151224

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  全波段酶标仪                1台

第2包  电子邮件系统               1套

第3包  二氧化碳培养箱            10台

第4包  生物安全柜                8台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年12月04日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年12月24日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年12月04日

第1包：全波段酶标仪招标参数

联系人：程老师025-86868433

1、一般参数

1.1*、支持的检测模式：光吸收、荧光顶部底部、时间分辨荧光（非二级模式）、连续发光、瞬时发光、双色发光、光吸收和荧光波长扫描。

1.2、光源：UV高能闪烁氙灯，108次闪烁寿命，自带光强监测、校准，免维护无需预热。

1.3、光栅杂光率：＜10-6

1.4、支持板型：6-384孔板，预设常用品牌型号；自动扫描并定义特殊规格板型；

1.5、孔内多点读数：6-384孔板，最多15×15个点（依板型模式可有不同），覆盖全孔，7种点布局

1.6、振荡：线性或圆形可选；振幅1-6mm，0.5mm步进；1-1000秒可调

1.7、多标记多模式检测：单个实验中可进行无限制的多波长、多模式检测（光吸收、荧光、发光、波长扫描）

2、光吸收

2.1、波长范围：230-1000nm，1nm连续可调

2.2、波长选择：双光栅

2.3、带宽：＜5nm（λ≦315nm），＜9nm（λ＞315nm）

2.4*、波长准确性：＜±0.3nm（λ≦315nm），＜±0.5nm（λ＞315nm）

2.5、检测器：紫外硅光电二级管

2.6、检测范围：0-4 OD

2.7、检测分辨率：0.0001 OD

2.8、检测准确性：＜0.5% @260nm

2.9、检测精确性：＜0.2% @260nm

2.10、260/280nm精度：±0.07

3、荧光

3.1、波长范围：Ex 230-850nm，Em 280-850nm，1nm步进

3.2*、波长选择：Quad4四光栅

3.3、带宽：Ex ＜5nm（λ≦315nm），＜9nm（λ＞315nm）；Em ＜20nm

3.4、光栅杂光率：＜10-6

3.5、波长准确性：＜±1nm（λ≦315nm），＜±2nm（λ＞315nm）

3.6、波长重复性：＜±0.5nm（λ≦315nm），＜±1nm（λ＞315nm）

3.7、检测器：光电倍增管（PMT），

3.8、荧光灵敏度：顶部	170 amol/孔

底部	1.2 fmol/孔，（非优化条件参数）

3.9、检测线性范围：7个数量级，扩展范围模式

3.10、增益（Gain）值：1-255，四种模式：手工、自动、从孔计算、扩展范围

3.11、顶部荧光Z轴聚焦：14800μm-23000μm连续可调，手工设定或自动探测，最强信号或最高信噪比两种模式

4、时间分辨荧光

4.1、灵敏度：90 amol/孔，（384孔板0.9 pM）

4.2、延迟时间 Lag time：0-2000 μs

3.3、积分时间 Integration time：10-2000 μs

4.4*、该功能非二级模式

5、发光

5.1*、发光模块为单独的检测光路及检测器

5.2、检测器：低暗电流单光子计数光电倍增管

5.3、发光灵敏度：连续发光	225 amol ATP/孔，（非优化条件参数）

瞬时发光	12 amol ATP/孔，（非优化条件参数）

5.4、检测范围：6-8个数量级（扩展动态范围功能）

5.5、积分时间：100-20,000 ms

5.6、孔间干扰：＜0.01%，黑板

6、加样器

6.1、数量：两个

6.2*、加样器为外置式，防止试剂打翻造成机器电路损坏

6.3、加样方式：精密注射器，整板连续分液或逐孔注液两种方式

6.4、加样体积：5-800μL/行程，1μL步进

6.5、加样泵速度：100-300μL/秒，连续可调

6.6*、试剂回收：具有试剂回流功能，死体积100μL

6.7、试剂容器：支持各种规格Eppendorf 管、Felcon管、试剂瓶等，具有磁性倾斜固定装置

第2包 电子邮件系统

联系人：潘老师025-86863122

1、至少提供5万用户授权，并提供反垃圾邮件网关、自带病毒邮件检测功能并能自动隔离病毒邮件。至少支持2000以上用户并发，响应时间小于等于0.1秒。

2、参数：

(1)系统架构

系统核心技术。从邮件投递引擎（MTA）到邮件存储等核心模块，完全自主研发的产品，产品稳定性高、性能优异。邮件系统具备全年99.99%的不宕机运行纪录。

多并发技术。采用多线程非阻塞异步处理技术，资源分配合理，避免等待资源时造成的时间浪费。

Cache技术。各模块之间采用多级Cache技术，提高I/O效率，提高访问速度。

存储方式。优化的文件结构，采用信筒文件方式，实现以较少文件存储大量信件，应用高效的索引查找算法，并采用信件预读、删除后执行等策略，大大提高信件读取速度，同时降低系统对硬件的依赖。

私有传输协议。系统核心邮件传输内核采用私有传输协议，与网易邮局（163.com/126.com…）等国内主流邮件运营商之间的通讯进行加密通讯，并通过压缩技术有效节约网络带宽。

系统扩展性。可以基于软件动态扩容硬件数量，后期可实现系统在线扩展。

平台支持。操作系统支持Unix及 Linux系统，同时支持64位和32位平台；数据库支持oracle或Mysql。

(2)邮箱安全

支持密码安全模块，系统切换升级时如弱密码要求强制修改成为复杂密码，提供高安全密码策略，复杂密码由大写字母/小写字母/数字/特殊字符等匹配组成。

支持防猜密码，当密码错误超过一定频率后，锁定IP和对应用户名。

支持SSL全程数据传输加密。

支持应用多层次密码保护，包括邮箱锁屏密码、文件夹密码、网络硬盘密码等。

支持邮件加密功能，可通过自定义密码进行加密，针对客户端用户，提供统一的邮件解密中心

支持国家保密局规定的邮件密级功能，人员的密级与邮件、附件的密级对应，密级低的人员不可发送或者查看密级高的邮件。

支持webmail自动转发和过滤规则设置了转发条件后，对用户进行安全提醒。

支持用户登录IP定位及异地登陆提醒，可自定义IP库。

为确保信息数据安全，Outlook客户端插件支持定期验证密码机制，验证失败一定次数后强制删除本地组织通讯录及日程数据。

(3)邮件系统前台功能

前端支持HTML5和CSS3标准,操作流畅快速，界面简约清新，具有良好的人性化交互操作，提高加载速度 降低对带宽的要求。

提供适应iPad/iPhone/Android/win8等主流平台的移动模板，支持手机端的邮件收发、组织通讯录和个人通讯录同步、批量邮件操作、搜索、附件上传及在线预览操作。

支持标准的邮件客户端进行邮件收发，包括Outlook、Foxmail等，并提供outlook、Foxmail等主流客户端的专用插件，可同步组织通讯录和个人通讯录，同步个人日历等，写信时可自动匹配和搜索联系人。

支持邮件群发单显功能，群发邮件时可打开该功能项，收件人收到群发邮件后只看到自己的地址。

支持查询邮件发送成功与否的发送状态显示，提供发送状态统计，包括发送成功、发送失败、设置邮件自动转发的收信人统计

支持实时查询最近历史发信记录、收信记录、删信记录、登录记录、文件中转站历史下载记录。

支持网络硬盘和文件中转站，支持查看文件中转站的下载记录，支持网络硬盘文件共享给他人。支持网络硬盘文件夹加密。

支持超大文件的上传与存储管理；写信支持自动判断是否为超大附件，可自主选择是否通过文件中转站上传；支持断点快速续传、进度显示；支持超大附件以链接方式进行投递，收件人可提取链接下载附件。

支持附件在线预览，无需安装任何程序，可以直接通过邮箱在线查看office文档、pdf文档、图片、压缩包等格式的附件中的内容。

系统退信需提供退信代码、退信原因及建议解决方案。

支持站内邮件可召回，可召回发给邮件与邮件列表的邮件，支持同品牌邮件系统跨站召回。支持批量召回。

支持邮件会话显示模式，将所有人围绕同一主题的邮件集成显示。

支持往来邮件查询，按自己与发件人之间的所有来往邮件查找出来。

支持全文搜索功能，可搜索邮件主题、收件人、日期、正文等常规搜索，还可支持附件内容的关键字搜索。

支持结果二次分类搜索，显示搜索结果后，还可根据发件人、文件夹、时间段、是否包括附件等多条件进一步缩小找寻范围。

支持回复邮件时可选择不带附件或带附件。

支持阅读邮件时，可将邮件相关收发件人批量添加至个人通讯录。

支持通过组织ID、部门ID添加联系人，并自动添加或者删除组织/部门变动成员。

支持日程管理功能，事件定时提醒功能。

支持邮件自销毁。发信时可设置查看次数和销毁日期；邮件内容只能阅读无法下载、转发、打印；邮件正文内容需通过独立页面阅读；通过客户端读取邮件需再次验证用户密码。

邮件附件支持，两种方式

1）网络硬盘和文件中转站，支持网络硬盘文件共享给他人。文件大小不设上限。

2）超大附件以直接附件方式进行投递，文件大小不设上限

(4)邮件系统管理员后台管理功能

定期由系统自动提供邮件系统健康自检报告邮件给管理员，报告内容包括但不仅限于磁盘读写状态、磁盘空间、数据库状态、邮件发送情况、反病毒引擎和病毒库状态、反垃圾引擎状态、弱密码检查、系统入侵检测、每周垃圾邮件发送统计等。

采用‘系统-站点-组织-部门-用户’五级组合管理体系。可自上而下进行授权，灵活设置管理员权限。

支持用户服务等级定制，可以根据不同用户级别分配不同大小邮箱容量及不同功能权限，定义内容包括用户邮箱空间大小、附件大小、邮箱邮件数量、RCPT数量、网络硬盘大小、可否使用网络硬盘、可否使用邮件召回功能等。

支持多邮件组织管理功能和多级用户管理的功能，可以灵活的设定组织和用户的属性设置，激活或禁用组织和用户。

支持系统管理员权限自定义，满足组织对于系统管理的个性化需求。

支持部门管理员权限自定义，满足组织对于用户管理的个性化需求。

支持多域名，单域名可应用于多个组织中，单组织亦可同时应用多个域名。

支持组织通讯录排序显示，包括部门排序和联系人排序，也可对部分联系人信息保密。

支持邮件列表授权，非授权的用户就算知道邮件列表的地址，也无法发邮件到该列表；支持邮件列表共享，可使其显示在组织通讯录中，也可以设置为保密。

支持动态邮件列表，可通过组织ID、部门ID等定义联系人列表，并在此基础上增加指定联系人，增加或删除用户时，自动对用户关联的邮件列表中进行更新。

支持用户滞后删除和邮件滞后删除，可自定义保留天数，便于误删数据后的恢复。

提供用户日志、邮件日志、连接日志、系统日志，提供Web界面采用多种过滤方式进行查询。

信息统计与分析：邮件系统的运行管理界面必须为管理员提供了一系列系统运行数据的统计，如月报和日报统计，包括邮件操作统计、邮件收发数量、退邮件数量、字节数流量统计、邮箱空间使用情况、邮件大小分布统计、记录管理员的每个操作步骤以及用户邮件收发主要信息记录（分析用户行为）统计。

审计管理：显示某用户登记邮箱时的IP地址、时间、时长，显示某用户最近若干次登陆的时间、IP地址和方式（Web和email client）。

提供JAVA、C、Webservice等API开发接口，满足用户对系统集成等二次开发的需求，设置允许连接的IP。

(5)APP

根据访问的移动终端，自适应为手机智能版网页。

支持iOS和Android平台，采用私有加密通讯协议。

支持多账号。支持自定义发信名称。

支持邮件实时推送，提供邮件基本操作如写信转发回复删信等。

支持同步组织通讯录，显示整个组织通讯录架构。支持通过语音搜索联系人；支持通过姓名/邮件地址/部门名称查找的联系人详细信息。

支持邮箱个人通讯录与移动终端系统自带的通讯录双向同步，支持同步新增、修改、删除联系人。

第3包：二氧化碳培养箱参数要求

联系人：林老师 025-86862038

技术参数：

1、工作容积：150L

2、保温层：矿物羊毛纤维脂

*3、湿度控制系统： 独特的底部水槽结构，门开自动加热，高效恢复湿度，低水位声光报警装置 ，方便操作

*4、90℃湿热灭菌：无需拆卸任何零部件即可进行，灭菌范围：细菌、 真菌、 孢子、霉菌等

*5、Ican 触摸屏改进可视性，可记录培养环境的改变以及使用日志

6、温度控制范围： 室温＋3℃-55℃

*7、二氧化碳校准自动归零系统

8、箱体内相对湿度（%rH): ≥95%

9、二氧化碳浓度控制范围：0-20%

10、二氧化碳控制精度：±0.1%

*11、德国原装进口

第4包：生物安全柜参数要求

联系人：林老师 025-86862038

*1、外部尺寸：1300×2200×795mm

*2、双风机双直流电机设计，无涡流，安全稳定

*3、双风机联锁，一个风机故障，另一个立即停止运行，保证安全 性

*4、主动气流控制系统，吸入和排出的气体量分别由独立的感应系统监控

*5、前窗清洗位置设计，彻底清洁前窗，并无须将头与身体探入柜内，10°倾斜角设计的前操作面，减少玻璃反光，操作舒适

*6、待机模式：在关上前窗后，30%低速运行，维持密封性和洁净度

*7、灵活的分体式台面设计，拆卸更便捷，清洁更彻底

*8、认证：EN, BS, NF

*9、产地：德国

*10、进气/排气过滤器：HEPA H 14 EN 1822, 对0.3μm 颗粒为 99.999%

*11、可选配附加活性炭过滤器,做动物实验及化学挥发性实验

*12、运行安静，噪音低至55dB

13、大屏幕显示器，直观显示安全系数和效能参数

14、安全电压范围：90-250V，适应中国用电环境

*15、前窗玻璃采用动滑轮系统设计，长期使用安全稳定