仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160607

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   高性能计算集群刀片            一批

第2包   超纯水机                      一台

第3包   荧光定量PCR仪                一台

第4包   乳酸仪                        一台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年05月17日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年06月07日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2016年05月17日

第1包   高性能计算集群刀片参数要求

联系人：戴老师15996359908

| 设备名称 | 指标项 | 招标参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 计算节点机箱 | 总体要求 | 知名品牌，拥有自主知识产权 |
|  |  | 所有刀片服务器和刀片中心，采用无源背板设计 |
|  | 数量 | 2套 |
|  | ★机箱高度 | 19英寸标准机架式，机箱高度≤5U |
|  | 刀片规格 | 一个刀片机箱支持≥10片全高/全宽刀片服务器 |
|  | 以太网交换模块 | 配置≥1个千兆网络交换模块（每个交换模块对外提供6个RJ45千兆接口+2个SFP+万兆接口） 采用万兆直通网络，配置10个双口万兆直通模块（含光模块） |
|  | ★高速交换网络 | 可支持≥10个56Gbps的FDR Infiniband接口；支持每个端口56Gb/s全线速连接需求 |
|  | ★管理模块 | 配置1个热插拔管理模块，内置简体中文的管理系统，可实现远程虚拟介质、KVM OVER IP、刀片状态、故障定位、开关机等全方位管理控制监视功能；支持冗余化设计 |
|  | 电源 | 配置 4个具有负载均衡和故障切换功能的热插拔2000W交流电源模块，可提供N+1或N+M冗余电源配置 |
|  | 风扇 | 配置5个带线性预补偿功能的智能冗余风扇 |
|  | ★服务 | 提供3年7*24h原厂免费上门服务，投标时提供原厂授权 |
| CPU计算节点 | 数量 | 20片 |
|  | ★安装方式 | 全高刀片式服务器，与刀片机箱同一品牌 |
|  | ★CPU | 2颗64位Intel Xeon E5-2630v3 2.4G 20M 8C CPU |
|  | ★内存 | ≥64GB ECC 内存，提供≥16个内存插槽扩展 |
|  | 硬盘 | ≥1*300GB SAS热插拔硬盘，支持raid0、1、10 |
|  | 网络 | ≥2个千兆以太网口，支持虚拟化和IO加速 |
|  | 操作系统 | 支持windows server 2008、redhat enterprise linux 等主流操作系统 |
|  | ★服务 | 提供3年7*24h原厂免费上门服务，投标时提供原厂授权 |

第2包   超纯水仪参数要求

联系人：张老师18360458425

1、纯水产水水质

1.1离子截留率97-98%；有机物截流率(MW > 200 Dalton) >99%

1.2细菌和颗粒>99%

1.3* 系统可监测和显示反渗透膜的截留率，进水压力等参数

1.4流速：8 L/h

2、超纯水产水水质：

2.1电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃ （具有温度补偿和非温度补偿两种模式）

2.2 * 总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb，特殊要求(TOC)：≤1ppb

2.3 *RNA酶＜0.01ng/ml， *DNA酶＜4pg/ml

2.4 *细菌＜0.1cfu／ml，颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml

2.5 * 超纯水电阻池常数：0.01cm－1，流速：50ml - 2000ml /min 可调；

系统可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率。超纯水部分具有185nm紫外灯，用于降低产水TOC水平。

取水装置高度能够调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量（0.1L~60L）自动取水功能

系统配备PE型材吹塑制备的锥形底部避光不低于60L的水箱，全自动水箱消毒系统，水箱具有精度为1%的液位显示控制模块，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物的过滤器；

具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能。

全系统符合UL标准，CE指令，GLP设计，USP要求，ISO9001和ISO14001标准。

第3包   荧光定量PCR仪参数要求

联系人：张老师18360458425

主要用途：

用于基因表达分析研究，对转基因植物的评价和目的基因的定量分析，进行SNP单核苷酸多态性和突变位点的分析检测。

1.工作条件

1.1电源：AC 200-240 V，50－60HZ

1.2温度：15－32℃

1.3湿度：20-80%(32℃时)

2.主要技术参数

2.1加热方式：采用Therma-Base技术的半导体加热方式，并结合银质散热模块

*2.2最大升温速度：≥4.8 ℃/s

2.3最大降温速度: 2. 5℃/s(升降温速率连续可调)

*2.4控温误差:£0.1 ℃

*2.5温度均一性:0.1 ℃

2.6扩增速度:35循环反应:96孔检测≤60分钟

2.7孔间检测的重复性:CV≤0.15% (50nmol/l荧光浓度)

2.8样本容量：96孔板为10－100ul

*2.9光源：高强度白色固态光源，寿命在10000小时以上，非特殊原因终身无需更换

2.10激发波长： 5通道

2.11检测通道： 6通道

*2.12光学检测系统：冷CCD

2.13灵敏度：可检测单拷贝基因

*2.14动力学范围：1-1010个拷贝，10个数量级。

2.15样品通量：96个样本/次。

2.16监测：实时在线动态监测，并能针对扩增情况随时在线增加循环数目

2.17检测模式：至少支持以下各种模式：HybProbe杂交探针、SimplProbe单探针、Taqman 水解探针、荧光染料（SYBR Green I）

2.18 颜色补偿功能：具备

2.19软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线分析等功能，配套的运行和结果分析软件，能够针对观察到的扩增情况随时增加循环数目，实时动态监测，扩增和检测同时进行

2.20校正：无需ROX染料校正

2.21试剂支持：开放平台，可使用国产或进口的各品牌试剂。

*2.22装机指标：区分1000拷贝和2000拷贝模板浓度的差异。

2.23维护：日常免维护，机器移动后无需校正光路系统。

2.24 扩展性：具备LIMS（实验室信息管理系统）接口，可以实现远程控制并可以结合自动装载微孔板的工作站。

3.仪器配置

3.1 96-wells主机，96孔模块

3.2 操作手册

3.3 软件安装光盘

3.4 控制单元：惠普台式原装进口电脑，19寸飞利浦液晶显屏

4.安装培训

4.1安装地点：客户实验室

4.2培训地点：在客户仪器安装地点完成现场培训

4.3培训内容：培训内容主要包括样品的制备过程，仪器操作以及结果判读和软件基本操作等等

5.、保修期限：仪器安装调试合格之日起一年

第4包   乳酸仪参数要求

联系人：朱老师13813821135

- 检测原理：葡萄糖氧化酶-电极法。

- 电极：葡萄糖、乳酸独立电极或双电极。

- 检测范围：葡萄糖0.5-50mmol/l ，乳酸 0.5-40 mmol/l。

- 精确性：CV≤1.5% at 12mmol/l，每次放置样品量不少于20个。

- 标本类型： 全血，血浆，或血清。

- 标本量：20ul 或 10ul，试剂杯 2.0ml 或1.5ml。

- 定标模式：每盘/每小时。

- 使用温湿度：温度15到35度，湿度20-85%。

- 显示模式：图标操作，触摸屏。

- 打印机：提供中文报告、数据处理软件。

- EDP接口：RS接口。

- 操作语言：英语，中文。