仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130708YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：双扉脉动真空消毒柜
第二包：VRV空调系统
第三包：江宁校区多媒体教室设备改造
第四包：资产综合信息管理与决策系统
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：国产设备需报人民币
二、 标书要求（第三包标书具体要求见附件里内容）
1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年7月8日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年7月15日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年7月8日   
第一包：双扉脉动真空消毒柜（2台）  
联系人：施老师  联系电话：86868413
1、用途：对耐热、耐湿器械、器具和敷料物品的高温高压灭菌处理。

2、灭菌室容积：0.36立方米

3、安装要求：地面安装在屏障实验动物房的净化界面上。

4、密封门：双门、气动密封结构，带有压力安全联锁装置。

5、功能配置：人机界面全自动控制、自动温度记录、真空干燥等。压力≤0.5MPa，设计温度139℃，工作温度134℃，热均匀度≤±1℃。

6、蒸汽源：设备自带电蒸汽发生功能。

第二包：VRV空调系统  联系人：施老师  联系电话：86868413
1、本空调系统为屏障洁净动物房使用；室内机安装在大楼的半底下层，室外机安装在大楼顶，大楼高度约18米，有预留管井。

2、制冷量可接受偏离范围：≤±4% 

3、该系统配制包括以下设备：

多联空调室外机3组，每组制冷量107千瓦，总制冷量321千瓦；

10P管道内机4台；（安装在新风一次空调箱中）

1.5P内挂机44台；（分别安装在8个新风二次空调箱中）

2P内柜机2台；（室内地面安装）

3P内柜机6台；（室内地面安装）

5P内柜机2台。（室内地面安装）

4、安装其他管道配件：铜管、管路配件等可报单价及预估算总价，工程完工后按实际决算。
5、空调安装时需服从甲方动物房空调安装的特殊技术要求。
第三包：江宁校区多媒体教室设备改造
联系人：陈老师  联系电话：86862861
	项目名称
	单位
	数量
	多媒体设备及改造内容的技术要求部分

	液晶显示器 
	台
	67
	产品类型：LED显示器
屏幕尺寸：19英寸屏幕比例：16:10（宽屏）
最佳分辨率：1440x900
面板类型：TN背光类型：WLED背光
动态对比度：1亿:1黑白响应时间：5ms
点距：0.285mm亮度：250cd/㎡
可视角度：176/170°显示颜色：16.7M
视频接口：D-Sub（VGA）
机身颜色：黑色消耗功率：典型:20W
待机:0.6W安规认证：ENERGY STAR 5.0环保技术

	控制讲台改造
	张
	67
	1、增加显示器面罩；2、做中控门，讲桌上开孔；3、改前右门，开孔并做小门；4、更换转舌锁；5、更换轨道；6、加拉手。另额外配转舌锁33把，轨道3付，拉手13个

	交换机
	台
	100
	提供5个10/100M自适应RJ45端口
LED面板指示灯，动态显示设备连接和运行状态
端口支持自动翻转，使用更方便，支持MAC地址自学习

	六类非屏蔽双绞线
	米
	10000
	裸铜线径为0.57mm（线规为23AWG），绝缘线径为1.02mm，STP电缆直径为6.53mm

	安装施工调试
	批
	1
	工艺规范、国标、线路捆扎清晰有标识、便于检修及维修
根据现场情况，部分讲台需从原先正中位置移至偏2/3位置，投影机及幕布移至正中位置（约48套）


相关要求：

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置及技术参数要求。

2、投标单位须具有相关有效资质证明（原件），注册资金200万元以上，具有工信部颁发的“计算机信息系统集成”叁级资质，具有多媒体系统项目实施、服务、培训成功经验，并在江宁大学城有三个以上高校成功实施案例。

3、投标单位所提供的讲台等主要设备改造图纸。

4、投标单位所提供的产品必须提供叁年免费保修。

5、对中标产品出现的任何故障，中标单位保证能在2小时内响应，24小时内故障处理完毕。若遇48小时内无法修复的情况，由中标单位免费提供同型号同品牌设备。
6、供货施工期限：2013年8月15日前完成安装调试交付使用。

7、付款方式：设备安装调试后，学校相关部门正式验收后支付合同总金额的95%； 5%留作质量保证金，一年后，设备性能符合技术标准要求，且售后服务良好即支付质量保证金。
二、 标书要求
1、标书一式四份，正本一份、副本三份。
2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格；
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明；
（3）投标产品一览表：注明产品名称、规格型号、品牌、生产厂家、产地、数量﹑单价﹑小计﹑质保期；
	序号
	设备名称
	型号规格
	品牌
	厂家产地
	数量
	单价
	小计
	质保期
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


（4）投标产品技术参数偏离表，产品的特点；

（5）产品及各配件的详细技术参数；
（6）产品图样、生产许可证、产品质量证、技术资料等；

（7）供货周期、售后服务承诺书（质量承诺、服务承诺）；
（8）投标人近三年在南京地区的经营业绩；

（9）投标方认为有必要提供的其他技术资料。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章
第四包：资产综合信息管理与决策系统
联系人：陈老师  联系电话：86862861

功能需求：

资产综合信息管理与决策系统建设的目标是利用当前最新的信息技术来实现资产信息的现代化管理，有如下需求：

1、在江苏省国有资产管理信息系统基础上开发信息管理与决策查询系统；；

2、开发适合高校房产管理信息系统。
1、资产综合信息管理与决策系统查询功能模块

资产综合信息管理与决策系统查询功能主要涉及校领导、部门领导及部门管理员、教职工、校级系统管理员等四级访问。其中校领导可以从宏观方面查看学校的各类资产，包括土地、房产、设备、家具、车辆、图书等综合信息，可以按“楼→层→房间”展现整幢楼内房间信息以及房间的房间人员、设备、家具信息以及房间人员所有设备、房产信息；还可以按照楼宇、院系部门方式查看；查看各类统计分析报表；部门领导及部门管理员可以查看部门的资产信息包括设备、家具等信息及查询部门员工的设备、房产、家具等资产信息，并提供导出功能；教职工查看自己的设备、家具、房产等信息。系统管理员可以查看全部的资产信息，包括土地、房产、设备、家具、图书等分布信息及按要求生成word、excel、pdf等符合上报要求的高级报表的功能。

1）教师用户
· 浏览与自己相关的各类资产信息包括房产、设备、家具等及导出功能。
2）部门领导及部门管理员
· 浏览本部门教职工的房产、设备、家具等资产信息的分布。
· 查看本部门房产、家具、设备等资产的分布信息；
3）校领导
· 浏览全校所有资产信息，包括土地分布、楼宇分布、设备分布、家具分布、车辆等信息。
· 根据学校管理决策需要的查询校区信息、楼宇信息、设备信息、家具信息、车辆信息、图书信息等；可以按校区-楼宇-房间三层模式、从院系、部门等展现各类资产分布情况。丰富的查询功能包含房间使用方向、房间用途、房间状态、校区信息、院系房产信息、部门房产信息、设备信息的查询、家具信息查询、条件组合查询、高级查询、按楼宇查询、按部门查询等功能，从统计分析的角度查看各类资产的分布信息。

4）系统管理员
· 浏览全校所有资产信息，包括土地分布、楼宇分布、设备分布、家具分布、车辆等信息。
· 根据上级上报要求数据生成word、excel、pdf等高级报表；
2、 资产综合信息管理与决策系统维护功能模块

资产综合信息管理与决策系统涉及校内教职员工共分为系统管理员、校级用户、部门管理员、普通教师用户四级用户，为保证系统的高安全性，需为每个级别的用户设计不同的子系统，在物理、逻辑上将不同角色的用户模块相互独立，各子系统构成如下图所示。
注：系统支持能够按照学校的管理规范，灵活的增减角色，同时能够对角色权限灵活的调配。

[image: image1.jpg]



1）教师用户子系统模块
· 在授权的前提下，教师用户可以维护自己的资产信息、房产信息。

2）部门用户子系统模块
· 在授权的前提下，部门级用户可以维护本部门的所有教师的资产数据信息以及房产信息。
3）校级用户子系统模块
· 在授权的前提下，可以按照学校管理按照资产管理部门的各科室及各部门相关职能对全校所有资产的各模块数据维护。

4）系统管理员子用户模块
· 房产管理：提供对全校所房屋的基础信息以及各模块数据信息数据的添加、修改、删除等功能。
· 资产管理：提供对全校资产的基础信息以及各模块数据信息数据的管理工作。
· 数据字典维护：维护资产类别、资产来源、经费来源、使用状态、使用方向、卡片状态等系统涉及到符合学校使用需要的数据字典编码维护。

· 组织机构管理：在以本系统作为资产管理数据为源头，提供学校一级、二级部门院系管理同时兼容国资部门的院系部门管理。

· 人员信息管理：在以本系统从共享人事系统数据时，提供其他人员信息注册，维护其他人员基本信息。

· 数据处理：提供资产信息、房产信息导入与导出功能。
3、资产综合信息管理与决策系统数据交换平台

提供一个面向应用、安全可靠、操作便捷、技术先进、规范统一、灵活可扩展的数据库平台，通过数据交换，进行数据过滤、清洗和双向传递，实现全校资产数据在各业务系统、共享数据平台相互之间的数据交换，从而保证全校资产管理与运作正常有序。
4、系统集成需求
1）实现与学校统一身份认证平台的集成

2）实现与学校共享数据库平台的数据集成

3）实现与学校信息门户的应用界面集成
