仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20151208

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  生物安全柜                2台

第2包  荧光定量PCR仪            1台

第3包  倒置荧光显微镜           1套

第4包 二氧化碳培养箱           2台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年11月17日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年12月08日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年11月17日

第1包：生物安全柜参数要求

联系人：刘老师13451821391

1、德国原装进口

2、双风机双直流电机设计，无涡流，安全稳定

3、双风机联锁，一个风机故障，另一个立即停止运行，保证安全性4、主动气流控制系统，吸入和排出的气体量分别由独立的感应系统监控

5、待机模式：在关上前窗后，30%低速运行，维持密封性和洁净度

6、四块灵活的分体式台面设计，拆卸更便捷，清洁更彻底

7、认证：EN, BS, NF

8、进气/排气过滤器：HEPA H 14 EN 1822, 对0.3μm 颗粒为 99.999%

9、可选配附加活性炭过滤器,做动物实验及化学挥发性实验

10、运行安静，噪音低至55dB

11、大屏幕显示器，直观显示安全系数和效能参数

12、安全电压范围：90-250V，适应中国用电环境

13、前窗玻璃采用动滑轮系统设计，操作轻盈方便，长期使用稳定安全

第2包：荧光定量PCR系统参数

联系人：刘老师13451821391

主要用途：

用于基因表达分析研究，目的基因的定量分析，进行SNP单核苷酸多态性和突变位点的分析检测。

1.主要技术参数

*1.1加热方式：半导体加热方式，并结合银质散热模块

*1.2最大升温速度：≥4.8 ℃/s

1.3最大降温速度: 2. 5℃/s

*1.4 支持梯度功能：37-98℃

1.5温度准确性: 0.2 ℃

*1.6孔间温度均一性: 0.2℃

1.7 熔解曲线精度: 0.04℃，STD < 0.1℃

1.8扩增速度: 35个循环反应: 96孔检测≤60分钟

1.9样本容量：96孔板或者八联管

110反应体系：10－100ul

*1.11光源：高强度白色固态光源

*1.12激发波长：470-645 nm

*1.13光源寿命：大于10000小时

1.14激发通道数： 5通道

1.15检测通道数：6通道

1.16激发/检测滤光片组合(X/Y nm)：470/514；533/572；577/620；645/697

*1.17导光系统：消除光路边缘效应

1.18光学检测系统： CCD

1.19光路设计：

*1.19.1所有样本同时检测

*1.19.2 全固定光路设计，无移动机械部件

*1.19.3免维护：支持，无需定期校正光路。，避免与ROX校准混淆

1.20灵敏度：可检测单拷贝基因

1.21动力学范围： 10个数量级

1.22样品通量：1-96个样本/次

1.23支持荧光染料：SYBR, FAM, ResoLight, VIC, Hex, Yellow555, Red610, ROX, Cy5与其他相似光谱的荧光染料

*1.24校正：无需ROX染料校正，ROX校准的优势与劣势

1.25试剂支持：开放平台，可使用国产或进口的各品牌试剂。

1.26分析软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、阴阳性判读等功能，实时动态监测运行，扩增和检测同时进行

1.27操作系统：Windows 7

*1.28高分辨率熔解曲线 HRM分析：支持

1.29颜色补偿功能：带自动校正与颜色补偿

*1.30 控制界面：10.4英寸触摸屏

1.31支持通过USB控制仪器运行程序和存储数据

1.32 数据接收方式：在完成检测后以电子邮件自动发送实验数据

第3包：倒置荧光显微镜参数要求

联系人: 刘老师13451821391

- 主要技术指标

1.1  研究级倒置荧光显微镜

1.1.1  显微镜镜体

1.1.1.1  物镜转换器：6孔式物镜转换器

1.1.1.2  聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程9mm（向上7mm、向下2mm），粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节

1.1.1.3  原象光口：双层光路设计，共9条射入/射出光路，最多可同时接4 路采集原像的图像获取系统，左侧光口的原像到机架的距离≥102mm

*1.1.1.4  光学系统：UIS2无限远校正光学系统（第二代无限远光学校正系统）, 国际标准齐焦距离≤45mm.

1.1.2  透射光照明装置

1.1.2.1  100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调，并配置LED透射光源。

1.1.2.1  外置电源供应器

1.1.3  观察镜筒：双目镜筒：瞳距可在50-76mm范围内进行调节，视场直径为22

1.1.4  载物台：双层机械载物台，行程为50 × 50mm；载物台插入圆板（外径110mm、内径25mm）

1.1.5  聚光镜：浮雕相衬专用聚光镜

1.1.6  相衬环板：4×用相差环板

*1.1.7  物镜

1.1.7.1  万能平场半复消色差物镜4X（N.A.0.13, W.D.17mm）

1.1.7.2  万能平场半复消色差浮雕相衬专用物镜10X（N.A.0.3, W.D.9mm）

1.1.7.3  长工作距离万能平场半复消色差浮雕相衬专用物镜20X（N.A.0.45, W.D.6.6-7.8）

1.1.7.4  长工作距离万能平场半复消色差浮雕相衬专用物镜40X（N.A.0.6, W.D. 3.0-4.2mm）

1.1.8  滤色镜：日光平衡滤色片LBD，ND6、ND25

1.1.9  目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：22

*1.1.10  反射荧光照明系统

1.1.10.1　光源：100w汞灯光源提供最佳的照明波普范围。

1.1.10.2  荧光照明装置：备有视场可变光阑，滤光片插板

1.1.10.3  荧光滤色镜盒：备有可装入8个滤色镜立体镜套的转盘式滤色镜盒，内装光闸

1.1.10.4  荧光激发块：专用带通滤色

蓝色激发：BP460-495, DM505 ，BA510-550, 内置杂散光吸收滤色片AR1924

绿色激发：BP530-550, DM570，BA575-625,内置杂散光吸收滤色片 AR1924

紫外激发：BP360-370, DM400,，BA420-460，AR1924滤色片可吸收掉99%以上的杂散光。

RFP专业荧光激发块

1.2  1728万像素彩色制冷CCD

*1  像素≥1728万像素，超宽动态范围，荧光成像效果更佳。

2  制冷系统：低于环境温度10度。

3  测光方式：30% / 1% / 0.1%。

4  1600*1200分辨率下，图像采集速度：≥15 幅/秒。

5  提供2x2、4x4的像素混合模式（binning）。

6  图像传输速度：2.5秒（最高分辨率）。

7  白平衡：自动 / 手动 / 点触式

8  特有的超高动态范围模式，可采集到最佳的荧光效果。

*9 图像分析软件：可进行计数和测量，叠加标尺，多色荧光叠加等工作。

第4包：二氧化碳培养箱参数要求

联系人：刘老师13451821391

1、德国原装进口

2、工作容积：150L

3、保温层

4、湿度控制系统：底部水槽结构，门开自动加热，高效恢复湿度，低水位声光报警装置 ，方便操作

5、90℃湿热灭菌：无需拆卸任何零部件即可进行，灭菌范围：细菌、 真菌、 孢子、霉菌等

6、触摸屏改进可视性，可记录培养环境的改变以及使用日志

7、温度控制范围： 室温＋3℃-55℃

8、二氧化碳校准自动归零系统

9、箱体内相对湿度（%rH): ≥95%

10、二氧化碳浓度控制范围：0-20%

11、二氧化碳控制精度：±0.1%