进口仪器设备招标文件
招标书编号：NJMU-20141023JK
          公司：

我校拟采购一批进口设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：全自动脱水机


           1套
第二包：组织包埋机



        1套

第三包：半自动石蜡切片机



  1套

第四包：冷冻切片机



        1套

第五包：全自动染色机



        1套

第六包：正置荧光生物显微镜            1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：美金报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：
1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年10月23日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年10月30日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2014年10月23日   
第一包：全自动脱水机 联系人：张老师  联系电话：13852299648

1. 可处理的标准包埋盒数量：≧200个，多者优先。
2. 试剂缸容量3升及以上
3. 脱水程序数≧9个
4. 冲洗程序3个以上
5. 至少3种以上搅拌方式
6. 有试剂管理系统
7．有操作历史记录存储功能；具有UPS和断电保护。
8．进口主流品牌
第二包：组织包埋机 联系人：张老师  联系电话：13852299648

1．蜡缸容积≥3L
2．冷台及热台分体式设计

3．可以控制流蜡速度

4．可以预约熔蜡时间

5．冷台可放≥60个包埋盒
6．熔蜡缸温度：50℃~70℃

7．有照明模块

8．2个废蜡收集箱

第三包：半自动石蜡切片机 联系人：张老师  联系电话：13852299648

	1
	有0位指示的精确定位系统安全手轮有两个互相独立的锁定系统，单手操作的手轮锁可将手轮轻松锁定在上位，第二个手轮锁可将手轮锁定于任何位置

	2
	切片厚度：0.5-100um ,0.5-5um 以0.5um递进；5-20um以1um递进；20-60um 以5um递进；60-100um以10um递进

	3
	修块厚度：1-600um,1-10um 以1um递进；10-20um以2um递进；20-50um 以5um递进；50-100um以10um递进;100-600um以50um递进

	4
	样品步进马达进样，28±1mm 

	5
	样品头有可回缩功能，5-100，以5um递进，此功能可关闭

	6
	切片模式：传统手轮和rocking模式

	7
	电动粗进：300um/s和900um/s

	8
	最大样品大小：50mm*60mm*40mm

	9
	样品定位：水平8度，垂直8度

	10
	全新的刀架设计，色彩对比鲜明的护手

	11
	具有微测机制，宽大的磁力废物槽


第四包：冷冻切片机  联系人：张老师  联系电话：13852299648
	功能 
	液晶屏显示箱室温度,样品头温度,试剂温度,除霜时间,样品停止位显示(分复位和前进)

	位置锁定
	手轮锁定装置

	加热滑动窗
	有，可加热滑窗。可拆卸便于清洗

	除霜功能
	自动热气除霜,每24小时一个自动除霜循环,持续9分钟;冷冻室和样本制冷系统有独立手动除霜

	快速冷冻台
	可容纳10个样本盘,直径30mm,内置吸热器

	制冷系统
	双压缩机制冷，一个压缩机控制厢室制冷，另一个控制样品头制冷，温控精确，最低大－50℃

	切片机
	全封闭设计，防溅水设计，含紫外消毒功能 

	样品回缩功能
	有样品回缩功能

	真空抽吸装置
	带有真空抽吸装置，可辅助展片,也可清洁箱体内的垃圾

	切片厚度范围
	1 to 100 μm 

1.0 μm – 5.0 μm，步进精度 0.5 μm 
5.0 μm – 20.0 μm , 步进精度1.0 μm 
20.0 μm – 60.0 μm , 步进精度5.0 μm 
60.0 μm – 100.0 μm步进精度10.0 μm 

	修块厚度调节范围
	1 – 600 μm

1,0 μm – 10,0 μm ，步进精度1,0 μm 

10,0 μm – 20,0 μm ，步进精度2,0 μm 

20,0 μm – 50,0 μm ，步进精度5,0 μm

50,0 μm – 100,0 μm，步进精度10,0 μm

100,0 μm – 600,0 μm，步进精度50,0 μm

	水平进样距离
	25mm

	垂直幅度
	59mm

	最大样品尺寸
	50×80mm

	Z轴定位
	x\y\z  8°,360°旋转

	样本头温度
	-10~-50°C，可精确温控

	冷冻室温度
	0℃ ～ -35℃

	快速冷冻台制冷温度
	-42°C,冷冻样品架（15+2）个，其中含两个Peltier制冷位置。

	刀架
	可配置钢刀架或一次性，刀架带有侧向移动功能，保证刀片全长合理使用，集成于刀架上的防卷板改良设计，玻璃的3边均可使用。


第五包：全自动染色机  联系人：张老师  联系电话：13852299648

1．原装进口主流品牌

2．内置废液液位传感器

3．多个不同的染色程序同时进行

4．灵活性, 高质量和安全性等特点得到充分体现

5．简单的按钮操作、完全微电脑控制，LCD 和声音报警。

6．标配一个烤箱可用来干燥玻片 (40-70℃)
7．提供软驱，可存盘、显示、打印染片资料。

第六包：正置荧光生物显微镜 联系人：张老师 联系电话：13852299648

1．主机： 光学系统：无限远校正光学系统，具有明场,相差，暗场, 荧光，6 位物镜转换器，总放大倍数：50X-1000X。

2．观察镜筒：宽视野三目镜筒，能50%分光。

3．透射光照明：12V100W长寿命卤素灯，灯泡置于机身前部, 更换不用工具；可单手操作样夹, 方便同时记录；30度倾斜三目观察筒调焦旋钮高度可调节, 使操作舒适，调焦与X-Y调节全对称, 实现无疲劳操作；调焦旋钮高度可调。

4．聚光镜: 带与物镜放大倍数相匹配的孔镜光栏彩色标记, 科勒照明；5 孔转盘。

5.物镜转换器：国际标准的W0.8物镜安装口，内置精确定位的内倾式六孔物镜转换器物镜： 平场半复消色差物镜5X,10X,20X,40X,100X。

6．目镜：10X宽视野目镜，视野数为22mm；

8．荧光： 荧光汞灯长效光源≥2000个小时，5位以上荧光滤块转盘，UV, B,G荧光激发，零荧光漂移技术, 保证多色荧光无错位，荧光滤块内置BG32滤镜。光强恒定色温 

9．显微镜的物镜都采用同步亮度物镜，无需调整光强度。任何物镜可以在同一光强下工作，以便不管选择何种放大倍数，亮度保持不变。这样就无需在改变物镜时反复调整亮度，而且可以防止由于光强度的大波动造成眼睛刺伤及疲劳。同时颜色效果保持最佳。

10．数码摄像头： 彩色数码冷CCD超高灵敏度。

11.图像分析软件：自动版图象分析软件: 手工测量彩色/单色图象,形态参数如面积,距离,长度,灰阶,角度和数数等.统计,通用灰图图象处理功能,画廊。

