 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20170905
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  高性能分布式存储               1台
第2包  超灵敏多功能成像仪             1台
第3包  小鼠隔离器                    10套
第4包  网络互评教学平台               1套
第5包  口腔手机                       80套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年08月02日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年09月05日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年08月02日   

	设备名称
	指标项
	招标参数要求

	高性能并行存储系统
	数量
	1套

	
	体系结构
	高性能并行架构，计算能力≥1.7万亿次每秒；采用元数据和数据分离架构，元数据和数据节点物理分离，元数据网络独享，以提供更好的扩展性和数据访问性能；分布式集群存储架构，由多个存储节点构成；自带全局单一文件系统和统一命名空间；对外提供存储服务采用万兆以太网接口连接，接口数量支持不少于100个，网络接口支持千兆/万兆/QDR/FDR

	
	★容量要求
	裸容量≥576TB，且配置单盘容量4.0TB的企业级SATA磁盘(不允许配置桌面级/监控级磁盘)；缓存容量≥320G，单节点容量最少支持350 TB，同时支持可选4个后置热插拔2.5寸SATA/SAS硬盘或SSD硬盘,单节点缓存最大支持768GB；系统盘采用双SAS或双SSD Raid1

	
	扩展能力
	支持在线向存储系统中增加存储节点，增加节点并完成扩容的时间小于1分钟，扩容期间前端在线应用无感知；
增加存储节点后，存储节点可自动实现数据负载均衡，存储容量扩展的同时，系统数据吞吐能力也线性增长；
单个存储系统可扩展到≥1024个存储节点，整体带宽性能可以线性增长到400GByte/s以上，单个文件系统容量最大不低于10PB

	
	★系统架构
	采用元数据和数据分离架构，元数据和数据节点物理分离，元数据网络独享，以提供更好的扩展性和数据访问性能；分布式集群存储架构，由多个存储节点构成；自带全局单一文件系统和统一命名空间

	
	访问方式
	支持Linux和Windows私有客户端以POSIX方式访问存储系统，以获取更高的数据读写性能，且无需要对操作系统进行任何修改

	
	RAID
	支持RAID 0、1、10、5、50、6等

	
	★IO扩展
	每节点≥8个PCI-E 扩展插槽

	
	磁盘背板
	配置带Expander的磁盘背板，所有磁盘可做一个整RAID组

	
	磁盘监控
	支持LED磁盘故障指示功能，可以通过指示灯定位故障磁盘

	
	光驱
	支持DVD-RW

	
	电源
	冗余热插拔电源，提供80Plus认证报告

	
	操作系统
	支持windows server 、redhat enterprise linux 或suse linux enterprise server 等主流操作系统

	
	★服务
	提供3年7*24小时原厂免费上门服务，投标时提供原厂授权承诺函


第1包：高性能分布式存储参数要求
联系人：戴老师15996359908
第2包：超灵敏多功能成像仪参数要求

联系人：陈老师15950558597

1. 工作条件

1.1) 电力供应：100-240VAC(10%，50/60 Hz

1.2) 工作温度：18(C - 28(C

1.3) 相对湿度：20 - 70%，没有冷凝水

1.4) 仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行

1.5) 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定

2. 设备用途及功能




   用于灵敏的定量成像凝胶、膜和菌落，包括紫外透射、可见光和化学发光等。

3.  技术规格

3.1) 超级CCD Area Type芯片 

3.2) *CCD芯片有效成像面积不小于15×23mm

3.3) *CCD物理尺寸不小于1.1英寸

3.4) *CCD感光单元尺寸10.5 µm×10.5µm

3.5) CCD冷却方式 空气循环二级热电模块

3.6) CCD冷却时间小于5分钟，即可达到绝对温度 –25ºC

3.7) *CCD冷却期间，系统自动屏蔽拍照功能

3.8) *定焦镜头不小于F0.85 43 mm

3.9) *镜头最大开口不小于50mm

3.10) 动态范围16-bit，近5个数量级

3.11) 芯片分辨率 2000×1400，2.8 M像素

3.12) 图像分辨率 最大2800×2000，5.6 M像素

3.13) 聚焦和光圈 自动调节，远程控制

3.14) *自动合并化学发光与转染标记物的成像结果，拍照结束即确认目标条带

3.15) *单机控制时，通过调整原始图像对比度获得最佳显示效果，可以自动生成分别用于发表(.JPG) 和定量分析（.tiff）的两种格式图像，不需后期处理。

3.16) *图像捕获模式 自动，半自动，高级，手动（正常/递增），自动累加及真色彩成像

3.17) *独特的高动态范围（HDR）选择模式，针对目标蛋白条带，自动控制曝光时间，在避免高丰度饱和的条件下获得尽量强的信号，便于对样品的准确定量。

3.18) *独特的semi（半自动）模式，提供预览功能，并根据目的条带强弱自动提供最佳成像条件，一次拍照可以自动生成4张图片，包括化学发光、标记物（转染Marker）、化学发光与Marker的重叠图像、标记物的灰度图，无需后期软件处理，可直接用于文章发表和定量分析。

3.19) *Advance模式可以程序设计成像条件，融合了累加曝光、像素合并、等待时间、曝光时间、成像面积等多种选择。

3.20) 累加模式成像时自动调整对比度，极快地展示最佳成像结果
3.21) *曝光时间 最短0.01秒，最长12小时（自动或手动输入）

3.22) *成像面积四种可选，8×11cm,10×14cm,13×18cm,16×22cm，保存时还可优化图像范围。

3.23) 像素校正 暗场校正，平场校正和扭曲校正等图像质量校正 

3.24) 像素融合  像素融合模式 1×2,2×4,4×8, 8×16像素，控制软件也可根据图像模式自动选择，并保证输出的原始图像分辨率高于300DPI。

3.25) 最大样品尺寸16×22cm

3.26) 样品盘：紫外透射样品盘，化学发光样品盘，不同类型样品分开放置，避免样品间交叉污染
3.27) 样品盘可清洗，防止化学试剂残留，影响成像效果
3.28) 安全保护：紫外灯在仓门开启时自动及时关闭，保证实验人员安全

3.29) *仪器控制模式 Ipad、Iphone、安卓智能手机、 触摸屏或鼠标

3.30) *全自动Amersham Imager软件，可通过联机、无线及多终端模式对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出

3.31) *软件界面简洁智能，样品盘全自动识别、滤光片自动切换、光源自动转换

3.32) *软件可通过安卓或苹果终端自由下载，实现远程无线控制及分析

3.33) *内置凝胶分析软件，获取图像分析完成后，可直接生成多种文件报告，包括：PDF、Excel等，有效避免图像作假嫌疑。

3.34) 内置正版凝胶分析软件，可移植多台电脑

3.35) 所有成像过程均保持自动对焦

3.36) 相对含量百分数分析

3.37) 提供绝对浓度、密度计算，可选配QC模块，满足质控部门的定量要求

3.38) *Split模块轻松实现多膜一次成像、切割显示、保存及分析功能

3.39) *图像输出格式：.tif、.jpg，保存的.tif、.jpg图像无需借助其他软件，可随时调用重新分析

3.40) *数据输出方式：USB、WAN广域网口、无PC打印

3.41) 中、英文操作指南

3.42) 软件免费升级

3.43) 光源：紫外透射(312nm)，白光反射(470-635nm)
4. 产品基本配置

4.1) 主机一台，内含CCD相机，F0.85镜头，滤光片轮，校正板

4.2) 紫外透射光源，白光反射光源，Cy3/EtBr滤光片，紫外透射样品盘（用于紫外透射模式），化学发光样品盘

4.3) 控制软件、电源线、操作手册等
4.5) 可选配件：

a. 分析软件：ImageQuant TL

5. 技术及售后服务  

5.2) 5.1) 保修及维修：设备验收合格后保修2年

5.3) 培训：安装同时现场培训，掌握基本操作和使用注意事项

第3包：小鼠隔离器参数要求

联系人：夏老师15895889107

1、 隔离器数量：10套
2、 技术参数：
1、隔离器组成：隔离软包、支撑架、置于隔离包里的鼠架、高效过滤器、传递窗、进口风机、送排风管、风量调节阀、故障报警器等隔离器运行必备部件。
2、隔离器规格：要求每套隔离器支撑架为上下2层，包括2个隔离软包；每个隔离软包内放置1个鼠架，可摆放3层小鼠盒。每台隔离器可饲养50-60笼。
 3、隔离器：隔离软包采用进口透明PVC薄膜，无毒、超透明、使用寿命长。支撑架为304不锈钢材质，带刹车脚轮，支撑架上垫板为PVC材质（一块整板），手套为进口丁晴橡胶手套，传递窗为PVC塑料或不锈钢材质。
4、小鼠笼盒：笼盒饮水瓶、为聚碳酸酯(PC)材质,可耐受高压灭菌温度≥125℃，质保期内无变形或破损。
5、隔离器环境项目指标
	项目
	换气次数次/h
	气流速度m/s
	梯度压差Pa
	洁净度级
	落下菌数个/皿
	噪音
dB(A)

	指标
	20～50
	≤0.18
	50～100
	5级
	0
	dB≦55


6、隔离器安装在屏障设施内，新风经主风管接隔离器送入，排风由隔离器接主排风管排出。根据场地，现场施工安装。 
7、隔离器操作辅助配置：10套（传递车+传递桶），传递车为上下两层，材质为304不锈钢，传递桶为PVC塑料或不锈钢材质。操作长凳：10台，材质为304不锈钢。连接袖、内外盖帽及橡皮圈各30个。小鼠笼盒总数为隔离器可饲养笼位总数*1.5套。备用风机1台。
	物品名称
	传递桶传递车
	长凳
	橡皮圈
	连接袖
	内、外盖帽
	小鼠笼盒
	风机

	数量
	10套
	10台
	20条
	30个
	各10个
	总笼位*1.5套
	1台


8、 交货时间、地点及验收
（1）交货时间：签订合同后1个月内交货并安装。
（2）交货地点：南京医科大学医药实验动物中心实验动物生产部C区。
（3）验收时，包体充满气关闭送排风阀门后，保证24小时内手臂弯曲度不超过45度。
第4包：网络互评教学平台参数要求

联系人：褚老师025-85031912

1、 互评系统概述
口腔医学学生学业互评系统是一套帮助教师和学生进行临床训练的学习评价系统。系统可为教师提供一套集任务布置、学生互评及结果分析为一体的辅助教学解决方案，能极大地提高临床技能教学的效率及质量。
2、 建设内容需求
系统应依托校园网运行，并提供“师生互动”和“生生交流”的功能。平台需分为教师端及学生端。系统需分为教师端及学生端。教师端应提供如“任务布置”、“学生互评”及“结果分析”等功能。学生端应提供如“作业提交”、“自我评价”和“生生互评”等功能。
系统需构建并实现以“联立诊断”为基础的互评模型，能够通过给定的“金标准（Golden Standard）”计算出每个学生的评价的敏感性、特异性及评价可靠性。
系统需提供分布式考核档案分发功能，以保证集中评价时的系统可靠性及稳定性。
3、 系统要求及建设内容
平台需分为教师端及学生端，并需附分布式考核评价系统。对教师端、学生端及分布式考核评价系统建设内容的需求如下：
1． 教师端
1） 课程管理
用于添加、修改和删除当前教师所管理的课程信息。根据教研室的管理特点，要求一门课程可以设置不同权限的管理员。分级管理员的操作权限由课程负责人指定，只有课程负责人才有权限进行作业布置等涉及课程管理的操作，其他的老师只能通过系统进行协助课程负责人进行相关的操作，包括作业查看、作业批改等。
2） 教学计划管理
根据不同的教学计划（根据不同教学进度表的要求），合理的编排教学进度，同一教学计划下的学生，开展相同进度的学习评价。这样，就可以合理的将学生进行教学小班化，并且进行合理的管理。
一门课程根据不同的需要一般需要建立多个教学计划，并为不同的计划设置教学负责人和在学的学生。
3） 题目管理
用于添加、修改和删除系统中的训练资源，同时需要对设定的训练资源进行评分标准的设置：包括每一步操作的文字性描述和分值。在设定训练资源的时候，教师需要上传一份标准的师范操作作为参考标准，该参考标准将在学生训练前被学生在线浏览学习。
4） 作业安排
根据教学进度，由教学负责人通过系统进行作业的布置。在作业布置计划中，需要将该作业对应于某一训练资源，同时设定作业完成的时间和作业完成的方式。
在学生根据时间完成作业后（截止时间之后），可以对作业的计划进行管理：
· 教师可以查看本次作业的完成情况，查询未完成作业的学生的信息。
· 教师可以根据作业的要求对某些学生的操作进行专家评价，确定评价的标准。
· 开通互评
5） 过程性控制数据统计
在学生完成自评和互评后，系统可以自动计算出学生某项训练的评估数据：
成绩统计：学生的成绩由两个部分组成：评价能力和训练效果。评价能力可以根据客观的评价结果计算出来；训练的结果可以根据系统提供的基于Bayes的诊断获取，同时综合这两部分的成绩，形成学生训练的最终成绩。
知识点统计：根据学生训练的效果，可以获取学生整体对该训练的掌情况，系统可以计算出知识点掌握情况的分布，便于教师对课程教学的进行反馈。
2． 学生端
1） 作业查看和提交
查看已发布的作业和提交已完成的作业的模块。学生可以用于查看教师作业的布置情况。同时，根据作业布置的时间安排，及时地提交作业。临床诊断学体格检查训练的作业提交形式均为视频格式，学生课后训练时，可通过手机、pad等拍摄设备进行同步录制；完成训练后，既可直接通过手机或pad上传视频，也可通过系统提供的视频转换软件进行视频转码后上传系统。
学生上传训练操作后，其操作视频就作为学生学习过程的记录，可以供学生在之后的学习过程中随时查看，也可作为学生终生学习的一个痕迹。
2） 作业自评
在训练提交截止时间后，学生即可进入自评模块对自己提交的训练作品进行自我评价。评价的过程中，系统会提供参考操作的视频和具体的评分标准，采用双屏视频显示的方式，供学生进行自我训练效果的评价。
学生的训练操作视频将在互评中被其他学生进行评价，其中以时间为线索的文字性评价将被系统记录。学生在浏览自评视频时，这些文字性的信息将以同步字幕的方式在视频中进行呈现（弹幕方式），可以更好的帮助学生纠正自我的训练操作。
3） 作业互评
对于每一次操作，系统将会随机地分配3-4份他人的训练操作供一位学生进行评价。在评价每一份作品时，系统都会提供相应的训练操作视频、参考操作视频和文字性的评分标准。学生只需对其进行满足或不满足的评价即可。系统根据学生对 “金标准”评价的一致性，计算学生评价的敏感性与特异性，并给出学生的评价得分。利用“联立诊断”算法，计算每份作品经多人评价后的操作得分。评价得分和操作得分相加，作为学生的综合得分。
根据对训练操作不同阶段的理解，学生可以在整个学习过程中多次进行相互评价，学生的训练效果得分将由系统动态的修改。
3. 分布式考核评价
临床诊断学学生学业互评系统也可以用于阶段性考核和课程的终结性考核。在考核完毕组织学生进行集中评价时，由于服务器性能和整个网络带宽的局限性，本系统同时提供了分布式考核档案分发系统和在线实时评阅系统用于解决以上问题。
4、 售后服务要求
（1）质保期1年，在验收合格后开始计算。
（4）中标人应提供定期的咨询服务（质保期内至少每半年一次，质保期后至少每年一次）。
5、 培训要求
（1）中标人需免费提供满足应用系统的使用、操作和管理等要求的技术培训服务。对具体操作人员进行系统操作的培训。中标人需免费提供所涉及产品、内容的咨询。
（2）中标人不限制培训参加人数。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在系统运作前完成。
（3） 向采购人提供全面的培训，并提供必要的培训资料。
第5包：口腔快慢手机80套参数要求

联系人：周老师025-85031912

1．0高速涡轮手机      数量 80支
	编号
	项   目
	技 术 规 格

	1
	进口主流品牌
	

	2
	转速
	380,000～450,000 min-1

	3
	气压
	0.22MPa（2.2kgf/cm2）-0.25 MPa（2.5kgf/cm2）

	4
	连接方式
	国际标准4孔

	5
	车针装卸方式
	按钮式

	6
	车针夹持力
	≥20N

	7
	防交叉感染系统
	卫生车头系统

	
	
	


2．0低速外水道气动马达    数量 80支
	编号
	项目
	技术参数及性能指标

	1
	进口主流品牌
	

	2
	供水系统
	外水道

	3
	转速
	22,000rpm±10%

	4
	气压
	200-300KPa

	5
	噪音
	≤70dB

	6
	接口
	国际标准4孔

	7
	喷水
	≥50mL/min

	8
	转矩
	≥2.65N·cm


2.1低速弯机头      数量 80支
	编号
	项目
	技术参数及性能指标

	1
	进口主流品牌
	

	2
	车针夹持力
	≥20N

	3
	噪音
	≤70dB

	4
	发热
	室温+20℃

	5
	转矩
	≥2.65N·cm

	6
	喷水
	≥50mL/min

	7
	允许最高转速
	30,000rpm


2.2低速直机头     数量 80支
	编号
	项目
	技术参数及性能指标

	1
	进口主流品牌
	

	2
	车针夹持力
	≥30N

	3
	径向跳动度
	＜30μm (T.I.R)

	4
	噪音
	＜70dB

	5
	允许最高转速
	40,000rpm

	6
	转矩
	≥2.65N・cm 

	7
	喷水
	≥50mL/min
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