仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20170704

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  超微量生物监测仪               1台

第2包  流式细胞仪                     1台

第3包  实时荧光定量PCR                1台

第4包  超微量生物监测仪               1台

第5包  正置荧光显微镜及成像系统       1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年06月16日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572

4、投标截止时间：：2017年07月06日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产和产业管理处

2017年06月15日

第1包  超微量生物监测仪参数要求

联系人：陈老师15950558597

*1.检测浓度范围：2ng/μl-27500ng/μl（dsDNA）；

*2.波长范围：190－850nm，可进行连续波长全光谱分析；

3.光程：内含5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置；

4.检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；

5.最小样品体积≤1ul；

6.载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用任何耗材，使用方便；

*7.具有样品智能检测技术的软件，可根据样品检测的结果自扣除能鉴定污染物的OD值，保证测定样品浓度的准确性；

*8.仪器操作：7英寸高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可调整角度，操作系统可支持8种以上的语言；

9.电脑软用于分析和管理从仪器中导出的结果；

*10.仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性；

*11.仪器的无线局域网和蓝牙设备具备中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核准的《无线电发射设备型号核准证》；

12. 同一品牌的超微量检测产品在中国大陆的装机量超过4000台；

*13.该系列产品符合中华人民共和国计量法有关规定，获得国家质量监督检验检疫总局批准的计量器具型式批准证书。

第2包  流式细胞仪参数要求

联系人：陈老师15950558597

★1、提供原产地证明，软件无加密狗或序列号限制；标准配置固态488nm激光器（激发3色）和640nm激光器（激发1色）

★2、采用经典流体动力学聚焦原理设计和先进的固定X型全反射光路设计，光信号只经过一次透射即被检测器接收，避免了透射光路设计对光信号的衰减损失，有效的提高了检测灵敏度和分辨率

★3、为了保证仪器的荧光灵敏度，必须采用高灵敏度的光电倍增管（PMT）最为荧光检测器（非任何其他种类的探测器）。荧光检测灵敏度：FITC≤75MESF，PE≤50MESF(需提供原厂英文材料支持，并以官网作为支持)。

4、具有六个荧光模式分别为：

533/30nm（FITC,GFP，YFP，CFSE,Alexa Fluor 488）；510/15nm（GFP）

585/40nm (PE,PI)；540/15nm（YFP）;＞670nm (PerCP,PerCP-Cy5.5,PE-Cy™7)

675/25nm (APC、Alexa Fluor 647)

5、检测分辨率：CV＜3％

6、可进行进样体积测量，应用于无需微球或绝对计数管的绝对计数分析

7、采取负压上样模式，上样口开放，且上样口设计在仪器外部，适合于瞬时动力学实验要求；兼容各品牌材质试管，0.5ml微量离心管、24位管架，48孔板、96孔板、EP管等；可选配可更换的全自动上样工作站可实现真正的上样自动化，并无需孔间电压参数调整

8、上样速度多样：可预设（slow，medium，fast），并可在10-100ul/s范围内连续可调，自由设定样本流直径（core size）

9、日常质量控制（QC）和荧光补偿等多数进程可自动运行操作

10、根据实验需要利用随意放缩的zoom功能对窗内数据进行自由放缩，不遗漏任何实验细节。

★11、数据采集动态范围：有24bit芯片收集1600万道信号采集范围，实验操作中可免调电压。

12、液流系统：鞘液桶及废液桶容积2L，具备自动管路抽吸、清洗系统

13、须提供至少20篇的高水平Nature或SCI文献和国内至少50个已有用户名单

14、仪器使用试剂耗材完全开放

15、中英文操作软件且无加密狗或序列号限制，可安装在任意电脑上，图像和结果可以拖曳至Office软件，数据支持FCS3.1格式

16、电脑工作站配置要求：Intel 酷睿2 双核，4GB 内存，超小型机身，6个USB2.0端口，超锐LCD纯平显示器19”，操作系统：Window 7 Professional工厂预装；配彩色喷墨打印机。

17、配置要求：流式细胞仪主机一台；原版采集分析软件一套；装机试剂盒一套；电脑工作站、质控微球一套；

18、配套耗材及服务：

18.1仪器需提供生产商供应原厂生产的专门用于科研的试剂耗材，可供用户选择的试剂种类≥8000种，需提供官网试剂搜索截图作为佐证。

18.2为了确保实验数据的准确性，仪器生产商必须能够提供原厂生产的鞘液，并且鞘液需要具备国家权威部门的注册认证。

18.3所提供的仪器品牌在全国市场占有率要超过50%，同型号仪器江苏省保有量≥15台，以方便同行业间的交流合作。

18.4技术服务：供应商必须要有专职的流式细胞仪维修和技术服务团队；同时在国内需设有不少于两个专门的技术培训中心，方便服务用户。

18.5质量认证：仪器供应商的整个服体系需要符合ISO9001和ISO13485质量体的认证，以确保供应商拥有较好的售后服务水平，需提供权威机构证书。

第3包  实时荧光定量PCR参数要求

联系人：陈老师15950558597

*1 检测通道：6通道，6组激发和检测通道，可自由组合检测21种荧光光谱

2 样品通量：384孔板

3检测器：CCD

4 样品体积：5-100ul

5.1 控温模式：半导体控温

*5.2 控温范围：4-100℃

5.3温度准确性：≤ 0.25℃（35-99℃）

*6最大升温速度：≥6.5℃/s

*7最大降温速度：≥6.5℃/s

*8 多片区控温：整个Block可以分为6个片区，每个片区可以单独设定温度并且可以进行精确的控制，可以最多同时扩增6对Tm值不同的引物，也可以实现32+32+32或者48+48的组合。

9.1运行方式：快速模式 / 标准模式

9.2运行时间：快速模式小于30min运行40个循环

10荧光染料兼容性：FAM™/SYBR®Green,VIC®/JOE™/HEX/TET,ABY®/NED™/ TAMRA ™/Cy®3,JUN®,ROX™/Texas Red®, Mustang Purple®,Cy®5/LIZ®, Cy®5.5

*11 检测灵敏度：有效区分1.5倍模板差异，置信区间99.7%

12 具有ROX专利校准，可有效校正实验误差

13 内置触摸屏电脑：LCD/ Full VGA (640x480)/32K 色。可脱离电脑独立运行，触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；

*为关键参数，必须满足

第4包  超微量生物监测仪参数要求

联系人：陈老师15950558597

*1.检测浓度范围：2ng/μl-27500ng/μl（dsDNA）；

*2.波长范围：190－850nm，可进行连续波长全光谱分析；

3.光程：内含5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置；

4.检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；

5.最小样品体积≤1ul；

6.载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用任何耗材，使用方便；

*7.具有样品智能检测技术的软件，可根据样品检测的结果自扣除能鉴定污染物的OD值，保证测定样品浓度的准确性；

*8.仪器操作：7英寸高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可调整角度，操作系统可支持8种以上的语言；

9.可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果；

*10.仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性；

*11.仪器的无线局域网和蓝牙设备具备中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核准的《无线电发射设备型号核准证》；

12. 同一品牌的超微量检测产品在中国大陆的装机量超过4000台；

*13.该系列产品符合中华人民共和国计量法有关规定，获得国家质量监督检验检疫总局批准的计量器具型式批准证书。

第5包  正置荧光显微镜及成像系统参数要求

联系人：陈老师15950558597

※1、无限远光学系统，齐焦距离≥60mm，内置ND4、ND8、NCB11滤光片，机身上带有图像拍摄按钮，可实现一边观察一边快速拍照。

2、调焦机构：同轴粗、微调焦，调焦行程≥30mm，粗调焦≥9.33mm/转，微调焦≤0.1mm/转。粗调具有扭矩可调，焦面锁定再定焦功能，能有效的快速确定焦面和保护镜头；

3、目镜：10倍目镜、视场数≥22mm，三目三分光目镜筒，可实现观察和电脑成像同步，分光模式100/0，20/80，0/100。

4、载物台：带游标校准定位，载物台移动手柄高度和扭矩可调，双标本切片夹，移动行程≥78(X)X54(Y)mm

5、聚光镜：旋出式阿贝聚光器，六孔物镜转换器

※平场消色差物镜

4X   N.A≥0.13, W.D. 17.1 mm

10X   N.A≥0.30, W.D. ≥ 16.0mm

20X   N.A≥0.50, W.D. ≥ 2.10 mm

40X   N.A≥0.75, W.D. ≥ 0.66 mm

100X oil  N.A≥1.30, W.D. ≥ 0.16 mm

7、落射荧光附件：包含有ND4、ND8、ND16减光片，具有新型的专利型的噪点消除装置Hi S/N，使荧光信噪比和荧光图像的亮度比传统装置提高了50%。荧光滤光块：标准紫外DAPI,FITC,TRITC三色激发，其他多种荧光滤光块可选

※8.显微镜同品牌sCMOS相机：36x23.9mm芯片尺寸，真实像素数：1625万.可记录像素： 4908×3264像素，6fps/ 1636×1088像素, 最高 45fps像素。感光度：范围ISO200-12800； 曝光时间 ：100us至60S，传输方式：USB3.0 ；

9、图像分析软件，图像采集，定标，三通道荧光图像叠加，图像实时浏览放大镜功能，白平衡调节，标注功能，后期荧光图像背景调节等功能。

10、配置计算机工作站