仪器设备招标文件
招标书编号：NJMU-20151015
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第1包 全自动化学发光凝胶图像分析系统     一套
第2包 生物安全柜                            3台
第3包 超纯水系统                            一套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求
（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：
1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年10月08日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2015年10月15日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2015年10月08日   
第一包:全自动化学发光凝胶图像分析系统配置及技术参数
联系人:晁老师15861817167
系统配置要求
1.
*摄像头：美国 FLI品牌高分辨率低照度数码制冷CCD
2.
*感光芯片：CCD芯片：Sony ICX694(前照式感光芯片)
3.
冷却方式：半导体制冷
4.
*冷却温度：低于环境温度65℃（绝对温度-40℃，动态实时显示CCD制冷温度）
5.
感光效率： CCD芯片光电转换效率：High QE: >75%
6.
暗电流：<0.001 e-/pixel/sec. @ -35º C
7.
读出燥声：5.5e- RMS at 12 MHz
8.
有效像数：2750×2200
9.
像数密度：16 bit （65536色）
10.
像数尺寸：4.54um×4.54um
11.
像素合并：1×1，2×2，3×3，4×4，5×5
12.
*分辨率：605万像素
13.
动态范围：﹥4.6个数量级
14.
*电动镜头：F/0.85, 高清晰大口径高通透电动镜头，可通过计算机对焦距的电动调整
15.
照明模式：透射白光，反射白光
16.
激发光源：透射：LED白光
双侧反射：：反射白光灯（冷光）
17.
拍摄面积：16×16cm
18.
*南京市不少于40个用户名单
19.
*一流期刊（Nature）上有注明相关品牌和型号的文章
性能要求 
1.
F/0.85, 高清晰大口径高通透电动镜头与高灵敏度数码制冷CCD的硬件配置，使实验者摆脱烦琐的传统的暗室曝光方式，方便快速高效地获得化学发光的实验结果；
2.
可通过电脑进行聚焦镜头及灯光的全自动控制；
3.
可通过电脑进行化学发光图像的实时观测；
4.
可设定连续采样的次数、时间间隔和起始及终止曝光时间，进行动态连续拍摄而方便获得最佳条件和效果的实验结果实现Timelamps；
5.可以通过生物发光(LUC)观察植物样本基因表达的变化。
第二包：生物安全柜参数

联系人：丁老师86863108

一、技术参数
1、工作区尺寸：单人1200mm；
2、气流模式：30%外排，70%循环
3*、气流控制模式：直流无碳刷电机驱动风机，双风机主动独立控制进气/排气风机

4*、HEPA 过滤效率：直径0.3 μm的颗粒过滤效率高于 99.995%

5、工作台面材料：304不锈钢
6*、噪音单人低于 63dB/55(EN)
7、风速测定：根据风压来测定风速，准确反应安全柜进气和排气风速
8、报警功能：可对不正常气流报警及玻璃门位置报警，可实现远程报警
9*、倾斜前窗采用特殊设计，防止紊流

10*、独立直流双风机系统：由两个风机分别自动独立调节下降风速和水平速度，确保稳定风速和风量；

11*、前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜

12、控制面板信息：时间显示，风速显示，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，错误报告，性能参数-PER

二．配置

1、主机一台（包含紫外灯管装置）
2、搁手架2个
3、可调高度支架一个
第三包：超纯水系统一套

联系人：丁老师86863108

主要参数：

1． 预处理部分：

配备0.01um 超滤自清洁预处理柱，结合活性炭预处理柱初级处理自来水。
2． 纯水部分：

1.  纯水系统产水流速：≥5L/h
2.  电阻率: 5-15MΩ.cm ，25℃；总有机物(TOC) 含量：<30ppb。
3.  贮水箱：聚乙烯材质，容量≥50L，含自动紫外消毒装置。
3． 超纯水部分: 
1. 主机液晶显示屏具有中文、英文等多国语言可切换操作界面，实时显示出水关键信息包括水质参数（温度、电阻率）、用水量、系统状态和警告信息.
2. 超纯水产水流速≥2L/min
3. 电阻率：18.2MΩ.cm @ 25℃

4. ★TOC含量 ：≤5ppb TOC，量程1～999ppb， 精度±1ppb
5. 微生物含量：<0.1cfu/ml
6.  去除内分泌干扰素（EDs）专用过滤柱/除热原超滤柱/0.22um除菌过滤器等纯化模块，热原含量<0.001Eu/ml，DNA酶含量<0.01ng/ml，RNA酶含量<4pg/ul.
主要配置：

1. 预处理系统    1套

2. 纯水生成系统   1套

3. 超纯水生成系统  1套

满足仪器五年内使用的耗材
