仪器设备招标文件
招标书编号：NJMU-20141205YQ
          公司：

我校拟采购一批设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：物理教研室实验教学仪器


        1批
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：人民币报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：
1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年12月5日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年12月11日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2014年12月5日   
第一包：物理教研室实验教学仪器   
                联系人：叶老师   联系电话：13951028133
	序号
	仪器名称
	技术参数、配置要求
	数量

	1
	磁滞回线实验仪
	励磁电源：220V、50Hz的市电经变压器隔离降压后供试样磁化，电源输出电压分11档
试验样品：样品1和样品2为尺寸（平均磁路长度L和截面积S）相同而磁性不同的两只EI型铁芯，两者的励磁绕组匝数N和磁感应强度B的测量绕组n等亦相同
样品参数：待测样品平均磁路长度L=60mm、横截面积S=80mm2,励磁绕组匝数N=50，磁感应强度B的测量绕组匝数 n =150，励磁电流iH的取样电阻R1为0.5～5Ω，积分电阻R2为10K，积分电容C2为20µF
	4

	2
	交流电路物理实验箱
	信号发生器：20Hz～20kHz连续可调，输出正弦波、方波、三角波，各种波形幅度分别为：正弦波VP-P=12V，方波VP-P=9V，三角波VP-P=12V

可调电阻箱：0～9990Ω
电容：可选0.001µF、0.0047µF、0.01µF、0.022µF、0.047µF、0.1µF、0.22µF、0.47µF、1µF、2µF等
可调电感：从1mH～10mH，单位变化量为1mH

负载电阻：360Ω
交流电压表：测量范围为0～20V，三位半LED数码显示，精度为±0.5％
变压器、整流和滤波电路
	4

	3
	霍尔效应组合实验仪
	包括电磁铁、霍尔样品（透明封装）、样品架（具有X、Y二维调节功能及读数装置）以及换向开关等。由两组直流恒流源和直流数字毫伏表组成。
（1）IM输出直流恒流源：0～1A连续可调，调节精度可达1mA，带三位半数码显示，精度为±0.5％,它为电磁线圈提供励磁电流，最大输出电压为25V。
（2）Is输出直流恒流源：0～10mA连续可调，调节精度可达10µA，带三位半数码显示，精度±0.5%，为霍尔样品提供工作电流。
（3）直流数字毫伏表：测量范围0～±200mV。分为20mV、200mV两档量程，输入阻抗为10MΩ，三位半数码显示，精度为±0.5%，用于测量霍尔电压和不等势电压。
	20

	4
	密立根油滴试验仪
	平均相对误差:≤3%

1.平行极板间距离(5.00 ± 0.01）mm

2.CCD测量显微镜

放大倍数:×50,焦距:66mm,视场: 4.5mm             
3.工作电压和计时器

电压值:0～500V,电压误差:±1V,计时范:99.9S,计时误差:±0.1S

4.CCD电子显示系统

线视场:4.5mm,象元素:537（H）×597（V）,灵敏度:0.05LUX,分辨率:              410TVL,监视器屏幕:10″,监视器分辨率:800TVL,分划线刻度当量:       （2.00 ± 0.01）mm （用2.000±0.004 mm刻度标准块校准）
5.对一颗油滴可连续跟踪观察时间: >2h。
	20

	5
	光电效应试验仪
	1、 电管
额定工作电压:30V ,光照灵敏度:      230μA/1m,红光灵敏度:100μA/1m,      兰光灵敏度:15μA/1m,暗电流:             1×10－10A,光谱响应范围:3000 ～ 8500 AO ,峰值波长:4500±20AO。
2、电源 
光电管电源:－5V～32V ,光照电源电流:1.55A,风扇电源:1.5A／12V 
3、 电表
微安表满度值:199.9 μA ,标称相对误差:0.5％,安培表满度值:1.999A ,        标称相对误差:0.5％ ,电压表满度值:199.9V ,标称相对误差:0.5％,       电表显示方式:LED显示
4、 色片一套共7片
5、 轨全长400mm
	20

	6
	液体电导率试验仪
	1．三位半交流电压表,量程:0-1.999V，分辨率:0.001V 
2．正弦波交流电源,输出电压:1.700-1.999V连续可调，频率:2500Hz 
3．传感器,铁基合金环组成的互感器。 
4．精密标准电阻,0.1Ω、0.2Ω、0.5Ω和1Ω、2Ω、5Ω。准确度为0.05级。
	4

	7
	简谐振动与弹簧劲度系数实验仪
	焦利秤标尺量程：0-551mm 读数精度：0.02mm
计数计时毫秒仪读数精度：1ms 具有存储功能
集成霍耳开关传感器使用临界距离：9mm
小磁钢直径：12mm，厚度：2mm
砝码组：500mg砝码10片，20g左右砝码1个
	2

	8
	落球法液体粘滞系数实验仪
	1． 计时器移动量程 40cm 分辨率1mm
2． 计时器量程 250.0S 分辨率0. 1S
3． 量筒规格 1000mL 高度40cm
4.  测量值与公认值误差 小于3%
	2

	9
	液体表面张力系数测量仪
	1．硅单晶电阻应变传感器 受力量程：0-10g力 灵敏度：约30mV/g 供电电压：直流6-12V 
2．读数显示 200mV三位半数字电压表 
3．吊环 铝合金吊环 
4．玻璃器皿 直径 12.00cm 
5．砝码盘及0.5克砝码7只
	2

	10
	人耳听觉听阈测量实试仪
	由声频范围标准正弦波发生器、频率计、功放电路、声强指示表(db表)、全密封头戴耳机(监听级)等组成。 
应用本仪器可完成以下实验： 
1.测量人耳的听阈曲线。 
2.测量人耳的痛阈曲线。 
3.了解声强、响度等物理知识。 
主要技术参数： 
1.电源电压 220V±10%;50Hz±5%;功耗＜50W 
2.信号源 20～20000Hz;标准正弦波(智能键控) 
3.数字频率计 20～20000Hz;分辨率1Hz 
4.声强指示表 (db表) 相对指示 
5.头戴耳机 SONY MDR-Z700DJ(监听级)
	2

	11
	电子束试验仪
	聚焦电压：220V～400V 
加速电压：800V～1300V
栅极电压：0～-80V 
偏转电压：-80V～+80V
灯丝电压：AC 6.3V 
磁聚焦≥3次
磁偏转电流：-199.9mA～+199.9 mA
示波管磁聚焦电流：-1.750A～+1.750A
	8

	12
	滑线式惠斯顿电桥
	1米实木基板，电阻丝2－3欧姆，线性度99.9%，最小刻度1mm
	18

	13
	直流电流表
	指针式，测量范围 0~5A，精 度 2%
	8

	14
	直流电源
	输出电压：0-50V连续可调
输出电流：0-5A
显示方式：4位LED双色数显
纹波：CV<0.5mV，CC<3mA
电源效应：CV<1X10-4，CC<2X10-3
负载效应：CV<1X10-4，CC<2X10-3
	30

	15
	双踪模拟示波器
	·带宽：DC～20MHz(-3db)
·Y轴偏转系数：5mV/p-10V/p
·上升时间：≤18ns，扩展后≤70ns
·最大输入电压：400V(DC+ACp-p)
·扫描方式：自动、触发、锁定、单次
·扫描时间系数：0.1μs／p～0.2s／p按l—2—5进位共分20档，误差为 ±5％
·触发源：Y1、Y2、交替、电源、外
·最小同步电平：触发5Hz～20MHz，内lp,外0.2Vp-p，TV内2p,外0.3Vp-p，触发锁定时（20Hz～10MHz）:内2p
·频率响应：AC:10Hz～lMHz -3dB，DC:0～lMHz -3dB
·Z轴最大输入电压：50V(DC+ACp-p)
·最小输出电平：TTL电平
·余辉：中余辉
·波形：方波
·幅度：0.5±2%Vp-p
·频率：1KHz±2%
	12

	16
	电阻箱
	0—99999.9欧姆；
0.1级
	8

	17
	数字万用表
	1.最大显示：1999自动极性显示
2.直流电压：200mV/2V/20V/200V/1000V 
±(0.5%+1) 
3.交流电压：2V/20V/200V/750V 
±(0.8%+3) 
4.直流电流 ：20uA/200uA/2mA/20mA/200mA/10A
±(0.8%+1) 

5.交流电流 :200 A/20mA/200mA/10A 
±(1%+3) 
6.电阻:200/2k/20k/200k/2M/200M
±(0.8%+1) 
7.电容:2uF 
±(4%+3)

8．测量方法：双积分A/D转换器。
9．过量程提示：LCD最高位显示“1”。
10．采样速率：每秒2～3次
11．极性显示：自动。
12．电池欠压提示
13．具有自动关机功能，能有效的节省能耗，使电池更耐用。
14.电容测量时具有自动放电功能，能有效防止在误测带电的电容时损坏仪表。
15.电阻档具有误测防烧功能,防止在电阻档误测市电损坏仪表。
16．大屏幕，显示更清晰，显示器尺寸：61×32mm。
17．双重绝缘保护，操作更安全。
	10

	18
	分光计
	1、仪器的测角精度为1′；2、平行光管、望远镜系统的焦距为170mm，通光口径为φ22mm，视场为3°22′，望远镜系统目镜焦距为24.3mm；3、三棱镜棱角为60°±5′，材料为ZF1（nD=1.6475，nF-nC=0.01912）；4、照明灯组采用长寿命高亮度绿发光二极管。5、狭缝及载物台都为铜质材料；6、底座稳定性要好，平行光管与底座至少用四孔弹簧片连接。7、配置原厂全套附件；(三梭镜、300线光栅连座、手持照明放大镜、6,3v变压器、平行平板)。
	2


供货期及售后服务要求：
1、 合同签订后一个月内供货，免费送货上门；
2、 所有仪器免费质保一年；
3、 提供免费安装、调试；
4、 免费质保期内，仪器若有故障，提供免费上门服务，维修材料及人工费全免，24小时内响应，48小时内修复；
5、免费质保期外，终身提供上门维修服务，只收材料成本费，不收人工服务费。
