仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160531

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   小鼠隔离器                    一批

第2包   实时无标记细胞功能分析仪      一台

第3包   二氧化碳培养箱                一台

第4包   台式离心机                    一台

第5包   民族乐团乐器                  一批

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年05月11日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年05月31日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2016年05月09日

第1包   小鼠隔离器参数要求

联系人：夏老师：15895889107

- 隔离器数量：15套

- 技术参数：

1、隔离器组成：隔离软包、支撑架、置于隔离包里的鼠架、高效过滤器、传递窗、送排风管、风量调节阀等隔离器运行必备部件。

2、隔离器规格：要求每套隔离器支撑架为上下2层，包括2个隔离软包；每个隔离软包内放置1个鼠架，可摆放3层小鼠盒。

3、隔离器：隔离软包采用进口透明PVC薄膜，无毒、超透明、使用寿命长。支撑架为304不锈钢材质，带刹车脚轮，支撑架上垫板为PVC材质（一块整板），手套为进口丁晴橡胶手套，传递窗为PVC塑料或不锈钢材质。

4、小鼠笼盒：笼盒饮水瓶、为聚碳酸酯(PC)材质,可耐受高压灭菌温度≥125℃，质保期内无变形或破损。

- 5、隔离器环境项目指标

| 项目 | 换气次数次/h | 气流速度m/s | 梯度压差Pa | 洁净度级 | 落下菌数个/皿 | 噪音 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 20～50 | ≤0.18 | 50～100 | 5级 | 0 | dB≦55 |

6、隔离器安装在屏障设施内，新风经主风管接隔离器送入，排风由隔离器接主排风管排出。根据场地，现场施工安装。

7、隔离器操作辅助配置：4套（传递车+传递桶），传递车材质为304不锈钢，传递桶为PVC塑料或不锈钢材质。操作长凳：10台，材质为304不锈钢。

8、根据场地，现场施工安装，包施工、包材料、包质量、包安全、包文明施工、包调试、包验收的工程量清单综合单价包干、项目措施费包干方式。

9、质保期及维修：自验收合格之后，隔离包整体2年质保，配套笼盒提供3年厂家质保。质保期内，软件部分免费升级，易损部件免费更换。在接到维修通知后2小时内做出相应，24小时内维修人员到场维修。

三、隔离器质量标准和包装、交货、安装、调试、验收、质保期、售后等，如技术参数中有要求的按要求执行，若没列明要求的按下列方案执行。

  - 质量标准

中标方应保证合同设备是全新、未使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

  - 包装

设备需包装部分均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标方承担。

  - 交货时间及地点

交货时间：签订合同后1个月内交货。

交货地点：南京医科大学医药实验动物中心实验动物生产部C区

  - 中标设备的安装调试

(1)中标方负责合同项下设备的运输、安装及调试，一切费用由中标方负责。

(2)中标方安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

  - 设备的验收

(1)中标设备安装调试完成后正常工作15个工作日内，验收应在招标人/用户和中标人双方共同参加下进行。

(2)验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由招标人/用户和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

(3)如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。

(4)国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

  - 结算及付款方式

(1)结算方式：按合同约定，用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）结算,结算时如用户有要求卖方提供发票，卖方必须提供。

(2)付款方式：采用分期付款，设备安装调试验收合格后一个月内支付合同总价的30%、验收合格后6个月内支付合同总价的40%，满一年后付清30%的余款。

  - 质保期、售后服务

7.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的且进货渠道合法，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

7.2本合同的质量保证期（简称“质保期”）见隔离器参数要求，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

7.3 质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

7.4终身维修期内（包括保修期满前与期后的情况），遇故障2小时内响应，24小时内赶赴现场维修。

7.5 质保期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。如合同设备在一个月内同一部件出现两次同一故障，乙方应负责免费更换整机部件。

保修期内如合同设备需要维修致使甲方不能正常使用的，乙方应提供相同设备供甲方使用。

  - 其他要求

8.1设备安装验收合格后,中标方必须将每一台（套）设备的整套技术资料（中英文）包括操作手册（使用说明）、维修保养手册，基本原理图或有关电路图、安装手册/产品合格证等交给用户方，同时提供所有仪器设备的使用及维护的免费培训。

8.2为配合本项目进度所进行的各阶段工作，投标人应列明需用户配合的工作内容（包括货物存放、保管、工程配合、调试、验收等）和具体要求。

第2包   实时无标记细胞功能分析仪      一台

联系人：夏老师：15895889107

一、应用领域

获取细胞生长、迁移和浸润、细胞粘附和伸展时的功能数据，用于药物筛选、基因调控、细胞毒性、细胞治疗等领域的研究。

二、主要性能和要求

1、*检测通量：同时检测3 x 16个样本，3个独立的16通道检测装置可以独立运行，以确保在同一个实验平台，增殖实验、迁移实验以及共培养实验可以同步完成。

2、*单孔细胞检测范围：几十个至数万个。

3、*可以实现细胞共培养实验：可以完成细胞间的相互作用实验，利用上下室原理，可以实现效应细胞释放的细胞因子对靶细胞的作用

4、检测方式：实时连续的细胞检测

5、检测环境：仪器可以长期放在二氧化碳培养箱内

6、检测周期：秒～天/周

7、可以完成基于borden小室原理的细胞垂直迁移实验细胞浸润实验

8、检测时全自动无需人员值守，可以对任一检验时间点的数据进行分析。

9、数据可任意导出图表和Excel数据，实时动态获取多种细胞功能分析参数，如IC50, Max CI, Cell Index doubling time, Slope等

三、售后和技术支持

1、工程师安装调试直至正常使用，并对用户指定技术人员进行技术培训。

2、生产厂家有具体的技术培训方案，以确保足够的技术支持能力协助用户进行此技术在一些特殊领域的应用。

3、验收合格后质保一年，质保期内因维护或配件更换导致系统无法正常使用，质保期相应延长。质保期以后负责仪器终身维修。

4、对于仪器使用中的耗品提供优惠价。

第3包   二氧化碳培养箱   一台

联系人：刘老师13851711733

- 气套式，内部容积大于160L；

- 自带180℃高温灭菌功能；

- 自带HEPA过滤系统，保证培养箱内空气每60秒过滤一次，保持培养环境长效持续的清洁；

- CO2控制范围：1-20%，精度：±0.1℃；O2控制范围：1-21%，精度：±0.1℃；

- 专利的主动气流模式，可以在打开箱门后10分钟内完全恢复所有关键细胞生长参数；

- iCAN触摸屏，可以显示设定和实际双重参数；

- 带有专利的数据采集功能，可以实现数据溯源。

第4包   台式离心机    一台

联系人：刘老师13851711733

- 主机参数要求：

最高转速：15,200转/分

最大离心力：25,830×g

最大离心容量：4´400ml

驱动系统：无碳刷电机直接驱动

控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态

运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式

温度控制范围：从-10 到+40度

加/减速选择：9加速/10减速

程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序

安全性能：具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。

- 转子参数要求：

水平转头(4×400毫升/CatNo. 75003181)：

转速:5,000转/分; 容量:4×400毫升; 最大离心力:4,696×g

配置：50ml尖底管适配器、15ml尖底管适配器、5/7ml采血管适配器、4.5/6ml采血管适配器各一套

微量板转头(2×3块板)：

转速:4,000转/分,  容量:2×3块标准板, 最大离心力:2,272×g

配置：密封盖一套

角转头(6×100毫升)：

转速:13,000转/分,  容量6×100毫升, 最大离心力:18,516×g

碳纤维转头，并具有比传统铝合金转头更高的强度和更长的使用寿命，提供15年转头质量保证

配置：50ml圆底管适配器、16ml圆底管适配器、转头架各一套

第5包   民族乐团乐器       一批

联系人：马老师13801588906

民族乐团购买乐器汇总表

| 序号 | 乐 器 | 品牌参数 | 数量 | 单位 | 单位：元 | 合价：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二胡 | 敦煌韵10AA | 4 | 把 |  |  |
| 2 | 中胡 | 敦煌韵90A | 2 | 把 |  |  |
| 3 | 高胡 | 敦煌韵29型 | 2 | 把 |  |  |
| 4 | 板胡（中音） | 敦煌韵65B | 1 | 把 |  |  |
| 5 | 小三弦 | 敦煌韵620 | 1 | 把 |  |  |
| 6 | 扬琴 | 星海粤华402 | 2 | 架 |  |  |
| 7 | 琵琶 | 敦煌韵561M | 4 | 把 |  |  |
| 8 | 柳琴 | 敦煌韵650M | 1 | 把 |  |  |
| 9 | 大阮 | 敦煌韵661 | 2 | 把 |  |  |
| 10 | 中阮（牛津面盒） | 敦煌韵662KS | 4 | 把 |  |  |
| 11 | 古筝 | 敦煌韵SH4KK | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 竹笛 | 长鸣93-58-2 | 15 | 支 |  |  |
| 13 | 箫 | 长鸣93-73-1 | 1 | 支 |  |  |
| 14 | 唢呐（高音） | 森雀乌木唢呐 | 4 | 支 |  |  |
| 15 | 键盘唢呐（中音） | 森雀乌木唢呐 | 1 | 支 |  |  |
| 16 | 键盘唢呐（次中音） | 森雀乌木唢呐 | 1 | 支 |  |  |
| 17 | 笙（高音） | 森雀17键 | 2 | 支 |  |  |
| 18 | 笙（中音） | 森雀36键 | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 笙（次中音） | 森雀36键 | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 大提琴 | 圣卡罗SC-300VC | 4 | 把 |  |  |
| 21 | 低音贝司（实木4/4） | 圣卡罗C2 | 1 | 把 |  |  |
| 22 | 中国大鼓 | 敦煌韵18吋 | 4 | 台 |  |  |
| 23 | 五音排鼓 | 敦煌韵五鼓 | 1 | 套 |  |  |
| 24 | 小军鼓 | 雅马哈GSM1465 | 2 | 套 |  |  |
| 25 | 民族小打 | 九件（套装） | 1 | 套 |  |  |
| 总价 | ￥ 元（人民币大写： ） |  |  |  |  |  |

民族打击乐器（小型）：

大锣×1个；铙钹×1个；小锣×1个；三角铁（8吋+10吋）×2个；

小堂鼓×1个；铃鼓×1个；碰铃×1对；钢钹×2个；木鱼×1套。

竹笛（15支）：小A调×2支；小G调×3支；小F调×2支；

D调×3支；C调×2支；大G调×3支。