 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20171130
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  三气细胞培养箱                     1台
第2包  正置荧光显微镜                     1台
第3包  超灵敏多功能成像仪                 1台
第4包  学生宿舍SIMS水电计费管理系统维保  1年
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年11月14日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年11月30日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年11月14日   

第1包  三气细胞培养箱参数要求

联系人：周老师025-86867147

*1、容积小于50升；
*2、六面直接加热方式，无气套或水套结构，最大化利用箱内空间；
*3、无风扇结构，气体通过缓和对流保持温度和气体浓度均一，降低样品挥发与污染的风险；
4、氧气浓度控制：1-19%；
5、控温范围：环境温度以上4 ℃-50 ℃；
6、温度均一性：± 0.3 ºC；
7、温度调节：± 0.1 ºC；
8、37℃下，温度稳定性：± 0.1 ºC；
9、CO2浓度范围：0.2 – 20%；
10、CO2浓度均一性：± 0.1%；
11、CO2浓度控制：± 0.1%；
12、5%CO2浓度下，CO2稳定性：± 0.2%；
13、标配红外（IR）CO2感应器，具有自动调零校准功能，保证精确度；
14、CO2恢复速率：0.7% / 分钟；
15、一体成型的不锈钢腔体无死角，表面无缝、平滑，便于清洁；
16、标配楼宇管理系统（BMS）接口，可与楼宇中控报警系统对接；
17、隔板板位数量：标配3块（6可选）；
18、72小时数据记录：详细记录温度、报警、开门及CO2和O2浓度等关键数据，便于实验出现问题后快速追述原因；
第2包  正置荧光显微镜参数要求

联系人：陈老师15950558597

一、显微镜的技术参数：

1．主机功能： 研究级显微镜，Y型高稳定底座，明场、相差和荧光。

2.  光学系统： 无限远光学系统(UIS2)。45mm国际标准齐焦距离。

*3.  照明装置：100w卤素灯

4.  三目镜筒： 倾斜角为30度，瞳距调节范围为48-75mm，视场直径最大可达26.5。


5.  调焦：载物台垂直运动距离为25MM，带上限停止位置。粗调旋载物台位置可调，每圈行程为36.8mm，高精度调焦最小微调刻度为1微米。

6.  物镜：4X,10X,20X，,40和100倍半复消色差相差物镜，离子沉淀技术，硬镀膜，降低杂散光的干扰

 7. 双片标本夹







*8.荧光功能：长寿命荧光光源，3000小时寿命，七档光强调节。8孔荧光滤色镜转轮，红绿蓝三色带通激发块。

二、2070万像素彩色成像系统

1.相机类型：单芯片彩色CMOS   制冷系统：Peltier制冷
*2.芯片尺寸：1/1.2 英寸2070万像素彩色CMOS全局快门

3.相机接口：C接口

*4.有效图像分辨率*1：2070万像素
5.测光模式:

    模式：自动，SFL自动，手动

    调节：±2.0 EV ；步进: 1/3 EV
    时间：39 μs to 60 s
6测光区域：全幅，30%, 1%, 0.1%
7像素融合：2x2

8实时帧速：1920 × 1200 (1 × 1): 60 fps*2, 1920 × 1080 (1 × 1): 60 fps*2

9静态图像传输时间：5760 x 3600 (3 × 3): 大约4 s

1920 x 1200 (1 × 1): 大约0.3 s
10色彩空间：sRGB, AdobeRGB*3
第3包  超灵敏多功能成像仪参数要求

联系人：陈老师15950558597

1. 工作条件

1.1) 电力供应：100-240VAC(10%，50/60 Hz

1.2) 工作温度：18(C - 28(C

1.3) 相对湿度：20 - 70%，没有冷凝水

1.4) 仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行

1.5) 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定

2. 设备用途及功能




   用于灵敏的定量成像凝胶、膜和菌落，包括紫外透射、可见光和化学发光等。

3.  技术规格

3.1) *CCD芯片 富士超级CCD Area Type芯片（15.6×23.4mm）
3.2) *CCD感光单元尺寸10.75 µm×10.75 µm
3.3) CCD冷却方式 空气循环二级热电模块

3.4) CCD冷却时间小于5分钟，即可达到绝对温度 –25ºC

3.5) *CCD冷却期间，系统自动屏蔽拍照功能

3.6) *镜头 FUJINON镜头 F0.85 43 mm
3.7) 动态范围16-bit，近5个数量级

3.8) 芯片分辨率 2048×1536，3.2 M像素

3.9) 图像分辨率 最大2816×2048，5.8 M像素

3.10) 聚焦和光圈 自动调节，远程控制

3.11) *自动合并化学发光与转染标记物的成像结果，拍照结束即确认目标条带

3.12) *单机控制时，通过调整原始图像对比度获得最佳显示效果，可以自动生成分别用于发表(.JPG) 和定量分析（.tiff）的两种格式图像，不需后期处理。

3.13) *图像捕获模式 自动，半自动，高级，手动（正常/递增），自动累加及真色彩成像

3.14) 高动态范围（HDR）选择模式，针对目标蛋白条带，自动控制曝光时间，在避免高丰度饱和的条件下获得尽量强的信号，便于对样品的准确定量。

3.15) semi（半自动）模式，提供预览功能，并根据目的条带强弱自动提供最佳成像条件，一次拍照可以自动生成4张图片，包括化学发光、标记物（转染Marker）、化学发光与Marker的重叠图像、标记物的灰度图，无需后期软件处理，可直接用于文章发表和定量分析。

3.16) 可程序设计成像条件，融合了累加曝光、像素合并、等待时间、曝光时间、成像面积等多种选择。

3.17) 累加模式成像时自动调整对比度，极快地展示最佳成像结果

3.18) *曝光时间 最短0.01秒，最长12小时（自动或手动输入）

3.19) *成像面积四种可选，8×11cm,10×14cm,13×18cm,16×22cm，保存时还可优化图像范围。

3.20) 像素校正 暗场校正，平场校正和扭曲校正等图像质量校正 

3.21) 像素融合  像素融合模式 1×2,2×4,4×8, 8×16像素，控制软件也可根据图像模式自动选择，并保证输出的原始图像分辨率高于300DPI。

3.22) 最大样品尺寸16×22cm

3.23) 样品盘：紫外透射样品盘，化学发光样品盘，不同类型样品分开放置，避免样品间交叉污染

3.24) 样品盘可清洗，防止化学试剂残留，影响成像效果

3.25) 安全保护：紫外灯在仓门开启时自动及时关闭，保证实验人员安全

3.26) *仪器控制模式 Ipad、Iphone、安卓智能手机、 触摸屏或鼠标

3.27) *全自动软件，可通过联机、无线及多终端模式对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出

3.28) *软件界面简洁智能，样品盘全自动识别、滤光片自动切换、光源自动转换

3.29) *软件可通过安卓或苹果终端自由下载，实现远程无线控制及分析

3.30) *内置凝胶分析软件，获取图像分析完成后，可直接生成多种文件报告，包括：PDF、Excel等，有效避免图像作假嫌疑。

3.31) 内置正版凝胶分析软件，可移植多台电脑

3.32) 所有成像过程均保持自动对焦

3.33) 相对含量百分数分析

3.34) 提供绝对浓度、密度计算，可选配QC模块，满足质控部门的定量要求

3.35) 实现多膜一次成像、切割显示、保存及分析功能

3.36) *图像输出格式：.tif、.jpg，保存的.tif、.jpg图像无需借助其他软件，可随时调用重新分析

3.37) *数据输出方式：USB、WAN广域网口、无PC打印

3.38) 中、英文操作指南

3.39) 软件免费升级

3.40) 光源：紫外透射(312nm)，白光反射(470-635nm)

第4包  学生宿舍SIMS水电计费管理系统维保1年参数要求

联系人：汪老师025-86862860

（1）维保时间：一年。
（2）维保范围：
南京医科大学五台校区研究生公寓148路用电单元、148路用水单元；

南京医科大学江宁校区1-9栋学生公寓1382路用电单元、1382路用水单元及江宁研究生公寓1-3栋450路用电单元。

SIMS智能水电双控系统，包括9台数据管理器，1382个计量模块，142个中位机，598个计量电表，972只一体式远程水表（20口径），558只分体式远程水表（25口径）及采集器，24台水控集中器，24台网络转换器等。
（1）投标人须确保SIMS水电双控计量系统正常运行，计量系统精确，各项控制管理功能正常运行。

（2）当出现运行故障后，中标方应派维修人员在8小时内到达现场，排除故障。一般故障在一个工作日内解决，每月走访检修部少于一次，每半年对系统进行一次彻底检修。维修提供的配件及软件系统为原厂配件。

（3）每次维保结束及故障处理服务结束后，投标方应有服务内容登记，并经使用方管理人员签字方可确认。

（4）系统软件免费升级（同一版本），并负责对甲方相关人员进行必要的培训。

 维保技术要求：

（1）硬件技术方面要求：

熟悉SIMS智能水电双控系统的各个硬件组成部分及工作原理；熟悉SIMS智能水电双控电线路的走向；熟悉学生公寓的电路分布及计量模块的分配工作；精通SIMS控电的故障现象以及如何尽快去解决问题；零配件损坏及时更换。

（2）软件方面要求：

精通计算机软件操作；了解SQL数据库；精通SIMS智能水电双控系统软件的组成部分及安装；精通SIMS智能水电双控系统软件的操作；SIMS智能水电双控系统软件出现问题能够及时解决。

系统软件必须免费升级，并由中标方负责对招标方设备操作人员进行必要的现场技术培训等。

中标方保养、急修或年检完毕后，将保养单交招标方管理部门签字认可，然后交到后勤处。保养任务的完成与否，以保养单为主。 

中标方须自行配备工作所需要的工具及设备，须免费提供维修所需的材料及需要更换的零配件。
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