仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20161111
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   溶出仪                     一套
第2包   旋转式压片机               一套
第3包   台式冷冻离心机             一套
第4包   倒置荧光显微镜             一套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年10月20日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2016年11月11日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年10月13日   

第一包：溶出仪参数要求

联系人：李老师86868477
符合2015版《中国药典》。防锈蚀不锈钢杯架板、具有定时关机、自动预热、即时校准、超温报警、断电保护功能，也可选用小杯法配件进行溶出度测定法第三法试验。
 主要特点：
 •可安装8个篮杆或桨杆
•可安装8个185mm高精度溶出杯
•机头电动升降
•转杆与溶出杯自动对中心定位
•防止溶出介质蒸发的密封杯盖
•液晶显示屏、中文或英文菜单式操作
•转动、升降、计时各自独立按键操作
•程控试验功能可执行10组预置的取样程序
•定时关机、定时自动预热功能
•日期、时钟、温度即时校准功能
•试验中的断电保护功能（5分钟内）
•超低、超高温报警及二次过热保护功能 
•可选配微型打印机打印实时试验数据
技术指标：
•搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm
•转篮摆动幅度：≤1.0mm
•转杆与溶出杯轴偏差：测量的最大值与最小值之差均不得超出2.0mm。
•调速范围：25－250 转/分
•转速分辨率：1 转/分
•稳速误差：≤±4％
•调温范围：5℃（室温）－45℃
•温度分辨率：0.1℃
•控温误差：≤±0.3℃
•程控取样次数：≤12 次
•程控取样周期：≤99小时59分钟
•工作噪声：＜60dB
•工作环境：温度5－37℃，相对湿度≤80％
•安全性能：符合国家行业标准
•根据用户需求有偿提供3Q文件和3Q验证服务及溶出仪物理性能验证（机械校正）服务

第二包：旋转式压片机
联系人：李老师86868477

所压制片剂的外观质量符合《中华人民共和国药典》2015年版
片重差异符合：（当使用的颗粒为16-60目，细粉含量不超过10%时）。               

	片剂的平均重量

      g
	片剂重量差异限度

      % 

	＜0.3
	±7.5

	≥0.3
	±5


单面加料、单边压片

开放式加料斗

主电机为变频调速系统

工位数        （付）      8冲
最大主压片力   (kN)       60
最大预压片力   (kN)       10

最大出片力    (kN)       2.5
最大压片直径   (mm)       13-22

最大压片厚度   (mm)        6-7

最大充填深度   (mm)       15-18

转台转速     (min-1)       15-30

最大生产能力(tab/h)        7200～14400

主电机功率     (kW)         2.2
第三包：台式冷冻离心机参数要求

联系人：李老师86868477

－离心力不小于70121g，可配不同的角转子、水平转子和酶标板转子等，最少满足25种以上转子； 
－*转速范围100rpm到30000rpm/min，步长精确度+/-1rpm；

－*机器盖气压杆设计，非老式弹簧盖。 

－无碳刷变频电机，(220 V-240 V / 50 Hz/60 Hz) 

－*温度设定范围从-20度～40度；
－*大屏幕液晶显示，中文操作界面，微控制器可控制转速、时间、温度和离心力；－同时显示参数设定值和实际值，所有适用转子的技术参数可列表显示；

－*转子静止预冷功能，程序快速预冷功能，ΔT功能确保达到预设温度才能运行；
－在静止状态下可对转头预冷，采用无氟环保制冷剂（R404a）；
－磁性转子自动识别，避免转子运转过速；；
－不平衡保护功能，不锈钢腔体，自动锁盖； 
－单钮控制，其它三键用于启动、停止和开盖；
－符合国际ENG1010安全标准及ISO9001质量认证；
－*10个线性和10个二次方加速/减速曲线，60个存储程序，程序名可自定义；
－可以设定用户密码，对程序或功能进行保护管理；
－*运行时间控制范围从10秒到99小时59分钟。
- 选配配置要求：
角转子36*1.5/2.2ml  1个，最高转速30000rpm，离心力不小于70121g

第四包：倒置荧光显微镜参数要求

联系人：李老师86868477

*1. 主机无需更换型号后续可升级全电动显微镜

1.1光学系统：无限远校正光学系统，保证了光通过目镜到物镜整个光路中的所有棱镜及镜片时的绝对平行。

1.2具有明场，相差、荧光,功能。

*1.3  六位物镜转换器

1.4目镜：10×，视野数22，含目镜罩，屈光度可调节

1.5物镜，所有物镜均为荧光相差专用物镜，：

5X (NA=0.12) WD≥12mm、

10X (NA=0.25) WD≥17.6mm、

20X (NA=0.40) WD≥6.9mm

40X(NA=0.60) WD≥3.3mm

2. 荧光

*2.1  显微镜主机荧光光强五档调节：可精确选择荧光激发强度，防止样本淬灭，同时可记忆当时的荧光强度，也可通过软件调节

*2.2  六种圆型荧光视场光栏：防止荧光淬灭；6种矩型视场光栏：根据不同物镜放大倍数，旋转至不同视场光阑，以适应CCD靶面积大小，从而提高CCD图像信噪比

2.3  120W≥2000小时以上荧光照明

2.4  紫外, 蓝色. 绿色荧光激发：适应如DAPI, PI，Hochest，FITC, Rodanmin, TexasRED，GFP等多种染料

2.5  6位荧光滤块转换

3．图像捕捉及分析系统

3.1高冷敏度显微专用数码CCD：数字式科研级数码、彩色冷CCD ，用于明场及荧光图像捕捉。

3.1.1芯片规格：2/3” CCD

3.1.2像素面积： 3.4 u x 3.4 u

*5.1.3制冷系统：低于环境温度20度
3.1.4 分辨率: 5百万象素: 2560x1920

3.1.5 数据传输:FireWireB

3.1.6 曝光时间：1msec- 600sec

3.1.7 光学接口：0.70X “C”型接口

3.2 图象分析系统基本平台：

1、用户界面,工作流程导向用户界面， 操作容易和符合人工学要求. 优化的数据处理为快速采集图象和大量数据集显示,直观的设定实验条件给快速设置和采集单色通道图象, 多次采集后做图象叠加.

2、采图,高速图象采集. 完全控制照相机性能如曝光, 增益, binning, 黑的, 白的和伽玛值, 局部图象采集.-图象显示和管理,大图象视窗在采集中或后复览显示单通道, 多通道图象. 

3、 图象滑动杆作快速地在大量数据集中滚动. 实验树结构管理数据如储存,重新命名, 拷贝, 删除, 输出为 tif, avi, jpeg. 接触实验条件来输出为 XML 或使用在另外的实验中

4、图象处理,调节反差, 明亮度和伽玛值在每一个通道图象做后处理. 剪裁功能来编辑大数据集, 剪裁用局部兴趣区域, 通道, 时间点或 Z 平面. 多种图象滤波来做后加工增强反差

5、实验条件全自动记录、全自动恢复功能；多用户界面自定义设置；

6、强大的分析功能，内置Ratio（不同荧光通道间实时荧光比率曲线显示）、不同感兴趣区域的面积、周长等分析模块；

