仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20131016JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：高效液相色谱仪
第二包：程序化微量注射仪（含气压式手动注射泵）
第三包：超低温冰箱
第四包：正置荧光显微镜

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年10月16日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年10月22日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年10月16日   
第一包：高效液相色谱仪 联系人：陈老师  联系电话：13913982505
一. 工作条件

温度：室温-35℃
湿度：10-65%

二. 技术指标

2.1．二元高压泵系统
2.1.1输液单元：串联双柱塞往复泵，主泵头47μl，副泵头23μl，自动压力补偿 

2.1.2流速范围：0.0001-10.000ml/min
2.1.3流速准确度：±1% or 2ul/min,其中较大值
2.1.4流速精确度：≤ 0.06% RSD or 0.02minSD，其中较大值
2.1.5梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进
2.1.6梯度混合准确度：±0.5%, 不随反压变化，
2.1.7梯度组成精度：0.1%RSD
2.2．二极管阵列检测器
2.2.1光源：氘灯+钨灯；
2.2.2波长范围：190-800nm；
2.2.3二极管数量：512个；
2.2.4光谱带宽：1.2nm（高分辨方式），8nm（高灵敏度方式）；
2.2.5波长准确度：±1nm；
2.2.5波长精密度：±0.1nm；
2.2.6噪声：±0.3x10-5 AU/(指定条件下)；
2.2.7漂移：0.5x10-3 AU/h(指定条件下)；
2.2.8线性：> 2.0AU（ASTM规格）；
2.2.9流通池：10mm，10ul，12MPa（标准）
2.2.10功能：等高线输出，光谱检索，最大输出
三、配置要求

3.1  高压输液泵 2套

3.2  混合器 
1 套

3.3  手动进样器1套及进样针 2根

3.4  样品托盘 1套

3.5  高灵敏二极管阵列检测器  1套

3.6  国产柱温箱 1套

3.7  国产软件 1套

3.8 国内采购联想商务电脑 1套
第二包：程序化微量注射仪（含气压式手动注射泵）

联系人：夏老师  联系电话：15895889107 
程序化微量注射仪技术要求：
1. 程序化注射，保障重复性 

2. 注射时间（Ti）： 0.0-99.9s；可以0.1s的步距递增 

3. 注射压力（Pi）：0.5hPa-最大6,000 hPa（87 psi）；可以1hPa的步距进行调整

4. 补偿压力（Pc）： 0.5hPa-最大6,000 hPa（87 psi）；可以1hPa的步距进行调整 

5. 工作压力： 最大7,000 hPa（102 psi）

6. 注射体积范围10-15l~100pl

气压式手动注射泵技术要求：

1. 能设定最佳固定悬浮细胞吸力

2. 压力阀可方便地设定平衡压力

3. 吸取体积控制方式:分步控制或连续控制        

4. 每转体积改变量：＜88μl

5. 最小吸取体积：＜200nl

6. 最大填充体积：＜2640μl。

7. 最大压力≤2900hPa。

第三包：超低温冰箱 联系人：胡老师  联系电话：13512535377
1. 工作温度:-50℃∽-86℃ 

2. 工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器 

3. Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

4. 需配内门，减少冷气丢失

5. 具备单手可锁定门把手，并可加锁

6. 需配冷凝器过滤网

7. 需全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示

8. 制冷时运行安静

9. 后备电池在断电情况下为监控报警系统持续供电

10. 最好具备后备制冷系统，在断电时使冰箱内温度保持在-60°C左右

第四包：正置荧光显微镜 联系人：胡老师  联系电话：13512535377
1. 科研级主机，12V100W卤素灯无限远光学系统，观察方法：明场、相差、暗场和荧光，内置减光片、日光平衡片、隔热片。三目镜筒“T” UW（视场22mm/25mm，观察/摄影100/0，20/80，/100)， 10X/22mm目镜，双目屈光度均可独立调节。

2. 6孔物镜转换器，超硬防蚀铝涂层表面载物台，定位式载物台手柄，高度和松紧度可调。

3. 配备以下平场荧光半复消色差物镜

4. 4X   N.A≥ 0.10, W.D≥30.0 mm 

5. 10X  N.A≥0.30, W.D≥16.0 mm Ph1      

6. 20X  N.A≥0.50, W.D≥2.1 mm

7. 40X  N.A≥ 0.75, W.D≥0.66 mm +

8. 荧光附件：2000小时长寿命金属卤化灯，光纤式预定中心， 6工位荧光滤光块转盘，包含消杂光系统“S/N”，有效改善荧光信噪比，配备DAPI、FITC、TRITC，CY5专用高品质带通型荧光滤色块。

9. 专业成像系统

10. 专业图像软件

11. 配套高性能计算机工作站

