仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20151218

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  生物安全柜               2台

第2包  体视显微镜             1台

第3包  小动物行为学分析系统  1套

第4包  冷冻干燥机            1台

第5包  高压灭菌锅            1台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年12月2日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年12月18日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年12月02日

第1包：生物安全柜参数要求

联系人：张老师15895992762

数量：2

技术参数：

1、原装进口产品；

2、单/双人单面操作；

3、气流模式：30%外排，70%循环；

4、工作区尺寸：1270 × 560 × 670 mm（长x宽x高）；

5、产品认证：同时获得美国NSF49、欧盟EN 12469证书和中国SFDA的进口产品III类医疗器械注册证；

6、平均气流风速：沉降气流0.35 m/s、进气气流0. 50 m/s；

7、气体交换体积：沉降气流741 m3/h、进气气流356 m3/h；

8、过滤系统：两块原装进口ULPA级超高效微皱褶无间隔过滤器，针对>0.12μm颗粒系过滤效率>99.999%，滤器性能执行标准IEST-RP-CC034和EN1822，易于前部更换；

9、风机系统：美国原装进口DC ECM变频单风机系统，功率306W；

10、操作台面：前进气孔与工作台面为整块抛光不锈钢钢板一次冲压成形，没有接缝和任何螺丝；

11、控制器：Sentinel微电脑控制，位于柜体中部倾斜面，易于操作，管理员密码保护参数设定；

12、安全监控系统：实时数字式显示下降气流和流入气流速度，其数值波动超过20%时有声光报警拉门超过安全位置具有数字提示和声、光报警；

13、操作室洁净等级：达到美联邦209 E标准1级洁净度或ISO 14644.1标准Class 3级；

14、主体结构：>1.2mm镀锌钢板，Isocide抗菌混合涂层，人体工程学5度角倾斜式设计；

15、操作室结构：工作腔两侧与后壁为整块不锈钢钢板一次冲压成形，不得为焊接，大圆弧角过渡，便于清洁，四面负压环绕防泄露设计；

16、操作前窗：光学透视清晰、无边框，易于清洁和消毒的防紫外线钢化玻璃，厚度≥6 mm，采用手拉式上下滑动开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护；

17、防泄漏：前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄漏；

18、紫外灯：标配30W、254nm消毒紫外灯，易于更换；

19、照度：>1190 Lux，荧光灯位于非污染区域；

20、噪音：噪音<59 dBA；

21、搁手架：搁手支架与操作室宽度等宽，高于工作台面，不会阻挡前进气孔；

22、电源插座及水气接口：两个电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧；

23、支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动；

24、必备配件、附件和专用工具；

售后：质保起码一年，维修24小时响应

第2包：体式显微镜参数要求

联系人：王老师13851797986

1、高分辨率体视光学成像系统。

﹡2、观察方式：反射光、透射光观察。

﹡3、主机：变倍比≥1：8

4、主机放大倍数：不小于100X，可扩展到250X。

﹡5、目镜：10倍，视场≥23mm，保证大视野观察，双目屈光度可调。

6、反射光照明：提供LED双支光纤照明。

7、最大工作距离：不小于121mm。

﹡8、LED透射光照明，反射光角度通过透镜可调，可到不同观察效果，非传统角度不可调方式。

9、同一品牌500万像素以上制冷CCD成像系统。

10、软件功能：

10.1、图象分析软件具有图象输出、图象增强、图象注解、图象档案、报告产生、空间测量工具等功能。

10.2、图象增强功能: 基于直方图的多种对比增强技术、角度翻转、位移校正。

10.3、测量工具: 直线、曲线、任意多边型测量长度、强度等工具，计数等功能。

10.4、 自动测量功能，可测量面积、周长、角度、强度等几十种测量方式。

10.5、所有软件免费升级。

11、配套电脑要求：处理器不低于I5-4590，内存≥4G，硬盘≥

1T，显卡≥2G，显示器尺寸≥21.5寸。

打﹡参数必须满足，必须提供原厂彩页，不接受任何其他方式说明。

第3包：小动物行为分析系统参数要求

联系人：张老师15895992762

数量：1套（软件+硬件）

购买单位：人体解剖学系

产品：

ANY-maze动物行为分析软件

水迷宫系统

T迷宫系统

Y迷宫系统

新事物识别箱

位置偏爱系统

开场实验系统

黑白箱

社交行为系统

悬尾视频分析系统

高空十字迷宫系统

强迫游泳系统

技术指标、参数（见下表）

小动物行为分析系统产品

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动物行为分析软件（进口） | 1)动物行为分析系统有最广泛的用途，可以支持几乎所有行为学实验； 2) 最多支持同时进行64个相同或不同的实验； 3) 可以人工自定义记录特殊事件，如理毛、站立等行为； 4) 可以自行定义相关规则，实现智能自动开始与结束实验，节省人力物力； 5) 支持“三点识别”（头部、重心、尾部）及实验动物运行轨迹预测等先进算法； 6) 软件操作流程简单人性化，每一步骤都有详细的介绍，更有智能的校验提示； 7) 软件指标参数齐全，涵盖几乎所有行为学实验指标； 8) 软件实现全方面的拓展服务，甚至可以一键导出符合要求的实验报告（论文）； 9) 每次实验都可以进行视频回放或轨迹动画的回放，以了解本次实验细节； 10) 软件自带强大的分析功能：既可以对每只动物的结果进行对比，也可以对各组的结果进行对比； 11)具有综合的报告和分析功能，自带超过30多种的统计检验； 12) 多种方式查看结果：可以用文字、图表、动画等多种形式表示出来； 13) 可以多种形式保存结果，使用其他第三方软件如SPSS、EXCEL、SYSTAT等进行进一步分析处理； 14) 软件自带独特的 “操作预警”提示，当用户发生误操作时自动提示，这对于国内用户在使用进口软件时有很大的帮助； 15) ANY-maze动物行为分析系统可以搭配其它厂家的各式摄像机，适用范围广，配置非常灵活； 16）ANY-maze动物行为分析系统跟踪对象丰富,如：大小鼠、猫、狗、兔、豚鼠、鱼类、壁虎、线虫、果蝇、等实验动物。 17）必须进口。 |
| 2 | 高架十字迷宫 | 1、高架十字迷宫大鼠尺寸：臂长：425 x臂宽120 x臂高225mm 2、铝合金框架及可升级支架,大小鼠更换方便 3、采用视频摄像技术，实现了实验过程的自动化 4、视频文件格式支持AVI和MPEG-1压缩格式 5、摄像机:枪式摄像机 6、清晰度:540线/600线 7、色彩: 黑白或彩色 8、最低照度:<0.005Lux 9、摄像针频速率：28/30贞600X， 10、摄像分辨率：640×480 11、摄像机电源：12V 5A 12、摄像机类型：2.8~12mm自动变焦 |
| 3 | 黑白箱 | 1、*箱体外形尺寸：700×260×430mm、铝合金框架、医用有机玻璃箱体，无毒无味。 2、*单箱内部尺寸：250×185×300mm 3、摄像机品牌：SONY枪式摄像机 4、色彩：黑白或彩色 5、最低照度：<0.005Lux 6、视频采集卡：USB2.0外置式 7、摄像针频速率：28/30贞600X， 8、摄像分辨率：640×480 9、摄像机电源：12V 5A 10、摄像机类型：2.8~4mm |
| 4 | 旷场箱 | 1、大鼠活动箱尺寸：1000×1000×400mm 2、小鼠活动箱尺寸：500×500×400mm 3、材质：亚克利板材，铝合金框架 4、视频采集模块:USB采集卡 5、摄像机:枪式摄像机 6、清晰度:540线/600线 7、色彩: 黑白或彩色 8、最低照度:<0.005Lux 9、摄像针频速率：28/30贞600X， 10、摄像分辨率：640×480 11、摄像机电源：12V 5A 12、摄像机类型：2.8~12mm自动变焦 13、信号传输方式：信号电源一体线10米 |
| 5 | 不锈钢恒温水迷宫游泳池 | *1、水池材质:304国标不锈钢 2、加热功率:2000瓦 *3、温度精确:0.1℃ 4、温度波动度:±1℃ 5、数值显示类型:000.0 *6、大鼠水池规格:直径150cm，高60cm, *7、小鼠水池规格:直径120cm，高40cm 8、大鼠站台规格:直径12cm，高度在20～35cm之间 9、小鼠站台规格:直径8cm，高度在20～35cm之间 *10、水池带轮子，可随意移动位置 *11、控温范围:室温 +10℃---- 80℃ |
| 6 | Y迷宫 | 1、单臂尺寸：470× 160× 460mm 2、外形尺寸：1030× 1030×460mm 3、摄像机品牌：SONY枪式摄像机 4、色彩：黑白或彩色 5、最低照度：<0.005Lux 6、视频采集卡：USB2.0外置式 7、摄像针频速率：28/30贞600X， 8、摄像分辨率：640×480 9、摄像机电源：12V 5A 10、摄像机类型：2.8~4mm 11、信号传输方式：信号电源一体线10米 |
| 7 | T迷宫 | 1、单臂尺寸：470× 160× 460mm 2、外形尺寸：1030× 1030×460mm 3、输入电压AC220V 4、电栅限流调整范围：0.04~3.5mA,调整步长0.02mA 5、刺激声音延时0-255秒 6、电栅电压调整范围：30~120V（方波峰值），调整步长1V 7、各电栅上的方波刺激频率为96Hz,误差1% 8、摄像机品牌：SONY枪式摄像机 9、色彩：黑白或彩色 10、最低照度：<0.005Lux 11、视频采集卡：USB2.0视频采集卡(支持笔记本) |
| 8 | 强迫游泳 | *1、硬件外形尺寸：1000× 530× 850mm *2、大鼠游泳桶尺寸：直径200×高600mm *3、小鼠游泳桶尺寸：直径120×高400mm 4、摄像机品牌:SONY枪式摄像机 5、清晰度:540线/600线 6、色彩: 黑白或彩色 7、最低照度:<0.005Lux 9、摄像机品牌：SONY枪式摄像机 10、摄像针频速率：28/30贞600X， 11、摄像分辨率：640×480 12、摄像机电源：12V 5A 13、摄像机类型：2.8~12mm自动变焦 14、信号传输方式：信号电源一体线10米 15、视频采集模块:USB采集卡 |
| 9 | 条件位置偏爱 | 0、大鼠偏爱箱规格: 1、外形尺寸：720× 250× 320mm 2、左右箱尺寸：305× 250× 320mm 3、中箱尺寸：110× 250× 320mm 4、小鼠偏爱箱规格： 5、外形尺寸：400× 150× 200mm 6、左右箱尺寸：170× 150× 200mm 7、中箱尺寸：60× 150× 200mm *8、底部触觉方式：栅栏、平板、网格 9、摄像机品牌：SONY枪式摄像机 10、色彩：黑白或彩色 11、最低照度：<0.005Lux 12、视频采集卡：USB2.0外置式 13、摄像针频速率：28/30贞600X， 14、摄像分辨率：640×480 15、摄像机电源：12V 5A 16、摄像机类型：2.8~4mm 17、信号传输方式：信号电源一体线10米 18、视频采集模块:USB采集卡 |
| 10 | 悬尾系统 | *1、硬件外形尺寸： 1000× 530× 850mm 2、摄像机:枪式摄像机 3、清晰度:540线/600线 4、色彩: 黑白或彩色 5、最低照度:<0.005Lux 6、摄像机品牌：SONY枪式摄像机 7、摄像针频速率：28/30贞600X， 8、摄像分辨率：640×480 9、摄像机电源：12V 5A 10、摄像机类型：2.8~12mm自动变焦 11、信号传输方式：信号电源一体线10米 12、视频采集模块: USB采集卡 |
| 11 | 社交行为箱 | 1、活动箱外部尺寸：800*600*450 2、箱体采用亚克利和医用PVC板制做 3、框架采用铝合金 4、摄像分辨率:640×480 5、摄像机电源:12V 5A 6、摄像机类型:2.8~12mm自动变焦 |
| 12 | 新物体识别箱 | 1、活动箱外部尺寸：500*500*450 2、箱体采用亚克利和医用PVC板制做 3、框架采用铝合金 4、摄像分辨率:640×480 5、摄像机电源:12V 5A 6、摄像机类型:2.8~12mm自动变焦 |

第4包：冷冻干燥机参数要求

联系人：王老师13851797986

一、技术性能参数:

1、*冷凝室（冷阱）采用高强度耐腐蚀316L不锈钢材质。超大内表面积：0.25平方米，确保最高的制冷效率，样品中升华的所有水分都被冷凝室捕捉，无水分进入真空泵系统。

- *直立式不锈钢冷阱,凝冰效率≥5kg/24h，凝冰量≥10L，拥有自动电加热除霜功能，快速便捷。

- *冷阱容量足有10L有余，便于将冻干仓沉到冷阱内进行样品预冷冻，实现样品原位冻干功能。

- *冷阱最低温度必须达到-55℃，采用无氟制冷剂。

- *透明大尺寸冻干仓，3+1可加热层板：3个样品加热层板，1个顶部热平衡板，保证层板加热热传导平衡均一。

- *真空泵抽速不低于135L/min，极限真空度2*10-4 mbar，含防油倒吸阀和油清洗阀，标配油雾过滤器。

- 系统对冷阱、加热层板、样品设有温度传感器，实时温度监控。

8、PLC控制系统+触摸屏，液晶大屏幕显示重要的过程参数：冷阱温度、系统真空度、层板温度、样品温度、冻干过程时间、报警信息等，保证了冻干效果和样品质量。

9、可预设系统真空度，冷阱温度。且可设置真空泵启动温度，在冷凝器温度达到设定温度后，真空泵才启动。确保真空泵启动时冷阱内无液态水分，保证真空泵的安全。

10、真空泵和冷凝器之间配备电磁阀，系统真空度全程可控。

11、系统在10分钟内可达到10mbar的真空度。如果未能在10分钟内达到此真空度，真空泵会自动停止，并在液晶屏上出现真空系统报警。

12、可在触摸屏快速输入和存储冻干程序，并可以选择手动、半自动或全自动方式完成。

13、系统具声、光、信息报警功能，例如真空失控等。

二、详细用途:

1、干燥保存易脱水的产品，在加水以后能够再次恢复原材料的特性而不影响其生物活性；

2、在非常低温的状态下达到干燥，蛋白质保持无水，而其他主要的化学键保持不变；

3、通过冷冻干燥，组织、组织提取物、细菌、疫菌及血浆之类的材料，成为干燥状态，从而不会发生酶的、细菌的及化学的改变。

4、冷冻干燥是保存生物特性敏感物质的最佳方法。

5、生物或化学材料通过冷冻干燥，可以观察内部物理结构。

6、用于生物样品，食品，蛋白样品干燥复苏后氮及粗蛋白质含量分析及其它挥发性组分蒸馏分析。

第5包：高压灭菌器参数要求

联系人：王老师13851797986

| 高压蒸汽灭菌器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开盖方式 | 脚踏开关上掀盖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷方式 | 2级强制风扇制冷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 低水位传感器 | 标配 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力传感器 | 上下双向压力平衡探测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 延时启动 | 1-99小时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度传感器 | 腔体中部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内置探测温度传感器 | 可选 |  |  |  |  |  |  |  |
| 定位脚轮 | 有 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中华人民共和国特种设备制造许可证 | 品牌制造商、锅体制造商各一份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作温度范围 | 灭菌 | 105℃ ~ 135℃(0.019 ~ 0.212MPa) |  |  |  |  |  |  |
|  | 加热 | 45℃ ~ 104℃(0 ~ 0.015MPa) |  |  |  |  |  |  |
|  | 预热 | 45℃ ~ 95℃ |  |  |  |  |  |  |
| 最大操作压力 | 0.25MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度显示 | 数字式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力显示 | 压力表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力范围 | 到0.4MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 加热功率 | 3.0KW电加热器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全设置 | 1、液位传感器 2、漏电保护 3、盖子互锁 4、过热保护 5、超压保护 6、温度传感器监测 7、安全阀 8、蒸汽防护 9、气体内排 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间范围 | 灭菌 | 1 ~ 99小时，1 ~ 999分钟 (可变：0:01 ~ 9:59/10 ~ 99) |  |  |  |  |  |  |
|  | 加热 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预热 | 可变：1 ~ 99小时/固定 ~ 4小时 |  |  |  |  |  |  |
| 锅尺寸 | Φ370 x 774H mm | 内部容积：79L |  |  |  |  |  |  |
| 锅体材质 | SUS304不锈钢 | 410x528x1003mm |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸 | 410x528x1003mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 自重 | 72KG |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源电耗 | 230VAC/15A，50Hz | 3kW (2,580kcal/h) |  |  |  |  |  |  |
| 配件 | 特种设备制造许可证，中英文说明书；用户卡；脚轮，标配2个不锈钢篮子（30L为一个），固定说明书螺丝，探伤报告，材料钢体使用报告，质保卡，出厂认证，监测文件等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 选配 | 可选配同品牌经过生物安全认证的不锈钢灭菌盒 |  |  |  |  |  |  |  |