进口仪器设备招标文件
招标书编号：NJMU-20141014JK
          公司：

我校拟采购一批进口设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：超高效液相色谱系统



     1套
第二包：化学发光凝胶成像系统



  1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：美金报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：
1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年10月14日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年10月21日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2014年10月14日   
第一包：超高效液相色谱系统
 

联系人：朱老师  联系电话：86863121
1泵/溶剂管理系统

1.1二元溶剂混合: 一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感  

     器反馈回路
1.2 流速范围：10 (L/min - 2 mL/min. 以 0.001ml/min 为增量

1.3 流速精度：0.075%

1.4最高耐压18000psi（1.0 ml/min时），12000 psi（2.0 ml/min时）

1.5 延迟体积：<90µL，不随反压变化

1.6 扩撒体积：<6µL，不随反压变化

1.7多种梯度曲线，线性，凸线，凹线等11种

1.8 六通道在线脱气机

1.9 流速准确度：±1.0%

1.10 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

1.11梯度精度：±0.2%，不随反压变化

1.12 漏液感应器

2 样品管理系统

2.1 样品数量：提供两个样品盘架，可容纳96孔板、384孔板、24x1.5ml微孔板（带内衬管）、48x2ml瓶

2.2 进样范围：0.1-10 (L（标准配置），可扩展至1000 (L

2.3 进样次数：每个样品1-99次进样

2.4 进样精度：<1% RSD(0.2-1.9 (L), <0.5% RSD(2.0-10 (L)

2.5 进样线性度：>0.999 

2.6 样品交叉污染度：<0.001%

2.7 控温范围：4-40℃
2.8 漏液感应器

3 柱温箱

3.1 控温范围：20℃-90℃

3.2 控温准确度：±0.5℃

3.3 温度稳定性：±0.3℃

3.4 柱容量：可容纳一根分析柱（内径最大4.6 mm，长度最大150 mm）

3.5 集成技术可有效管理和实时监测柱子的使用情况

3.6 漏液感应器

5在线脱气机

六通道在线脱气机

6二极管阵列检测器

6.1波长范围：190-800 nm 

6.2波长准确度：±1 nm

6.3学分辨率：1.2 nm

6.4采样频率：80 Hz

6.5基线噪音：±3×10-6 AU

6.6基线漂移: ≤1.0×10-3AU/hr/℃ 

6.7线性范围：2.0 AU

6.8吸收范围：0.0001 to 4.0000 AUFS

6.9光源：单一氘灯，无需钨灯

6.10流通池：光导全反射流动池, 池长：10 mm, 池体积：500 nL (分析池)

6.11流通池耐压：1000 psi

7.色谱管理软件

7.1软件本地化：用汉语享用世界最先进色谱软件的所有功能，业界第一个全

    面本地化专业色谱软件，源代码级本地化，软件功能无折扣。
7.2内置ORACLE® 11版图文数据库。
7.3界面多元化：可提供四种不同界面，适合不同背景及任务的用户选用。
7.4功能强大：全方位满足色谱用户的各种需求：
7.4.1方法组设置：方便瞬间处理大量数据，并同时得到校正曲线与未知样品定

     量结果；

7.4.2强大的用户自定义功能：方便用户自定义各种计算过程；

7.4.3多种积分事件设置：方便灵活处理各种不同峰形与分离程度的色谱图；
7.4.4丰富的报告组件：允许用户编制各种格式具有出版水平的报告。

8.其他配置

8.1外围配套：最新型号品牌电脑和激光打印机，电脑带刻录功能，打印机可自动双面打印。

8.2低噪音UPS一台（电池续航时间不少于1小时）。

8.3色谱柱：原装进口C18色谱柱2根：BEH C18 2.1×50mm 1.7um（通用型）及

   HSS T3 2.1×100mm 1.8um（可以走纯水相，适合极性较大的化合物）

8.4原装进口进样针2根，原装进口耐压在线过滤器2个，滤芯10个。
8.5进样瓶：原装进口进样瓶2 ml棕色和无色各200个（带有一切口垫片的进样瓶盖）。

8.6 1L溶剂瓶4个，无色和棕色各2个。

9.售后服务：
7.1整机保修2年，保修期过后，上门维修只收取材料费。

7.2南京有办事处或常驻维修工程师，售后服务响应时间不超过2小时，安排上 

   门维修时间不超过48小时。

7.3厂家负责在用户单位安装，调试，并进行相关培训，并允许用户安排至少2名相关实验人员到厂家指定的培训地点进行集中培训。

7.4厂家负责帮助用户做仪器的3Q认证。

第二包：化学发光凝胶成像系统 联系人：陈老师 联系电话：86868442
1. 可进行彩色图像获取
2. 恒定大光圈电动缩放镜头：C-mount，f/1.2，12-75mm

3. 镜头具有反馈功能，可以实时监测数据调节状态，增强实验结果的重复性
4. CCD冷却温度：-50℃
5. CCD分辨率：1392 x 1040（此数值是真正CCD物理分辨率，相应显示分辨率大于400万）
6. 像素大小：6.7 x 6.7 um

7. 图像增强功能：图像显示分辨率无损调节，无级放大不出现“马赛克”
8. 检测灵敏度：最低fg化学发光染料
9. 像素密度：16bit（65,536 级灰度）
10. 动力学范围：大于4个数量级
11. 暗背景校正功能
12. 激发方式：透射紫外光，透射白光，反射白光
13. 滤光片：标配Amber 62mm Filter（光谱高校滤光片），
14. 配备全自动控制、分析一体化软件
