 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20161213
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   石蜡切片机                  1台
第2包   冷冻切片机                  1台
第3包   倒置荧光显微镜              1台
第4包   正置荧光显微镜              1台 
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年11月23日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2016年12月13日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年11月22日   

第1包：石蜡切片机参数要求
联系人：温老师18751996986
1.手动石蜡切片机

＊2. 手轮的旋转极其平滑，弹簧原理平衡系统取代了传统的配重系统，此人性化的设计使操作更轻松，减轻用户的疲劳。
＊3. 安全手轮有两个互相独立的锁定系统，单手操作的手轮锁可将手轮轻松锁定在上位，第二个手轮锁可将手轮锁定于任何位置。
4. 精确的样本定位系统。
5. 多种样本夹可满足不同样本的需要。
6. 通用刀架底座配置钢刀刀架和一次性刀片刀架。
7. 宽大的废物槽用磁力固定。
8. 切片机外壳材料耐腐蚀。
＊9. 切片厚度1－60um
设定值： 1-10µm，以1µm递进
10-20µm，以2µm递进
20-60µm，以5µm递进
10. 修块厚度10μm和30μm

11.最大样本（宽×高×深）：50mm×66mm ×30mm
12.样本定位：水平8度，垂直8度
第2包：冷冻切片机参数要求

联系人：温老师18751996986
1. *液晶屏显示箱室温度,样品头温度,试剂温度,除霜时间,样品停止位显示(分复位和前进)
2. 自动热气除霜,每24小时一个自动除霜循环,持续9分钟;冷冻室和样本制冷系统有独立手动除霜
3. *双压缩机制冷，一个压缩机控制厢室制冷，另一个控制样品头制冷，温控精确，最低大－50℃
4. *全封闭设计，防溅水设计，含紫外消毒功能 
    5.  * 切片精度：  1 to 100 μm 

                    1.0 μm – 5.0 μm，步进精度 0.5 μm 
                    5.0 μm – 20.0 μm , 步进精度1.0 μm 
                    20.0 μm – 60.0 μm , 步进精度5.0 μm 

                    60.0 μm – 100.0 μm步进精度10.0 μm 

    6.  *修块精度：1 – 600 μm

                 1,0 μm – 10,0 μm ，步进精度1,0 μm 

                 10,0 μm – 20,0 μm ，步进精度2,0 μm 

                 20,0 μm – 50,0 μm ，步进精度5,0 μm

                 50,0 μm – 100,0 μm，步进精度10,0 μm

                 100,0 μm – 600,0 μm，步进精度50,0 μm

   7.  *水平进样距离：25mm,垂直幅度：59mm

8.  Z轴定位：x\y\z  8°,360°旋转

9.  冷冻室温度：0℃ ～ -35℃。

10  *快速冷冻台制冷温度：-42°C,冷冻样品架（15+2）个，其中含两个Peltier制冷位置

11  刀架：可配置钢刀架或一次性，刀架带有侧向移动功能，保证刀片全长合理使用，集成于刀架上的防卷板

          改良设计，玻璃的3边均可使用。
第3包：倒置荧光显微镜参数要求

联系人：温老师18751996986
（1）高端研究级倒置显微镜机身，高精度调焦机构。具有明场、相差以及荧光观察方式。

（2）100W或LED明场光源，高数值孔径聚光镜，三层式载物台，双相机接口。

（3）长寿命电控荧光光源，≥120W，单个灯泡寿命≥2000小时，液态光纤耦合。窄带荧光滤色块，分别针对DAPI、GFP、mCherry。波段之间互不干扰、窜色，适合多色荧光标记样品观察。

（4）★ 4X或5X平场相差物镜，NA≥0.12（用于培养皿）；10X平场相差物镜，NA≥0.25（用于培养皿）；20X长工作距离平场相差物镜，NA≥0.45（用于培养皿）；20X平场半复消色差物镜，NA≥0.5（用于切片）；40X平场半复消色差物镜，NA≥0.75（用于切片）

（5）★ 单色高灵敏科学相机，可拍摄单张图像或动态视频。分辨率2048X2048，像素尺寸6.5μm，制冷到≤-10度。高性噪比、高灵敏度。读出噪音≤1.3e，最大量子效率≥82%。宽动态范围、高采集速率。动态范围≥1:37000，位宽16bit，帧速≥40fps@2048X2048。配有专用软件进行图像和视频采集，曝光时间、增益以及光强分布曲线可调节，存储为无损文件格式。可进行多色荧光叠加、荧光强度测量、适用于弱荧光图像采集和活细胞荧光成像。

（6）★ 彩色高分辨科学相机。色彩还原真实，像素≥500万，最大量子效率≥70%. 配有专用软件进行图像和视频采集，具有手动/自动白平衡、手动/自动曝光、多色荧光叠加、荧光强度测量、光强分布曲线调节等功能。

（7）高性能品牌商务计算机或工作站一台，至少达到i7处理器、8G内存、2T硬盘、1G显存独立显卡、27英寸IPS液晶显示器、正版windows系统。

（8）各种相关配件、附件齐全，各硬、软件之间协调统一，能完成多种放大倍数下的培养的活细胞和组织切片等样品的形态以及荧光标记的观察。
（9）机械式隔震台。
第4包：正置荧光显微镜参数要求

联系人：温老师18751996986
   （1）高端研究级正置显微镜机身，高精度调焦机构。具有明场、DIC以及荧光观察方式。

（2）100W或LED明场光源，高数值孔径聚光镜，载物台，三目镜筒。

（3）长寿命电控荧光光源，≥120W，单个灯泡寿命≥2000小时，液态光纤耦合。窄带荧光滤色块，分别针对DAPI、GFP、mCherry、Cy5波段。四个波段之间互不干扰、窜色，适合多色荧光标记样品观察。

（4）★ 4X或5X平场半复消色差物镜，NA≥0.15；10X平场半复消色差物镜，NA≥0.3；20X平场半复消色差物镜，NA≥0.5；40X平场半复消色差物镜，NA≥0.75；100X平场半复消色差油镜，NA≥1.3。以上10X、20X、40X和100X物镜都分别配有相应的DIC附件，实现DIC观察方式。

（5）★ 单色高灵敏科学相机，可拍摄单张图像或动态视频。分辨率2048X2048，像素尺寸6.5μm，制冷到≤-10度。高性噪比、高灵敏度。读出噪音≤1.3e，最大量子效率≥82%。宽动态范围、高采集速率。动态范围≥1:37000，位宽16bit，帧速≥40fps@2048X2048。配有专用软件进行图像和视频采集，曝光时间、增益以及光强分布曲线可调节，存储为无损文件格式。可进行多色荧光叠加、荧光强度测量，适用于弱荧光图像采集和活细胞荧光成像。

（7）高性能品牌商务计算机或工作站一台，至少达到i7处理器、8G内存、2T硬盘、1G显存独立显卡、27英寸IPS液晶显示器、正版windows系统。

（8）各种相关配件、附件齐全，各硬、软件之间协调统一，操作灵活简便，易学易用，能完成多种放大倍数下的细胞和组织切片等样品的立体形态、免疫染色、以及多色荧光标记的观察。 
