仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20131220JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：质谱分析软件                    1套
第二包：硬组织切片机                    1台

第三包：硬组织磨片机                    1台
第四包：平行载片粘合压片装置            1台
第五包：脱水浸透仪                      1台 
第六包：光固化包埋机                    1台
第七包：干燥渗透聚合装置                1台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年12月20日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年12月26日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年12月20日   
第一包：质谱分析软件   
 联系人：王老师     电话：86862029
软件需具备功能：
1、对代谢通路、分子网络、生物过程提供快速的生物学分析和评估。
2、基因功能注释、相互作用网络分析、转录因子预测机制网络构建、生物通路分析、分子活性预测、下游效应分析、microRNA分析。
第二包——第七包

                         联系人：郑老师   电话：86862025
一、采购货物名称及数量（全进口产品）
硬组织切片机                           1台
硬组织磨片机                           1台
平行载片粘合压片装置                   1台
脱水浸透仪                             1台
光固化包埋机                           1台
干燥渗透聚合装置                       1台
二、设备功能、技术参数及要求
1.硬组织切片机技术参数及要求
1.1、设备功能用途
1.1.1、该设备适用于颌骨软硬组织联合切片，种植体观察等，包括能够切割鲜活组织和颞下颌关节，上、下颌骨，有牙齿充填物的颌骨，带种植体（陶瓷、金属等）的颌骨，冠桥，牙齿、含钙的骨头、骨髓等组织学标本。保持软硬组织、组织与植入物之间原有的组织结构形态。
1.1.2、可以进行鲜活组织取材，包埋好的样本分切，薄切片切割。还可进行湿切和干切。该切片系统在切割软组织如肌肉或骨髓，硬材料如钛合金和易碎材料如牙科瓷和含钙骨时，不损坏这些材料，最重要的是不破坏不同物质之间的界面
1.1.3、带水冷却双循环装置，带防喷溅防护。带有可以连接不同形状样本块专用夹具的通用接口。
1.2、技术参数及要求
1.2.1、最大横切面
≥100×80 mm


1.2.2、切片速度 
10-560 m/min


1.2.3、切削力   
0.25-1.0 N

 1.2.4、切割方式
接触点带式切割

1.2.5、分切厚度  
≥100µm


1.2.6、切割锯材质
金刚石
2、硬组织磨片机技术参数及要求
1、设备功能用途
2.1.1、该设备能够进行硬组织切片的自动化磨片和抛光。
2.1.2、该设备需带有数字显示屏，微米千分测量仪
2.1.3、带有自动控制装置。
2.1.4、带水冷却装置。
2.1.5、带安全急停保护设置。
2.2、技术参数及要求
2.2.1、最小磨片厚度（µm）
≤5

2.2.2、样本尺寸（mm）
≥25×70、50×100

2.2.3、磨片平台
磨盘 

2.2.4、磨盘直径（mm）
300

2.2.5、转速（min-1）
10-200

2.2.6、磨片介质
磨片砂纸
2.2.7、磨片砂纸直径（mm）
270-300

2.2.8、测量控制方式：
数字化电子测量和控制     

3、 平行载片粘合压片装置技术参数及要求
3.1、设备功能用途
3.1.1、该设备能够进行包埋样本块与上下载玻片的固定和平行粘接。
3.1.2、具有光固化粘合载玻片的功能。
3.2、技术参数及要求
3.2.1、真空度（mbar）
7-10

3.2.2、粘片平行精准度（μm）
±3

4、脱水浸透仪技术参数及要求
4.1、设备功能用途
该设备需用于组织样本的梯度脱水和在负压条件下浸透。
4.2、技术参数及要求
4.2.1、真空度（mbar）
7-10

4.2.2、置换混合方式
震荡
5、光固化包埋机技术参数及要求
5.1、设备功能用途
该设备用于组织样本包埋，在紫外光条件下聚合。带有包埋模具。光源可以根据样本厚度进行调节，具有水冷却样本的功能。时间可以自主设定。5.2、技术参数及要求
5.2.1、用水量（l/h）
3-4

5.2.2、样本包埋块的最大尺寸（mm）L×W×H
≥80×50×15

5.2.3、固化期间的温度
﹤40℃
5.2.4、固化方式
紫外线光照
6、干燥渗透聚合装置技术参数及要求
6.1、设备功能用途
该设备用于样本修复和薄切片瑕疵的修补。该设备需带有加热、紫外光照射和抽真空功能，用于浸透不完善样本块的再浸透和聚合，


6.2、技术参数及要求
6.2.1、加热盘预设温度
≤40℃
6.2.2、蓝光波长
450纳米
6.2.3、工作罩直径
≥150 mm

6.2.4
、真空度
 ≥ 35 mbar

