仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20180412
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  超低温冰箱                         6台
第2包  正置荧光显微镜                     1套
第3包  荧光定量PCR系统                   1套
第4包  服务器配件                         1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如免税请用美元报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2018年03月22日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2018年04月12日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年03月22日   

第1包  超低温冰箱6台参数要求

联系人：周老师18262639020
· 内部容积：不小于 682升
· 2英寸冻存盒的存放数量：不少于 500 个
· *压缩机:2台1HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃
· *钎焊板式热交换器具有更高效的传热性能;感应钎焊工艺可减少制冷剂泄漏等风险，提高设备的可靠性。
· 工作温度:-50℃∽-86℃
· 工作电压:208-240V宽工作电压范围,可不同冰箱实现延时启动
· Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行
· *两种制冷模式选择,节能模式可提供极佳的温度控制并可节省高达15%的能耗（与高性能模式相比）
· *标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能
· *箱体结构：粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢涂层内壁，便于清洗耐腐蚀；可调节高度的不锈钢搁板,最大承重不小于205磅
· *工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性，
· *创新聚苯乙烯保温内门设计，标配嵌入式磁铁门闩；标配五扇内门，减少冷气丢失
· *具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于237 分钟
· *压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 28 分钟
· *创新保温结构设计：超薄真空绝热板结合环保、水压泡沫绝热材料，明显提高保温性能及存储密度
· *整机10个温度探头，实时测量箱体内部及各主要制冷部件温度，全方位监控冰箱运行状态，一旦发生运行故障，可快速做出原因判断。
· *创新四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果
· *创新全触摸屏用户界面,可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可访问设置和运行参数
· *内置 USB 端口，可将冰箱事件日志报告下载至便携式硬盘，还可实现冰箱间设置信息复制
· *内置数据存储系统，可存储15 年的温度和事件记录数据并可随时通过USB接口下载
· *符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性
· *可选密码感应门禁系统：冰箱可自动记录开门的人员、时间以及箱门处于打开状态的持续时间，增强安全性，便于管理
· *标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器
· *远程监控报警接口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及dry Contact远程报警接口
· *温度探头位于温度最高的冰箱底部，确保腔体内所有样品都能达到设定温度
· *超大冷凝器，面积为305X457mm， 确保最佳降温效果
· *标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能
· 重型脚轮，方便移动和固定冰箱
· 冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静
· 后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时
· 可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温
· 可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求
第2包  正置荧光显微镜1套参数要求

联系人：郭老师025-86862946
*1．高级研究用正置荧光多人共览显微镜主机,复消色差光路，可升级PlasDIC功能。

*2. 显微镜光路采用无限远色差像差和反差校正系统IC²S（Infinity Contrast & Color Corrected System）。在传统无限远光路基础上,增强反差校正，提高图像特别是荧光图象的反差效果。

*3. 有专门针对防（极轻微）震动的“Imaging Cell”设计。主体光路部分由同一材料制成，具相同热膨胀系数，可防止由于外界温度与湿度改变造成的光路偏移和聚焦稳定性。

*4. 主机目镜：大视场目镜≥25mm。

5．目镜观察筒固定角度15°。目镜筒可上下调节50mm，适合不同高度的用户使用。

*6． 聚焦转轮上有5个不同形状与纹路的按钮，有预设功能，分别控制明场光源强度（高、低），3200K色温调节滤片，透射光与反射光挡板。 

*7. 物镜：5X、10X、20X、40X，其中10X、20X、40X物镜为增强反差型EC平场荧光物镜。

8. 荧光光源为120W长寿命金属卤素灯，使用寿命≥2000小时，荧光亮度5档可调。

9. 6位物镜转换器，6位荧光滤色块转换器。

*10.配备三种荧光滤色块Rhodamin、eGFP、DAPI。荧光观察时，有降低荧光背景、增强荧光信号的装置，荧光滤色镜透过率高且分光准确,Light Trap光陷阱技术，消除背景杂散光，提高图像效果。
11. 进口同品牌1倍CCD接口。
*12.彩色、制冷型高灵敏度CCD，像素尺寸4.54um×4.54um，芯片尺寸2/3”，数字化范围14bit，最大图像采集速度1936×1460下38幅/秒，动态范围≥2500:1（68dB）。

13.配置共览观察目镜、共览模块、共览支架、共览适配器等。
14. 产品部件，显微镜、CCD、图像分析系统由一家制造厂商生产提供，以保证提供优越的图像质量和完善可靠的售后服务。

15. 覆膜技术，光学元件长时间不生霉。且不使用任何化学防霉剂，绿色环保，对环境和使用者不会造成任何伤害。
第3包  荧光定量PCR系统1套参数要求

联系人：严老师13585113837
*1荧光通道数:≥4个

2 光源：LED激发光源

3样品通量:96孔

4热循环模式：帕耳帖效应系统。
*5具有多片区控温功能,整个加热板每两列为一组,分为6组,每组具有单独  的测温和控温模块,可以单独设定温度，相邻片区控温温差可达5℃，整板最大温差为25℃；可实现32+32+32孔3片区控温或48+48孔2片区控温。
*6最高升温速率：大于4.5℃/秒;最高降温速率：大于4.5℃/秒。
*7温度范围：4℃-100℃。
8温度准确性：≤±0.25℃(35℃至95℃)。

9反应支持容量：10-30μL。

10扫描时间：全通道扫描时间不超过5s。
11定量PCR分析时间：具有两种分析模式，标准模式不超过2小时，快速模式不超过40分钟。
12 装机现场提供验证试验:5000和10000个拷贝数区分的置信区间>99.7%。

*13荧光内参比： 支持ROX 荧光校正，校正孔与孔之间的误差以及加样时的误差。

14机器可以脱离电脑运行,具有彩色触摸屏控制方式,支持USB存储。

15可以提供同厂家生产的基于taqman MGB技术检测microRNA的试剂盒
16可以提供同厂家生产的基于taqman MGB技术的基因拷贝数变异（CNV）检测试剂盒

17配备原装电脑台式机和数据分析软件。

备注：*为必须满足参数
第4包服务器配件1套参数要求
联系人：陈老师025-86869366
1. 服务器高度不得超过2U高度，需采用Intel X86架构服务器
2. 需提供48颗物理CPU核心，最大支持扩展至96颗物理CPU核心，每颗CPU核心主频不得低于2.2GHz
3. 需提供128GB DDR4 2133或以上主频服务器内存，设备最大可支持扩展到512GB以上内存
4. 本次招标需提供4片企业级SAS或SSD，每块磁盘容量不低于（200GB），需保证任何一块磁盘损坏，不影响系统正常工作
5. 提供40Gbps以上的光纤以太网络接口
6. 本次招标供货方需为甲方部署基因测序相关高性能计算框架，并能够将其与甲方既有的高通量测序平台中的计算集群和存储系统相互协作
7. 提供3年免费售后维保服务
2

