 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20170221
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   脑电波检测仪                1台
第2包   化学发光凝胶成像系统        1台
第3包   关节置换全可调颌架          2套
第4包   荧光定量PCR仪              1台
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年01月13日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2017年02月21日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2017年01月13日   

第1包   EEG脑电波检测仪参数要求

联系人：周老师13851568884

一、项目名称：脑电图仪                                    

  二、.数据采集
1.★EEG导数：≥32通道
2．双极输入接口：14个
3. 直流输入接口：4个
4. 呼吸输入接口：3个
5. SpO2输入接口：1个
6. ★CO2输入接口：1个
7. SICI扩展接口：1个
8. 输入阻抗：100MΩ

9. 输入漏电流：〈 5nA

10. 内置噪声：〈 1.5uVp-p (0.53Hz~60Hz)

11. 共模抑制比：〉110dB

12. 带宽：0.08～300Hz

13. 低频滤波：0.08-160Hz(TC:2s)

14. 高频滤波：15-300Hz (-18 dB/oct)

15. A/D转换：16bit

16. 采样频率：100，200，500，1000Hz

三、、数据处理

1. 灵敏度：EEG 输入：Off, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50,75,100, 150, 200，300，500,700,1000 uV/mm；

DC 输入：Off, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200mV/mm

   2. 时间常数：0.001，0.003，0.03，0.1，0.3，0.6，1.0，2.0s

   3. AC滤波：50 、60 Hz

   4. 定标波形：0.25 Hz 矩形波、10 Hz 正弦波

   5. 电极阻抗测试：显示器显示，放大器LED上显示

   6. 电极阻抗阀值：2, 5, 10, 20,  50 kΩ

   7. 参考电极选择：A1→A2, A1←A2，A1←→A2, A1+A2, VX, AV (with unsuitable electrode deletion function), Aav, Org and SD

（三）、显示

 1. 波形颜色： 16色

 2. 波形冻结：有

 3. 回放速度：5, 10, 15, 20, 30, 60 s/page ， 5 min/page，自定义

 4. 定时标记：0.1，1s

 5. 时间标尺：0.2，1s

 6. EEG标尺：有

(四)、软件技术参数：

1. 具有8通道DSA趋势图

2. 回放64通道脑波显示

★3. 放大器高速USB接口，无需外接转换设备，支持热插拔。（需有图片）

4. 设备具有网络系统功能

5. 可扩展升级功能（如：尖波自动检测软件；FOCUS 高级脑波偶极子分析程序；BESA高级脑电偶极子和影像融合分析软件；睡眠分析软件）

6. 主机及网络中实时同步脑电波形回放

★7. 在常规软件里脑电图文件刻录后可在任何计算机回放并能分析，无需外置解密硬件；

8. 2D/3D地形图分析系统

9. 剪辑功能：对不同时期的脑电与视频数据进行任意地剪切及组合

10. 屏幕拷贝功能：将屏幕显示的脑电图形转换到其他文档内；并可任意选择拷贝想要的几个或几条局部波形

11. 具有在采集、回放时心电滤波

12. 具有事件标记功能与波形自动测量功能，三种以上测量

13. 同屏波形对比

14. 脑波具有通用格式转换，用于第三方软件使用，为科研课题服务

15. 波形可选择后局部放大分析

★16. 本系统自有全自动报告生成系统（WORD/EXCEL/PDF格式）。打印内容随意设定。如：脑波图、文字、地形图、病人资料、医生姓名、科室各类图表，可组合或单独打印波间期并计算其各项的平均值。

17. 快速跳选：在回放过程中，可按时间、事件标注等位置，快速跳跃到指定位置
第2包 化学发光凝胶成像系统参数要求
联系人：刘老师 025-86869337

化学发光成像系统招标参数
	序号
	参数

	1
	功能：

1.1 化学发光成像

1.2 核酸凝胶成像

1.3 蛋白凝胶成像

1.4 *蛋白免染成像

1.5 核酸、蛋白及印迹膜荧光成像

1.6 用途：可进行Chemiluminescence (化学发光检测），Fluorescence（荧光检测），Colorimetric detection (光密度成像)，Stain-Free免染成像，Geldocumentation (凝胶成像)。

	2
	工作条件：


1.7 电源：100-250V

1.8 工作温度：10-28°C

	3
	光学检测性能指标：

1.9 分辨率≥6M物理像素（2,758x2,208）

1.10 冷却温度：绝对温度≤-25°C

1.11 425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：≥70％

1.12 绝对Q/E峰值：≥75%@525nm 

1.13 CCD暗电流：≤0.002 e/p/s

1.14 CCD读出噪音：≤6 e-rms

1.15 16bit数据采集，样品动力学范围≥4个数量级

1.16 快速对焦镜头，光圈f值≤1.0 

1.17 自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦

1.18 显示过饱和像素保证精确定量

1.19 *具有免染技术：不需要对蛋白凝胶进行染色、脱色，可直接在5分钟内对凝胶进行成像，成像效果与考染效果相当

	4
	图像采集性能指标：

4.1 *一体化样品激发托盘：化学发光/免染/透射紫外/透射白光/透射蓝光样品盘系统自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能

4.2 *最大成像面积≥16.8 x 21 cm

4.3 *内置电脑工作站：Windows操作系统，一体化彩色多点触摸屏控制，触摸屏尺寸≥12英寸，多点触控功能≥4点

4.4 *数据传输：USB及局域网,具备单向只读USB数据接口，用于导出数据同时杜绝病毒感染

4.5 UV防护板：直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶

4.6 图像采集模式：自动模式，手动模式，累积曝光模式，化学发光预览模式

4.7 累积曝光多次成像：可在较长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，可挑选任意图像保存

4.8 免染成像功能：可实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色

	5
	图像分析软件功能：

5.1 *软件具有中英文双版本，可自由安装于多台电脑，同时分析，并终身免费升级

5.2 全自动专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出

5.3 具有化学发光时间梯度功能，并可显示过饱和像素保证精确定量

5.4 自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，可进行相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算

5.5图像可以12种预设染料颜色标记显示及输出，并添加各种格式的文字注释，具有多幅图像合并显示并分析功能

5.6 报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等

5.7报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等

5.8 图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg、.mscn

5.9 数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出

5.10 *可选DPI输出，300、600及自定义DPI，满足所有期刊对图片质量要求

5.11 *软件可输出脉冲网格式数据，以便使用脉冲网软件进行分析

	6
	配置要求:

6.1 配置：主机1套；分析软件1套；数据处理计算机1套

6.2 质保：1年


第3包 关节置换全可调颌架参数要求

联系人：张老师 025-86862025

一:名称:  关节置换全可调颌架

二: 数量：贰套
三:技术参数:
1、髁关节精准定位仪CPV: 
功能说明: 
a) 在三维方向上精确定位髁突位置；

b) 用于重新确定下颌位置、制作（牙合）板、诊断；

c) 结合运动轨迹描记系统，可以准确地定位铰链轴。

d) 需要校准钥匙,校准初始位置。
 参数规格: 
a) 前伸髁导斜度、X轴、Y轴、Z轴都有一定的调节范围

b) 快速磁性粘接
配置清单：

1) 髁关节精准定位仪CPV合架主体1台
2) 标准切导盘一个
3) 切导针一个
4) 专用改锥一个

2、个性化关节全可调颌架套装:

配置清单：

1）关节置换全可调合架一台
功能说明: 
a) 模拟患者髁关节的小转动和大旋转的各种运动

b) 诊断评估咬合关系点                         
c) 按照数字化的咬合参数制作诊断蜡型
参数规格:

a) 前伸髁导斜度、侧方髁导斜度、切导针高度都有一定的调节范围

b) 五套可更换的髁导运动轨迹关节垫片可供选择

c) 实时校准，减小交换过程中误差

2）标准切导盘一个: 

功能说明: 针对下颌安装及个性化自动聚合前导预备设计;

参数规格: 可以根据周期性改变，很容易的从当前自然状态进行变换；
3）切导针一个
4）3D关节支撑底座一个

功能说明: 用于支持3D关节，使颌平面转移更加稳定精确。
参数规格: 支撑底座高度有梯度差

5）上颌架夹具支撑座
功能说明: 用于LJ型方式上颌架。
参数规格: 底座两端嵌有橡胶底，使转移颌平面时颌架更稳定，不滑动。
6）髁突位置测量套装

功能说明: 
a) 把SL颌架转换至髁突位置测量装置 (CPM)，测量咬合情况下RP位置到ICP位置的移动

b) 该单元允许用户以不同角度对每个咬合面进行测量和或者展示左侧和右侧两个部分牙列的不同倾斜程度

参数规格: 
a) 髁突位置测量，包括标记针；

b) 配送参考书写标签，清晰记录RP、ICP时髁突关节铰链轴点的变化。
7）前牙切导成形器

功能说明:
a) 记录并测量前牙舌面倾斜度，用于功能诊断前牙引导与咬合平面之间的关系评估.

b) 用于正畸过程中牙齿位置以及功能面的检查

参数规格: 
a) 标准水平位，确保硬质硅橡胶底部水平，便于测量前牙引导角度；

b) 可以垂直、水平向调节成型器位置。

8）平面测量套装
功能说明: 
a) 可单独测量或重建左右两侧合平面角度

b) 透明树脂板上方格的设计便于两侧测量或建合对比
参数规格:左右两侧牙合平面板对称分开；
9）移动式校正钥匙
功能说明: 实时校正，使参与病患的所有颌架都可以采用共同标准进行工作，保证了真实的比较效果
参数规格: 
a) 精确地同步校准所有标准颌架；

b) 确保一个单位的合架系统全部统一数据误差小于2um

10）专用改锥
功能说明: 用于装卸占位板上螺丝及其他硬件设备上相应螺丝
参数规格: 
a) 橡胶把手，利于握持；

b) 前端为6角圆形

11）Spee 曲线分析套
功能说明: 用于测量或重建Spee曲线
参数规格:
a) Spee曲线曲度测量有多张模板

b) 透明耐磨树脂材料。
12）下颌夹(全口义齿患者)
功能说明: 无牙合患者专用下颌相对运动固定器
参数规格:

a) 弹性下颌固定框架（含替换胶垫）

b) 专用.转移颌叉直径可两用
3、SL程序套装
配置清单：

1）关节插件套装:

功能说明:

a) 根据磁感应描记髁突轨迹数据, 个性化的设置关节运动插件；

b) 全自动安排插件,用颜色标记角度, 实现视觉直接应用到个性化的数值上,防止人为误差.
参数规格:颜色编码的透明包装盒内有26个物件，其中包含5对SCI插销和5  对TCI插销以及5对前伸止动片
2）切导序列
功能说明:

a) 根据铰链轴原理重建咬合导向系统，

b) 三种规格（蓝色，橘色，绿色，黄色）可混合使用，辅助完成蜡型制备
  参数规格: 前伸引导有多种角度可选，尖牙至第一磨牙引导角度也有多种可选
4、机械面弓套装

配置清单：

1）解剖式面部测量及鼻支撑  可与电子耳屏动态分析纸相连接

功能说明:
a) 根据解剖铰链轴与眶下点关系把上颌模型转移至颌架

b) 解剖面弓配合3D关节支撑，避免轴向移动

c) 箱型移动保证了转移颌记录的稳定性
参数规格: 
a) 标准AB内耳门支架（一对）；

b) 眉间支撑，用于完整版标准AB参考平面；

c) 如果AO平面向左，可以调节眶指针。
2）反复可消毒的颌叉
功能说明: 金属面上粘贴咬合蜡点，用于转移上颌颌面
参数规格:

a) 金属材质，材质轻，可进行常规高温高压或者浸泡消毒；

b) 颌面上有孔，使咬合蜡点的镶嵌粘贴更牢固。

c) 可快速插接在万向关节上

3）3D关节万向节

功能说明:
a) 用于连接颌叉及面弓体部中心；

b) 关节灵活，操作便利
  参数规格: 
a) 关节两侧的两个球形连接；可以达到360度转动无死角
b) 可配合其他品牌合架转移。
4）磁性吸附颌叉支架
功能说明: 颌叉支撑依靠磁性吸附，稳定方便拆卸

参数规格:

a) 标准AB内耳门支架（一对）；
b) 眉间支撑，用于完整版标准AB参考平面；

c) 如果AO平面向左，可以调节眶指针。
5）解剖式面弓支架
功能说明: 将AB参考平面直接安装于合架上

参数规格:确保转移精度小于10um

第4包：荧光定量PCR仪参数要求

联系人：常老师18795899313

*1 检测通道：6通道，6组激发和检测通道，可自由组合检测21种荧光光谱

2 样品通量：384孔板
3检测器：CCD

4 样品体积：5-100ul

5.1 控温模式：半导体控温

*5.2 控温范围：4-100℃

5.3温度准确性：≤ 0.25℃（35-99℃）

*6最大升温速度：≥6.5℃/s

*7最大降温速度：≥6.5℃/s
*8 多片区控温：整个Block可以分为6个片区，每个片区可以单独设定温度并且可以进行精确的控制，可以最多同时扩增6对Tm值不同的引物，也可以实现32+32+32或者48+48的组合。

9.1运行方式：快速模式 / 标准模式

9.2运行时间：快速模式小于30min运行40个循环

10荧光染料兼容性：FAM™/SYBR®Green,VIC®/JOE™/HEX/TET,ABY®/NED™/ TAMRA ™/Cy®3,JUN®,ROX™/Texas Red®, Mustang Purple®,Cy®5/LIZ®, Cy®5.5

*11 检测灵敏度：有效区分1.5倍模板差异，置信区间99.7%
12 具有ROX专利校准，可有效校正实验误差

13 内置触摸屏电脑：LCD/ Full VGA (640x480)/32K 色。可脱离电脑独立运行，触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；
*为关键参数，必须满足
