仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20131223JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：多功能酶标仪                 1套
第二包：生物安全柜                   1套
第三包：倒置荧光显微镜               1套
第四包：全自动振动切片机             1套
第五包：台式大容量冷冻离心机         1套 
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年12月23日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年12月30日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年12月23日   
第一包：多功能酶标仪   联系人：郑老师     电话：86862025
1、微孔板须光吸收、荧光、时间分辨荧光检测模式，均采用光栅（或光栅加滤光片）设计，为连续光谱，全波长检测
2、适用板型： 6-384 孔板或（孔板+标准比色杯）


3、光源： 高能闪式氙灯
4、振荡+温控
5、温度控制：室温+4°C到 45°C

6、温度精度： ±1℃ （37℃）
7、 具有提高数据精确性和重复性的可信专利技术
8、软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；
9、配置电脑及UPS电源
10、良好的售后及技术应用支持
光吸收功能：
1、230-1000nm,1nm递增，带宽≦8nm
2、波长准确度：±2nm
3、测读范围 ：0 —4.0 OD
荧光功能：
1、波长范围 激发：250—700nm，采用光栅产生连续光谱，1nm递增
2、带宽：≦ 16nm
3、具有顶读和底读荧光功能，灵敏度高
配置微量检测模块
第二包：生物安全柜   联系人：孙老师     电话：86863153
1. 垂直层流负压机型，符合 CLASS II TYPE A2 标准设计，四面负压层。

2. 不锈钢一体成形内壳，无接缝圆角结构，易于清理及保养。 
3. 70%循环、30%排气的层流方式。

4. 具有"STEDIVOLT" 电压定速调变器，使风速保持稳定，不致造成由于电压偏低，导致风速减弱，而产生气流外泄的危险。 
5. 送风、排风两块HEPA过滤器，对0.12um及0.3um的微粒阻截效率≥99．999%，过滤器可由前部快速拆卸，维修保养方便。

6. 紫外杀菌灯 32W波长 254nm。 
7. 透明防 UV 安全玻璃活动拉门，可安全下拉或打开，可无段式调整。

8. 配备安全报警系统，当活动拉门高度超过安全限度 8" 高时或在无操作时未完全关闭拉门。会有警报生声警告，设有静音开关。 
9. 压差计可监测并显示操作台内正负压差，以此判断安全压力范围。 
10. 具有气流平衡调节装置，可维持一定循环与排气量，不致造成层风流方式改变。 
11. 噪音≤60dB（A）

第三包：倒置荧光显微镜  联系人：张老师   电话：13913843536
1、科研级主机，倒置显微镜，观察方法：明场、相差、暗场和荧光，内置减光片、日光平衡片、隔热片。
2、4孔或以上物镜转换器，表面载物台，定位式载物台手柄。
3、配备以下平场荧光半复消色差物镜
4X   N.A≥ 0.10, W.D≥30.0 mm 
10X  N.A≥0.30, W.D≥15.0 mm Ph1      
20X  N.A≥0.30, W.D≥4 mm
40X  N.A≥ 0.50, W.D≥2 mm 
4、荧光附件：2000小时长寿命金属卤化灯，光纤式预定中心， 6工位荧光滤光块转盘，包含消杂光系统“S/N”，有效改善荧光信噪比，配备DAPI、FITC、TRITC，CY5专用高品质带通型荧光滤色块。
5、显微镜同品牌专业彩色制冷型CCD ，专业图像软件、并能完美控制相机
6、配套高性能计算机工作站
第四包：振动切片机   联系人：张老师   电话：13913843536
1、具有全自动切片模式加速切片过程：切片刀能快速回退，并且可设置切窗，能确保小体积的样品也能快速切片。
2、可调节的进刀速度，可以在一定范围内精细地调节仪器进刀速度，并且可以设置切窗和样品回缩功能。
3、保证高品质的切片，可调节的样品回缩功能保护样品在切片刀回退时不被破坏。
4、 保证切片厚度在0-1000μm之间可调；能调节切片范围。切削频率可以从0调节到100Hz或以上，并且有不同档位选择适当的振幅，并可以设定切片窗口。
第五包：台式大容量冷冻机  联系人：胡老师   电话：13512535377
1. 无碳刷免维护电机

2. 有多档加速和多档刹车可选

3. 仪器最大容量4 x 250ml

4. 所有转子、盖子和适配器都可高温高压灭菌（121 ˚C，20 分钟）

5. 有可选择的程序记忆功能

6. 有定速计时功能

7. 温度范围：–9 ˚C 至 40 ˚C，有快速制冷功能

8. 配置： 1.5ml角转子：转速:14000rpm,离心力：20800xg

9. 85ml角转子 转速:11000rpm, 离心力：15500xg,

10. 原厂工程师售后服务

