仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-201600928
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   全自动斑马鱼原位杂交系统         一台
第2包   实时荧光定量PCR系统             一台
第3包   显微注射系统                     一套
第4包   口腔快速、慢速手机            各80把
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年09月06日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年09月28日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2016年09月06日   

第1包   全自动斑马鱼原位杂交系统 一台

联系人：王老师86868417

器配置规格

一、自动原位杂交仪
1  可实现原位杂交以下步骤实现自动化：

胚胎或切片的复水

蛋白酶K或清洗试剂的渗透

固定

预杂交

杂交

杂交后的清洗

封闭及抗体孵育

所有的清洗步骤 
2  配置要求：
1）通量大、孔板配置丰富

满足高通量原位杂交实验，配备多种孔板和滤网，实验者可根据通量大小和胚胎大小进行选配

2）多种模块、方便灵活

有多种模块和孔板可选，有双模块。

3）两个模块可独立运行程序，一机双用。双槽模式下，显示屏可同时显示和操控两个程序

4）噪音更小，运行安静

3  独立的管理系统软件：

     实现实验方案和步骤的增加、删除、修改、查询、配置等功能
4  主要技术参数：

模块数量：2个独立模块（配置48孔试剂槽和网板，6mm单孔型杂交模块和24孔杂交网孔套管，11mm单孔型杂交模块和24孔杂交网孔套管）

样品尺寸：0.1 - 9 mm胚胎

样品数目：1-96个或48个

缓冲溶液位：20个

时间范围: 可调

振荡速度：可调

可控温度: 10-90℃

温控精度：±0.2℃

温度变化速度：0.2-2℃/秒

电源:  300W  220V  50Hz

接口：USB2.0  RS232
二、人工气候箱
1. 基本配置要求：
微电脑全自动控制、触摸开关。
可编程控制方式，白天、 黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度等（五级可调）。
具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
恒温控制系统，反应快，控温精度高。
采用超微波加湿，加湿可靠，湿度均匀（±2%RH）
风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀。
采用中空反射钢化镀膜玻璃。
具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全。
2. 主要技术参数：

容积：  600L

控温范围：0~50℃

控温精度：1℃

控湿范围：30-95±2%RH
光照度：12000 LX
三、分子杂交炉
主要技术参数：
恒温范围：  室温+5℃-100 ℃
控温精度：  ±0.5℃
温度均匀性误差：    ±0.03℃
温度显示分辨率：    0.1℃
温度平衡时间：  ＜20min

旋转速度： 5-20r/min，数显连续可调
 连续工作时间：  24小时
杂交管规格: ф35×220mm

外型尺寸（长x宽x高）：420x380x380（mm）
电源电压：  220VAC，50HZ

功率：  ＜600VA

第2包   实时荧光定量PCR系统  一台

联系人：程老师86868433

*1、控温误差±0.1 ℃，且温度均一性达到±0.1 ℃。
2、孔间检测的重复性：CV≤0.15% (50nmol/l荧光浓度)。
*3、模块平均升降温速率：6.8 ℃/s，样本平均升温速度：4.8 ℃/s，样本平均降温速度: 2.5℃/s(升降温速率连续可调)。
*4、光源：为高强度白色固态光源，寿命在10000小时以上。
5、检测通道：6通道。
*6、光学检测系统：采用冷CCD。
7、灵敏度：可检测单拷贝基因。
8、样本容量： 384孔板为3－20ul。
*9、样品通量： 384个样本/次，可自行更换模块，更换后无需校准。
10、检测模式：包括HybProbe杂交探针、SimplProbe单探针、Taqman 水解探针、荧光染料（SYBR Green I）等。
11、颜色补偿功能：具备。
12、软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线分析等功能，能够针对观察到的扩增情况随时增加循环数目，实时动态监测，扩增和检测同时进行。
*13、具有高分辨率熔解曲线分析（HRM）分析功能：能提供SCI论文＞100篇。
14、试剂及耗材支持：开放平台，可使用国产或进口的各品牌试剂及耗材。
*15、校正：无需ROX染料校正
。
*16、装机指标：区分1000拷贝和2000拷贝的2倍模板浓度差异，置信度＞99.8%。
17、维护：日常免维护，机器移动后无需校正光路系统。
18、随机配件：原装进口电脑及液晶显示器。
19、售后：仪器安装调试合格之日起一年内保修，仪器终身享受免费定期软件升级。厂家质保期内免费维修和更换零部件；质保期外酌情收取更换配件成本费用，不收人工费及其他费用。
第3包   显微注射系统一套

联系人：于老师86862025

*1、显微操作系统：X、Y、Z轴移动最大范围：22mm(由静音电机驱动); 2、移动速率范围：50--250um/秒; 3、最高速移动速度：1.6mm/秒; 4、可以用外置电动操纵杆移动控制X、Y轴; 5、Z轴上下移动由按钮来进行电动控制，精度更高;6、具有自动复位功能：具有明确回复标记，电动操作复位.

*2、注射器：脉冲气压式电动微注射器，注射压力：1 - 500kPa，平衡压力：1 - 100kPa，注射时间：10ms - 99.99s，精度可达皮升PL级；

3、光学系统：平行光路变焦系统。
*4、变倍主体变焦范围：≥1X-8X，1倍物镜，10倍目镜标配时放大倍数10-80倍。 

5、目镜筒：标准双目镜筒,倾斜角≤20度，瞳距调节：48－75mm
6、目镜：10X目镜屈光度可调节，视场数≥22mm
*7、变焦比：≥8:1
8、物镜： 1X物镜，WD工作距离≥78mm
*9、超薄型LED透射光源底座，调焦机构具有粗调和微调同轴，具有相干相衬（0CC）高分辨斜照明装置，底座前端具有微调焦机构。可有效减少手臂的抬高距离提供绝佳的人体工学舒适性。
*10、分叉式LED光纤反射照明器
*12、成像系统：≥500万像素，最大传输速度≥45fps。带图像分析软件，DELL计算机工作站（酷睿3.0G以上双核处理器，8G内存，500G硬盘，20寸高清显示器，DVD+RW,WIN7  Professional）
第4包   口腔快速、慢速手机 各80把

联系人：周老师85031912

高速涡轮手机 
	编号
	项   目
	技 术 规 格

	1
	进口主流品牌
	

	2
	转速
	380,000～450,000 min-1

	3
	气压
	0.22MPa（2.2kgf/cm2）-0.25 MPa（2.5kgf/cm2）

	4
	连接方式
	快接口

	5
	车针装卸方式
	按钮式

	6
	车针夹持力
	≥20N

	7
	防交叉感染系统
	卫生车头系统

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


低速外水道气动马达
	编号
	项目
	技术参数及性能指标

	1
	进口主流品牌
	

	2
	供水系统
	外水道

	3
	转速
	22,000rpm±10%

	4
	气压
	200-300KPa

	5
	噪音
	≤70dB

	6
	接口
	国际标准4孔

	7
	喷水
	≥50mL/min

	8
	转矩
	≥2.65N·cm


低速弯机头
	编号
	项目
	技术参数及性能指标

	1
	进口主流品牌
	

	2
	车针夹持力
	≥20N

	3
	噪音
	≤70dB

	4
	发热
	室温+20℃

	5
	转矩
	≥2.65N·cm

	6
	喷水
	≥50mL/min

	
	允许最高转速
	30,000rpm


低速直机头
	编号
	项目
	技术参数及性能指标

	1
	进口主流品牌
	

	2
	车针夹持力
	≥30N

	3
	径向跳动度
	＜30μm (T.I.R)

	4
	噪音
	＜70dB

	5
	允许最高转速
	40,000rpm

	6
	转矩
	≥2.65N・cm 

	
	喷水
	≥50mL/min


