仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20180403-1
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  全自动生化分析仪      1台(预算14万人民币)
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如免税也请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2018年03月26日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2018年04月03日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

                                     2018年03月26日   

第1包 全自动生化分析仪1台参数要求
联系人：李老师17712424227
1. 仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪
2. 分析速度：比色恒速200T/H，选配ISE速度可达400T/H
3. 最大可同时分析项目：83个（80生化+3ISE）

4. 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配ISE模块)
5. 样本位：40，可扩展至80个。
6. 样本加样量：2μL-45uL， 0.1µl步进。
7. 试剂位：最多可达80个
8. 试剂盘制冷温度：2～12℃
9. 试剂加样量：10μL-250uL， 0.5µl步进,试剂针具有随量跟踪、防撞和试剂预加热功能。
10. 反应杯位：40个,反应杯光径5mm；
11. 最小反应体积： 100µl-360uL；
12. ※温控方式：包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养；
13. 光学系统
：8个波长，340nm、405nm、450nm、510nm、546nm、578nm、630nm、670nm，滤光片分光。
14. 吸光度线性范围：0～4.0 Abs
15. 样品携带污染率：不大于0.05%
16. 具有酶线性拓展功能
17. 支持一个项目放置多套试剂
18. 固定式条码扫描仪选配
19. 电解质分析模块选配
20. 操作系统：全中文操作界面
21. 电脑要求：CPU 2.6G及以上，硬盘 160G及以上，内存 2G及以上
22. ※投标产品厂家有经过CNAS认可的标准化实验室
23. ※投标产品系列产品通过FDA认证
24. ※投标人所投产品（同档次及以上型号产品）在江苏省内公立二级及以上医院用户有50家以上装机
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