仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20151222

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  冷冻切片机              1台

第2包  化学发光仪              1台

第3包  传感器实验箱          16台

第4包  显示器                100台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年12月02日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年12月22日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年11月28日

第1包：冷冻切片机招标参数

联系人：戈老师 86862022

1、  双压缩机独立制冷，分别制冷冷冻箱及速冻台；

2、  冷冻箱制冷温度，0～-35℃；

3、  冷冻箱降温速度，室温降到-35℃小于等于1小时

4、  速冻台制冷温度，0～-60℃（可任意调节），为避免样本内形成冰晶，降到-55℃以下时间小于等于1分钟。

5、  速冻台位点，6个；

6、  样本头温度，0～- 55℃ , 半导体制冷，可以快速降温并可控制温度；

7、  电动进样；

8、  切片厚度：

1－60μm
1－20μm，以1μm为增量
20－60μm，以5μm为增量

9、  样本头具有快速卸载功能；

10、 样本头适配器，可旋转360度；

11、 切片机免维护功能；

12、 除霜功能，自动除霜及手动除霜二种功能；

13、 操作界面，液晶中文显示，触摸屏操作。可显示切片计数、总切片厚度、样品离终点距离、切片和修块厚度、箱体设定温度、箱体实际温度等所有相关数据

14、 消毒功能，可熏蒸消毒，消毒效果彻底；外加Cold-D手动喷雾消毒，安全快速；

15、提供厂家质保，维修及配件供应不少于5年。

第2包：全自动化学发光/荧光图像分析系统

联系人：俞老师 13851768624

备注：*号部分不接受负偏离

配置及技术参数

- *摄像头：美国原装 FLI品牌高分辨率低照度数码制冷相机

- *感光芯片：CCD芯片：Sony ICX694(前照式感光芯片)

- 冷却方式：半导体制冷

- *冷却温度：低于环境温度65℃（绝对温度-40℃，动态实时显示CCD制冷温度）

- 感光效率： CCD芯片光电转换效率：High QE: >75%

- 暗电流：<0.001 e-/pixel/sec. @ -35º C

- 读出燥声：5.5e- RMS at 12 MHz

- 有效像数：2750×2200

- 像数密度：16 bit （0 - 65535色）

- 像数尺寸：4.54um×4.54um

- 像素合并：1×1，2×2，3X3，4×4，5×5

- *分辨率：605万像素

- 动态范围：﹥4.6个数量级

- *F/0.85, 高清晰大口径高通透电动镜头，可通过计算机对焦距的电动调整

- 双层抽板式载物平台，让western及DNA拍摄都很稳定便捷.

- 照明模式：透射紫外，透射白光，反射紫外，反射白光，（可选配透射蓝光和红、绿、蓝反射激发光源）

- 激发光源：透射：302nm，白光；（可选配透射蓝光）

LED反射白光灯（冷光）

双侧反射：254nm，365nm（选配）高亮度LED 红、绿、蓝反射激发光源（选配）

- *滤光片位置：5位电脑控制自动定位滤光片轮

- 滤光片：标配590nm（EB/Gel Red/Biosafe/Gelsafe），可选配535nm、605nm、699nm波长

- 拍摄面积：紫外：18×16cm  白光：15×15cm

- 定时功能：用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间（1～60分钟）

- *江苏省不少于60个用户名单

- *一流期刊（Nature）上有注明相关品牌和型号的文章

性能特点

- F/0.85, 高清晰大口径高通透电动镜头与高灵敏度数码制冷CCD的硬件配置，使实验者摆脱烦琐的传统的暗室曝光方式，方便快速高效地获得化学发光的实验结果；

- 化学发光、多色荧光与普通凝胶检测的一体化设计，提高实验空间的利用效率；

- 可通过电脑进行聚焦、透射光源及反射光源的全自动控制；

- 可通过电脑进行凝胶与化学发光图像的实时观测

- 可选配高亮度LED 红、绿、蓝反射激发光源，实现Cy2、Cy3、Cy5等多色荧光的拍摄

- 可设定连续采样的次数、起始及终止曝光时间，进行动态连续拍摄而方便获得最佳条件和效果的实验结果；

7.*通过生物发光（LUC）观察样本基因表达的变化， 可将底物工作液注射到样本瞬时表达区域的发光成像，和样本转化部位稳定转化的发光成像；

8.  根据生物标记GFP做植物筛选，以GFP作为报告基因被表达的的植物通过荧光激发后发射出绿光，成像后能明显区别于阴性样品。通过生物发光拍摄得基因构造小鼠（LUC）的药物聚集器官；

9.  仪器操作软件：集荧光成像、生物发光成像、化学发光、紫外成像和白光成像五种活体成像仪器操作和数据处理和分析，包括所有拍摄参数的软件自动化设置与控制，成像的后期处理优化、两种或多种模式成像的图像叠加、定量分析、数据输出等；软件有记忆功能：可以保存设置用于下次成像；

第3包：传感器实验仪参数要求

联系人：王老师13913843531

- 配置及技术性能

- 音频信号源：1k～10kHz 低频信号：1～30Hz

- 直流稳压源：+5V、±15V、±2～±10V分五档输出、2～20V可调，有保护功能

- 电压/频率表：200mV、2V、20V三档，精度0.5级/200Hz、2kHz、20kHz三档

- F/V/T表

(1)液晶显示，具有电压、频率、温度三种功能，量程自适应。

(2)频率：0～9999Hz

(3)电压：0～20V

(4)温度：-20℃～120℃

- 毫伏表：10mV、100mV、1V三档

- 温度传感器：包括PTC、NTC、PT100、PN结、热电偶传感器

- 调理电路：包括电压放大器、差动放大器、电荷放大器、电容放大器、低通滤波器、涡流变换器、相敏器、移相器等模块.

- 质保不少于五年。

- 实验项目

- 金属箔式应变片――单臂电桥性能实验

- 金属箔式应变片――半桥性能实验

- 金属箔式应变片――全桥性能实验

- 交流全桥的应用――振动测量实验

- 扩散硅压力传感器差压测量实验

- 差动变压器性能实验

- 差动变压器零点残余电压补偿实验

- 差动变压器应用――振动测量实验

- 电容式传感器位移特性实验

- 电容传感器动态特性实验

- 直流激励时霍尔式传感器位移特性实验

- 霍尔式传感器振动测量实验

- 磁电式转速传感器测速实验

- 压电式传感器振动实验

- 电涡流传感器的位移特性实验

- 光纤传感器的位移特性实验

- 光电转速传感器的转速测量实验

- 铂电阻温度特性实验

- PN结温度特性实验

- 热电偶温度特性实验

- 气敏传感器实验

- 湿敏传感器实验

第4包：显示器100台参数要求

联系人：周老师 85031912

| 面板尺★ | 17英寸（43.2厘米） |
| --- | --- |
| 宽高比 | 标准(5:4) |
| 最佳分辨率 | 1280 x 1024，60 Hz |
| 视频接口1★ | D-Sub（VGA） |
| 视频接口2★ | Displayport接口 |
| 质保★ | 原厂3年质保报修 24小时上门服务 |

打★号为必须满足参数。