 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20161215
          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包   电转染系统                  1套
第2包   荧光定量PCR系统            1套
第3包   多功能酶标仪                1台
第4包   高速冷冻离心机              1台
第5包   流式细胞仪                  1台 
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）； 
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年11月23日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572
4、投标截止时间：：2016年12月15日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。  
南京医科大学资产和产业管理处

                                     2016年11月22日   

第1包   电转染系统参数要求

联系人：温老师18751996986

1.在电转时可形成均匀稳定的电场，具有较高的转染效率，转染细胞的活性高；

2.可保证电转前后转染体系的pH值保持相对的稳定；

3. 可电转的细胞量至少为 2x104-6x106，应用细胞量范围更广，即使很少的细胞也可以获得好的电转效率；

4. 转染细胞类型，可转染干细胞、神经细胞、原代细胞等难转染细胞；

5. 具有内置转染程序设置，可以迅速找到适合细胞电转条件；

6. 电转参数的设置，输出电压（0.5-2.5 kV）、脉冲持续时间（1-100 ms）和脉冲次数（1-10），根据不同细胞类型用户可以设置不同的电转参数以获得最佳的转染效率和细胞活性；

7. 电转剂量，具有10ul和100ul可选；

第2包   荧光定量PCR系统参数要求

联系人：温老师18751996986
*1荧光通道数:≥4个

2 光源：LED激发光源

3样品通量:96孔

4热循环模式：帕耳帖效应系统。
*5具有多片区控温功能,整个加热板每两列为一组,分为6组,每组具有单独  的测温和控温模块,可以单独设定温度，相邻片区控温温差可达5℃，整板最大温差为25℃；可实现32+32+32孔3片区控温或48+48孔2片区控温。
*6最高升温速率：大于4.6℃/秒;最高降温速率：大于4.6℃/秒。
*7温度范围：4℃-100℃。
8温度准确性：≤±0.25℃(35℃至95℃)。

9反应支持容量：10-30μL。

10扫描时间：全通道扫描时间不超过5s。
11定量PCR分析时间：具有两种分析模式，标准模式不超过2小时，快速模式不超过40分钟。
12 装机现场提供验证试验:5000和10000个拷贝数区分的置信区间>99.7%。

*13荧光内参比： 支持ROX 荧光校正，校正孔与孔之间的误差以及加样时的误差。

14机器可以脱离电脑运行,具有彩色触摸屏控制方式,支持USB存储。

15配备原装电脑台式机和数据分析软件。
第3包   多功能酶标仪参数要求

联系人：温老师18751996986
1功能模块：可实现荧光强度 (FI，FRET)，化学发光 (Lum, BRET)，紫外-可见吸收光 (Abs) 以及时间分辨荧光（TRF）和AlphaScreen/AlphaLISA。

2常规参数：

2.1孔板类型：6-384孔板、PCR板 及微量检测板

*2.2 温度控制：室温 +4℃至 50℃，±0.2 °C @ 37 °C

*2.3 梯度温控： 可以对检测板上下设置差异温度，有效防止凝集现象产生
2.4 震荡：线性，和轨道震荡模式，可调节震荡频率及时间

3荧光强度

3.1 波长范围：200-850nm

*3.2 波长选择：深度阻挡滤光片(顶底部)

3.4 顶/底部检测灵敏度： 5 pM 荧光素 ( 1 fmol/孔 96孔板 )

3.5 检测器：光子整合PMT（红外延展PMT可选）

4发光

4.1 检测模式：闪光、辉光、发光比色，BRET等

*4.3 灵敏度(ATP)闪光： 10 amol /孔 ATP

4.4 灵敏度(ATP)辉光： 100 amol /孔 ATP 

5吸收光
5.1光路设计：采用氙灯、单色器、光电二极管组成吸收光检测光路
5.2 波长范围：200-999 nm, 1 nm 步进

*5.3 带宽：2.4nm

5.4 测量范围：0-4.0 OD
5.5 OD准确性：<1%@2.0 OD；<3%@3.0 OD；
5.6 OD分辨率： 0.0001 OD

5.7 检测速度：96孔板14秒；384孔板26秒

6. 时间分辨荧光

6.1 光源：氙闪灯
6.2 时间分辨荧光灵敏度：15pM Eu
*7.AlphaScreen/ AlphaLISA
7.1灵敏度:300 amol 生物素标记的-LCK-P 肽, 25 µL/孔，384孔板
7.2动态范围:>6 个数量级
第4包   高速冷冻离心机参数要求

联系人：温老师18751996986
1落地离心机：大容量设计 

2最大转速：20000rpm以上
3最大相对离心力：45000 x g以上
4最大容量： 4000ml，1000mlx4
5 离心转子：250ml、50ml角转子，50ml水平转子
6驱动电机：无刷感应电机
7速度/RCF指示：数字式 
8速度设定范围：100rpm增量
9 RCF设定范围：0 — 45000G/10G增量
10温度设定范围：-9℃ - 35℃/1℃增量
11 时间设定范围：0-50秒.（10秒增量），0:01to9:59（1分.增量），10-24小时（1小时增量）

12安全设置：盖子互锁，盖子开启/闭合监测，超速监测，失衡监测，温度错误监测。
13 维修及技术服务 从出厂之日起质保3年，在中国有技术维修中心。

第5包   流式细胞仪参数要求

联系人：温老师18751996986
、
主要技术指标：

★1.1、主机原产地进口，提供原产地证明，软件无加密狗或序列号限制；标准配置固态488nm激光器（激发3色） 

★1.2、采用稳定的鞘液流体动力学聚焦细胞原理设计和先进的固定X型环抱光路设计，光信号不经过任何反射直接被接收，避免了光信号的衰减损失，有效的提高了检测灵敏度和分辨率

★1.3、为了保证仪器的荧光灵敏度，必须采用高灵敏度的光电倍增管（PMT）最为荧光检测器（非任何其他种类的探测器）。荧光检测灵敏度：FITC≤75MESF，PE≤50MESF(需提供原厂英文参数核对，并以官网作为支持)。

1.4、具有4个荧光通道分别为： 533/30nm； 585/40nm；＞670nm 和   675/25nm 四个荧光通道。

1.5、仪器检测分辨率：CV%＜3％

★1.6、采用后置负压驱动上样设计，可进行进样体积测量，实现无需微球或计数管的绝对计数功能，同时避免前置蠕动泵或注射泵造成的样本检测前丢失和损伤。

1.7、采取负压上样模式，上样口开放，且上样口设计在仪器外部，适合于瞬时动力学实验要求；兼容各品牌材质试管，0.5ml微量离心管、EP管等； 

1.8、上样速度多样：可预设（slow，medium，fast），并可在10-100ul/s范围内连续可调，自由设定样本流直径（core size）

1.9、日常质量控制（QC）和荧光补偿等多数进程可自动运行操作

1.10、根据实验需要利用随意放缩的zoom功能对窗内数据进行自由放缩，不遗漏任何实验细节。

★1.11、数据采集动态范围：有24bit芯片收集1600万道信号采集范围，实验操作中可免调电压。 

1.12、液流系统：鞘液桶及废液桶容积2L，具备自动管路抽吸、清洗系统

1.13、须提供至少20篇的高水平Nature或SCI文献和国内至少50个已有用户名单

1.14、仪器使用试剂耗材完全开放

★1.15、中英文操作软件且无加密狗或序列号限制，可安装在任意电脑上，图像和结果可以拖曳至Office软件，数据支持FCS3.1格式

1.16、电脑工作站配置要求：Intel 酷睿2 双核，4GB 内存，超小型机身，6个USB2.0端口，超锐LCD纯平显示器19”，操作系统：Window 7 Professional工厂预装；配彩色喷墨打印机。
二、
基本配置： 

2.1、流式细胞仪主机一台；

2.2、原版采集分析软件一套；

2.3、装机试剂盒一套；

2.4、电脑工作站、打印机一套；

2.5、质控微球一套；
