仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20151216

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  超低温冰箱               2台

第2包  二氧化碳培养箱          3台

第3包  超纯水机              2台

第4包  倒置显微镜            3台

第5包  低温微量离心机        3台

第6包   高速冷冻离心机         1台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年12月2日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年12月16日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年12月02日

第1包：-86度冰箱参数要求

联系人：张老师158959992762

数量：2

技术参数：

1、原位发泡聚氨酯保温材料：降低功耗，保持设定温度，结合三联点门密封条，以在打开箱门时提供更持久的保温时间。
2、坚固耐用的重型冷轧钢箱体结构：均匀粉末涂层外表面，以抵抗切削和锈蚀。
3、* 安全内门：双层保温层内门可减少冷空气损失，并提高开门温度恢复速度。
4、电力管理系统：具有电涌保护装置和自动高/低电压补偿功能。
5、易于拆卸的可清洗过滤器：保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能，降低样品风险。
6、简化安装和移动：配备新型易滚 2 英寸锁定脚轮。

7、可选配 CO2 或 LN2 备份系统：可选配 CO2 或 LN2 安全后备制冷系统，以便在发生电源或机械故障时提供附加样品保护。
8、可选图表温度记录仪：可选配内置图表温度记录仪，可安装在冰箱的齐眼线高度。
9、* 真空压力平衡口：便于快速再次打开箱门。

10、第三方认证：cULus、CE 认证

11、内容积：500L左右

12、* 配有五层空间的的隔板

13、* 采用一体椭圆柱形双层门锁进行关闭锁门，可进行双手操作。

售后：质保整机2年，压缩机4年，维修24小时响应

第2包：CO2培养箱处参数要求

联系人：张老师158959992762

数量：3

技术参数：

1、工作容积：150L

2、保温层：矿物羊毛纤维脂

3、湿度控制系统： 独特的底部水槽结构，门开自动加热，高效恢复湿度，低水位声光报警装置 ，方便操作

4、90℃湿热灭菌：无需拆卸任何零部件即可进行，灭菌范围：细菌、 真菌、 孢子、霉菌等

5、Ican 触摸屏改进可视性，可记录培养环境的改变以及使用日志

6、温度控制范围： 室温＋3℃-55℃

7、二氧化碳校准自动归零系统

8、箱体内相对湿度（%rH): ≥95%

9、二氧化碳浓度控制范围：0-20%

售后：质保起码一年，维修24小时响应

第3包：纯水仪参数要求

联系人：张老师158959992762

数量：2

技术参数：

1.	纯水部分：

1.1 自来水作进水，连续生产分析级纯水，由自来水预过滤组件，预纯化柱，反渗透模块，连续电流去离子模块(EDI)及纯水存储单元组成。

1.2	纯水产水水质

1.2.1	电阻率 ＞ 5 MΩ·cm＠25℃ 典型为10-15 MΩ·cm＠25℃电导率 ＜ 0.2 μS/cm＠25℃  典型为0.067 - 0.1 μS/cm＠25℃

1.2.2	总有机碳含量(TOC) ＜ 30 ppb；

1.3	 系统监控及主要组件

1.3.1系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数低至0.01cm-1，温度灵敏度高达0.1℃, 采用同轴电极专利设计准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM D 1125-95(2009)

1.3.2内置具备温度反馈功能的恒流泵，保证水温7℃-35℃间均可达到系统标称产水速率

1.3.3内置高回收率反渗透模块，模块前后各配备电导率计有效监控进水、显示反渗透膜截留率、保障产水水质，具备三种清洗模式，自动提示氯洗，通过毛细管弃水回收系统实现节水与保护反渗透膜的双重功能

1.3.4 内置全程监控恒流式高回收率反渗透膜（RO膜），在水温7℃-35℃间均可保证达到系统标称产水速度，同时通过可调式废水回收流路设计实现高达66%的废水回收率，最后通过RO模块前后各一个电导率计的设计有效监控进水及产水水质

1.3.5 产水储存于外置30L非压力水箱，HDPE材质, 圆锥形可完全排空, 配空气过滤器、全量程液位传感器（精度1%）

1.3.6 可配置ASM水箱自动清洁单元（内置紫外灯），有效降低纯水储存时的微生物滋生风险

1.3.7 系统可选配紫外灯，有效去除纯水中微生物

1.4	 操作功能

1.4.1	系统为图文操作界面，简洁直观，具备多图标及多颜色指示功能，包括正常使用、维护、系统管理；实时显示出水关键信息包括水质，过水量、系统运行状态和维护信息。

1.4.2	系统具有自动再循环功能，可在使用间歇保持水质恒定，在电阻率检测异常时自动报警，并设置有自动停水、进水缺水保护装置

1.4.3	纯化柱具有RFID芯片，实现自动识别安装日期，防伪防错，确保最佳可追溯性，保证系统安全

1.4.4	为确保产品质量及使用安全，该产品需提供生产厂商在ISO9001和ISO14001注册生产基地的注册证书，及产品经过安全和电磁兼容性认证的CE和cUL证书

1.4.5	系统具有关键信息访问保护和智能维护功能，可提前15天提醒更换耗材，提前30天提示安排维护服务拜访

1.4.6	主机内置芯片，可记录长达1年的水质报告，配置RS232接口和网线接口。

1.4.7	可配置信息化管理软件，实现远程监控、全系统控制、仪表板管理、分级网络登陆、水质数据记录保存及电子签名等对水质数据的电子化管理要求

2.   超纯水部分：

2.1	 由去离子水或蒸馏水作进水，连续生产超纯水。由纯化柱，超滤柱, 双波长紫外灯及终端过滤器组成。

2.2	  产水量：1.5L/min

2.3	  超纯水产水水质：

2.3.1	电阻率：18.2 MΩ.cm@25C

2.3.2	总有机碳含量(TOC) ＜ 5ppb；

2.3.3	3.3.3 直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml

2.3.4	 微生物：＜ 1 cfu/ml；

2.3.5	 内毒素：＜ 0.001Eu/ml：

2.3.6	电阻率检测仪电极常数：0.01cm-1

2.4	  电阻池灵敏常数: 0.01cm-1,电导池:316L，并有温度补偿模式

2.5	  纯化柱内填充有电子级离子交换树脂和镀银人造活性炭颗粒

2.6	 机器内部无水箱，无需改造自动吸入纯水生产超纯水，无须人工添加；可升级独立远程取水单元，方便取水。

2.7	 具有系统检测器，在纯化柱需要更换时自动提醒用户

2.8	 系统具有自动报警功能，并设置有自动停水、进水缺水保护装置，

2.9	 内置低噪音直流泵，1米处< 40db

3.0	 系统具有自动再循环功能，可在使用间歇保持水质恒定

售后：质保起码一年，维修24小时响应

第4包：倒置显微镜参数要求

联系人：张老师158959992762

数量：3 （双目1台，三目2台）

技术参数：

1.	显微镜光路采用无限远色差像差和反差校正系统IC²S（Infinity Contrast & Color Corrected System）。在传统无限远光路基础上,增强反差校正，提高图像的反差效果；

2.	提供明视场照明，可升级至荧光显微镜；

3.	物镜：4X（WD12mm），10X(WD4.6mm)相差物镜；20X(WD4.6mm)，40X(WD2.81mm)长工作距离相差物镜；

4.	目镜：10X，视野≥20mm;

5.	三目观察筒，可倾视角45°；

6.	长工作距离聚光镜，NA:0.3;WD:72mm;

7.	拍照系统；

8.	宽广底座保证机身稳定，重心稳。

9.	可随时待命，在其待机模式状态下随时直接重新激活使用，离开15分钟后，能自动切换到离开模式；

10.	整机结构紧凑，可以直接安装在生物安全柜内使用；

售后：质保起码一年，维修24小时响应

第5包：低温微量离心机参数要求

联系人：张老师158959992762

数量：3

技术参数：

- 最高转速13300RPM，最大离心力17000G，

- 温度控制-9度-40度，1度递增

- 噪音50DBA

- *标配24X1.5/2.0ml独特的CllickSEAL 防生物污染高分子材料转头，安装转头操作方便，简单，通过CAMR第三方严格检测，完全密封，可有效防止气溶胶泄露，保证操作人员和环境的安全

- *具有备用开机孔，机器断电后一样通过备用孔打开机盖。

- *机器德国原装进口，该机器名牌上只含原厂品牌，不含副厂子品牌。

- *该机器机箱前部采用30条竖条通风孔，更有利于压缩机散热，从而对压缩机进行更好的保护

- *机体和转头采用坚固，耐腐蚀材料制造，方便清理灭菌处理

- *后期可选配多种转头，如血比容转子，PCR管转头。36X0.5ml的角转头等。

售后：质保起码一年，维修24小时响应

第6包：高速冷冻离心机参数要求

联系人：张老师158959992762

数量：1

技术参数：

1.   产地：德国

- 无碳刷免维护电机；

- 控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态；

- Auto-Lock III 转头自锁功能，防止手动拧紧转子对机器的损坏；

- 程序 6个快捷程序可一键调用；

- 保护敏感样品，有9档加速和10档刹车档可选（可以离心非常敏感细胞，对细胞无损伤，也不会造成立新分层后停机有再次混合）；

- M-20酶标板转头， 90°, Rmax： 127mm,包括2个载架及2个适配器，转速:4000rpm,离心力：2272xg；(配备用密封盖1套 2个)

- 6*100ml碳纤维角转子 ：转速:13000rpm,离心力：18516xg；(适配器配置50ml、15ml离心管适配器)

- 配4×400ml 水平转子：转速:5500rpm,离心力：4696xg；(适配器配置15ml离心管适配器、5/7ml采血管适配器、防污染密封盖)

- SMARTSpin智能控制系统，对转头最高转速、不平衡监测、以及加减阶段马达功率自动校准，提高运行安全性和运行效果；

- 电动门锁，可以选择是否离心运行结束时自动打开腔门；

- 有快捷的预制冷程序，预制冷到4 ˚C只需15分钟；

- 温度范围：–10 ˚C 至 +40 ˚C；

- 第三方认证的ClickSeal防生物污染密封盖；

- 不锈钢腔体；

- 9小时99分钟+连续离心；

- 运行中速度可随时调节离心转速、离心时间、离心温度等各项参数；

符合离心机国际安全标准并获得认证。

售后：质保起码一年，维修24小时响应