仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20160624

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   超高压液相色谱仪              一台

第2包   磁盘阵列                      一套

第3包   全自动振动切片机              一台

第4包   二氧化碳、三气培养箱        各一台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费、质保期限）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2016年06月01日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2016年06月24日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2016年06月01日

第1包：超高压效液相色谱仪技术要求

联系人：郭老师15295751397

1、数量：1台

多功能型低流速液相色谱系统，满足纳升级、微流级以及毛细管级别的超高效液相色谱分析检测要求，并可兼容常规或高级LC-MS-MS应用。

*2、快速液相系统包括：溶剂架，双三元微流速梯度泵，柱温箱模块，自动进样器，多通道紫外检测器以及数据处理系统

3、超快速双三元梯度泵：

3.1高压二元梯度泵系统：

*3.1.1流速范围及最高耐压：

纳升级流速选择器：流速范围0–1,500 nL/min (推荐50–1,500 nL/min)，全流速范围内最高耐压900 bar (13,050 psi)；

毛细管级选择器：流速范围0–15 µL/min (推荐: 0.5–10 µL/min) ，全流速范围内最大耐压800 bar (11,600 psi) 常用流速5 µL/min；

微升级选择器：流速范围：0–50 µL/min (推荐: 5–50 µL/min) ，全流速范围内最大耐压800 bar (11,600 psi) 常用流速25 µL/min

*3.1.2延迟体积：25nl

3.1.3溶剂通道：3路

3.1.4保留时间RSD<0.2%或＜0.1SD(30min)

*3.1.5管路材质：MP35N,Ti, PEEK, UHMW-PE, PTFE, FEP, ZrO2, Al2O3等

*3.2三元微流泵系统：

3.2.1 流速范围：0–2500 μL/min;推荐 5–2500 μL/min;

3.2.2最高耐压：620Bar（9000psi）

3.2.3溶剂通道：3

3.2.4延迟体积：<220ul

3.2.5比例准确度：±1.0%（全范围内）/<0.3%

4、柱温箱：

*4.1温度范围：室温以上7-75℃

4.2温度准确度：±0.5℃（50度）；

4.3温度稳定性：±0.1℃（50度）；

4.4加热时间：35℃－65℃在12分钟以内（室温25℃）

*4.5可以兼容两个6通阀或10通阀

5、性能自动进样器

*5.1注射体积范围：　0–20 μL ，可扩展至125 μL

*5.2 样品位数：120位或96或384孔板

5.3 进样时间＜30S

5.4进样精密度：＜0.4％

*5.5 交叉污染率＜0.02％

5.6 温控范围：4-45℃

6、可变波长四通道紫外检测器

*6.1采集频率200Hz

*6.2通道：4

6.3灯：氘灯或钨灯，具备温控功能

6.4基线漂移：4.0 mAU/h

6.5波长范围190–900 nm

6.6波长准确度±1 nm

6.7信噪比：< 0.05 mAU at 254 nm

*6.8流通池体积：45 nL for capillary LC; 180 nL for micro LC

7、溶剂架：

7.1脱气通道：4个

7.2通道体积：＜670ul

8、管路附件和流量选择器：

*8.1覆盖全流速范围内的流量选择器：包括微升级、毛细管级以及纳升级

*8.2流通池：45nl，180nl

8.3配置：10通阀

*8.4定量环配置要求：5ul，10ul，20ul

9、数据处理系统

*9.1操作系统:可兼容Windows 7

9.2色谱控制分析数据库:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序，兼容Microsoft Access、Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台。

9.3可自动进行快速数据采集和后处理.

9.4可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。

9.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

9.6 可通过升级兼容第三方仪器，可操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器

9.7 可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。

第2包：磁盘阵列一套参数要求

联系人：周老师18262639020

| 设备名称 | 技术指标 | 招标参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 磁盘阵列 | ★品牌要求 | 曙光DS600-G20，需提供曙光厂家授权及服务承诺原件 |
|  | 体系结构 | 3U16盘位，模块化设计 |
|  | ★存储架构 | 设备同时支持FC SAN/NAS/iSCSI/HTTP/FTP等多种协议，产品采用统一存储架构设计，非NAS网关方式实现，并且配置全协议访问许可 |
|  | ★存储控制器 | 配置≥两个存储控制器，控制器冗余设计，非X86架构，支持在线更换控制器，每一控制器可以独立控制所有的磁盘，RAID算法采用硬件XOR设计 |
|  | ★缓存 | 配置≥32GB Cache （非SSD或者高速Flash 充当缓存） |
|  | ★缓存保护 | 配置 BBU 电池保护，配置基于 Flash 的永久保护模组，不存在断电时间限制 |
|  | ★主机接口 | 配置≥8个8Gbps FC+8个1Gb ISCSI主机通道 |
|  | ★实配容量 | 32块4TB 3.5吋7200转6GbSAS硬盘 |
|  | ★硬盘扩展 | 最大可扩展到≥112块硬盘，预授权112块物理硬盘许可 |
|  | ★HBA卡及线缆 | 单口8Gb PCI-E 光纤HBA卡*2；5M多模光纤线缆*2 |
|  | 磁盘驱动器 | 支持 300GB,450GB,600GB ,15K 6Gb SAS 磁盘； 2TB,7.2K ,3TB,7.2K 6Gb SAS/ SATA 磁盘 ； SSD磁盘；支持在同一个磁盘阵列柜子中混合使用不同类型，不同容量的硬盘 |
|  | ★RAID 级别 | 支持RAID 0、1、10、5等；支持RAID2.0，相对传统RAID能使硬盘灾难平均重建时间缩短5倍以上 |
|  | 最大 LUN 数 | ≥1024个 |
|  | ★分区许可 | 配置≥128个用户授权许可（分区许可） |
|  | ★多路径软件 | 配置128台主机路径冗余和负载均衡许可 |
|  | 系统管理软件 | 提供完整的存储系统管理软件，支持集中式 GUI 管理，在同一管理界面实现监控，提供冗余和负载均衡管理 |
|  | 系统兼容性 | 支持 WinNT,Win2000,Win2003,Win2008,Solaris, AIX, HPUX, NetWare, Red Hat Linux ……等主流操作系统 |
|  | 系统扩充性 | 模块化结构，具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充和 IO 能力的扩充等，并支持系统的平滑扩充 |
|  | 电源风扇 | 冗余电源，冗余散热风扇设计 |
|  | ★服务 | 提供3年7*24小时原厂免费上门服务，投标时提供原厂授权承诺函 |

2、机柜

| 设备名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 机柜 | 42U标准机柜含PDU | 1 |

第3包   全自动振动切片机参数要求

联系人：王老师13851745229

    - 最小切片厚度不低于15um。

    - 标本进样由马达控制，速度15mm/s

    - 马达控制刀的振动和前进，前进速度0.025至2.5mm/s.

    - 样品回缩0-999um,回缩功能可选关闭。

    - 分单次、连续切片模式。

    - 切片行进距离可以自由编程。

    - 切片返回速度5mm/s.

    - 振幅在0.1-1mm之间可调，以5mm递进。

    - 切片厚度记数功能。

    - 内置带有排水系统的冷槽，可移走的缓冲液盘。

第4包   二氧化碳、三气培养箱参数要求

联系人:张老师025-86862122

二氧化碳培养箱

1．品名、数量及用途

1.1品名：二氧化碳培养箱

1.2用途：用于细胞培养

- 工作条件

2.1工作环境温度： 18-34℃；

2.2电源: 1/N/PE AC; 220V ，50 Hz/60Hz。

2.3 功率：0.56 kw

3．技术要求

3.1箱体：

3.1.1工作体积：165升

*3.1.2可选配电抛光不锈钢或100%纯铜内胆，100%纯铜支架及100%纯铜隔板

3.1.3标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块，隔板带孔可调节高度

3.1.4 单隔板承重10kg，总承重30kg

3.2温度控制

3.2.1温度控制范围：高于室温3℃～55℃

3.2.2温度控制精度 （时间）：±0.1℃

3.2.3温度均一性:< ±0.3℃，空间温度测试点

3.2.4温度跟踪报警：有, ±1℃

3.2.5温度显示：触摸屏

3.2.6 保温方式：直热式

*3.2.7 双温度探头，PID控制，保证温度不会过冲

*3.2.8 开门后30s，温度恢复至37度时间小于5分钟

3.3气体控制

3.3.1二氧化碳控制范围：1～20%

3.3.2二氧化碳控制精度：±0.1%

3.3.3二氧化碳跟踪报警：有, ±1%，系统带一键自动校准功能

*3.3.4二氧化碳浓度控制：最新TC180探头，带湿度补偿，在开门30s后，恢复设置值时间小于6分钟

3.3.5  用户编程上下限可跟踪报警

3.3.6  开门30s后，二氧化碳浓度恢复时间小于6分钟

3.3.7 可选配氧化锆低氧探头，氧浓度控制范围：1～21%

3.3.8 可选配氧化锆高氧探头，氧浓度控制范围：5～90%

3.4  无水盘设计，内置3L下沉式水库，自带液位探头，可持续监控水位，并在控制面板显示

*3.5 湿度恢复速度小于10分钟（开门30s后）

*3.6 180度干热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌，灭菌测试点35个包括玻璃内门都能达到180摄氏度，灭菌同时包括TC180探头，氧气监控探头，灭菌时间≤12小时。

3.7 180度干热灭菌效果：6-log降

3.8 标配HEPA过滤器，开门30s后关闭，仅5分钟能够使培养箱体内环境达到ISO-5，HEPA去除颗粒物效果：4-log （5分钟内）

3.9 标配右开门，可选配左开门

4.1 控制面板：

*4.11配置iCAN触摸屏，中文菜单，具有程序自检功能和自动校正功能

4.12 显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度

*4.13 在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据，并可通过仪器自带USB端口下载历史数据

*4.售后服务：质保两年

*5.供货期：合同签订后7个工作日

三气培养箱

1．品名、数量及用途

1.1品名：三气培养箱

1.2用途：用于细胞培养

- 工作条件

2.1工作环境温度： 18-34℃；

2.2电源: 1/N/PE AC; 220V ，50 Hz/60Hz。

2.3 功率：0.56 kw

3．技术要求

3.1箱体：

3.1.1工作体积：165升

*3.1.2可选配电抛光不锈钢或100%纯铜内胆，100%纯铜支架及100%纯铜隔板

3.1.3标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块，隔板带孔可调节高度

3.1.4 单隔板承重10kg，总承重30kg

3.2温度控制

3.2.1温度控制范围：高于室温3℃～55℃

3.2.2温度控制精度 （时间）：±0.1℃

3.2.3温度均一性:< ±0.3℃，空间温度测试点

3.2.4温度跟踪报警：有, ±1℃

3.2.5温度显示：触摸屏

3.2.6 保温方式：直热式

*3.2.7 双温度探头，PID控制，保证温度不会过冲

*3.2.8 开门后30s，温度恢复至37度时间小于5分钟

3.3气体控制

3.3.1二氧化碳控制范围：1～20%

3.3.2二氧化碳控制精度：±0.1%

3.3.3二氧化碳跟踪报警：有, ±1%，系统带一键自动校准功能

*3.3.4二氧化碳浓度控制：最新TC180探头，带湿度补偿，在开门30s后，恢复设置值时间小于6分钟

3.3.5  用户编程上下限可跟踪报警

3.3.6  开门30s后，二氧化碳浓度恢复时间小于6分钟

*3.3.7氧浓度控制范围：1～21%，带三扇内门

3.4  无水盘设计，内置3L下沉式水库，自带液位探头，可持续监控水位，并在控制面板显示

*3.5 湿度恢复速度小于10分钟（开门30s后）

*3.6 180度干热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌，灭菌测试点35个包括玻璃内门都能达到180摄氏度，灭菌同时包括TC180探头，氧气监控探头，灭菌时间≤12小时。

3.7 180度干热灭菌效果：6-log降

3.8 标配HEPA过滤器，开门30s后关闭，仅5分钟能够使培养箱体内环境达到ISO-5，HEPA去除颗粒物效果：4-log （5分钟内）

3.9 标配右开门，可选配左开门

4.1 控制面板：

*4.11配置iCAN触摸屏，中文菜单，具有程序自检功能和自动校正功能

4.12 显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度

*4.13 在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据，并可通过仪器自带USB端口下载历史数据

*4.售后服务：质保两年

*5.供货期：合同签订后7个工作日