仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20151217

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  无线实时动态心电监护系统（30个终端） 1套

第2包  生物安全柜                            1台

第3包  三气培养箱                         1台

第4包  超微量核酸蛋白测定仪                1台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年11月27日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年12月17日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年11月27日

第1包：无线实时动态心电监护系统参数要求

联系人：彭老师13770332969

一、设备功能和应用

无线动态心电监护系统由便携式心电实时监护仪、中央监护站和医用移动终端组成，可实现功能如下：

硬件功能

（1）十二导实时监护和心电图检查

设备产品符合YY1709-2008相关标准，进行实时十二导联心电监护，同时可以打印标准的十二导联心电图给医务人员，

（2）48小时动态心电记录和分析

提供超过48小时的心电数据采集和保存，通过软件进行动态心电分析；便携式监护仪轻便小巧，不影响使用者行走、进食、讲话、睡眠等日常活动，达到运动监护、康复监护、睡眠监护等功能。

（3）中央监护和移动查房结合

系统配有中央监护站及管理软件可同时监护200台及以上便携式监护仪；同时配有医用移动终端，医务人员可自由在院内或院外均可通过移动手持设备实时查看佩戴者的心电图及其他监护信息，实现集中监护和移动查房相结合。

（4）多种无线传输方式进行监护

在指定区域或大楼建立心电监护系统可接入的无线网络，监护数据通过免费的WIFI、蓝牙或SD卡读取等方式进行传输和查看。

在特定区域外，通过移动通讯数据网络传输，实现对佩戴者的心电的监护。

软件功能

（1）心电数据库建立

整个系统为医院建立所有佩戴者建立全数字化心电图库，同时通过添加病患信息建立电子病历，可以接入医院信息系统，供医务人员进行历史数据的查询、分析

（2）动态心电图分析、中央监护和移动监护功能

系统对便携式设备采集的心电图进行实时监护，监护可通过中央监护站和移动便携式设备同时实现，同时对心电图进行动态心电分析。

二、设备参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式监护仪 |  |
| 1.1 | 设备符合标准 | 符合中华人民共和国医药行业标准YY 1079-2008 《心电监护仪》 的相关要求 |
| 1.2* | 导联数 | 十二导联，可同时提供I、II、III、aVL、aVR、aVF、V1-V6通道信号 |
| 1.3 | 起搏器脉冲抑制能力 | 具有起搏器脉冲抑制能力 |
| 1.4 | 心率检测范围 | 25bpm～250bpm |
| 1.5 | 心率检测准确度 | 不大于±1bpm |
| 1.6 | 高大T波的抑制能力 | 可抑制最大T波幅度不小于1.5mV |
| 1.7 | 计时准确性 | 24小时内总误差不大于5s |
| 1.8 | 频率响应 | 0.1Hz～120Hz（-3.0dB，+0.4dB），输出上限小于110% |
| 1.9 | 系统噪声 | 使用制造商推荐的电缆、所有输入端通过51 kΩ电阻与47 nF电容的阻容并联网络串接各患者电极，然后连接到一起，使电缆保持静止状态，由患者电缆、所有的内部电路和输出显示等部分产生的噪声不应超过30μV(p-v RTI)。 |
| 1.10 | 多通道串扰 | 没有输入信号的通道产生的不需要的输出不应超过施加信号的5% |
| 1.11 | 标准灵敏度 | 至少提供10mm/mV的固定增益 |
| 1.12 | 增益稳定性 | 仪器上电1分钟后的增益变化不超过每分钟0.66%，1小时内总变化不超过任何固定增益设置的±10% |
| 1.13 | 耐极化电压 | 加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不大于±10％ |
| 1.14 | 辅助信息检测 | 可检测人体姿态，包括平躺、站立和移动等，辅助医务人员分析信号 |
| 1.15 | 报警功能 | 可通过按键向中央监护站和医用移动终端报警 |
| 1.16* | 便携性 | 质量不大于200克（含电池，含12导导联线） |
| 1.17 | 供电 | 可充电锂电池 |
| 1.18 | 续航时间 | 单次充电可使用至少24小时，使用时可更换电池 |
| 1.19* | 有线、无线数据传输功能 | 支持SD卡读取数据，支持32G SD存储卡 |
|  |  | 支持WiFi传输方式 |
|  |  | 支持蓝牙传输方式 |
| 2 | 中央监护软件 |  |
| 2.1* | 支持同时在线监护仪 | 200台以上 |
| 2.2 | 电子病历和医院系统 | 支持 |
| 2.3 | 实时监护 | 支持 |
| 2.4 | 报警功能 | 具有心率、电池电量、导联脱落等报警功能 |
| 2.5 | 波形回顾 | 本设备已采集的所有数据 |
| 2.6 | 走纸速度 | 至少提供10、12.5、25、50mm/s 和自定义速度 |
| 2.7 | 显示增益 | 可进行多增益显示调节 |
| 2.8 | 基线稳定性 | 基线漂移率小于10uV/s，随温度的漂移小于50uV/℃ |
| 2.9 | 紧急呼叫 | 全数字远程中央监护系统界面上应有电话图标，警示功能 |
| 2.19 | 导联脱落显示 | 当出现电极脱落情况时，会在监测屏幕上指示出对应脱落的导联 |
| 2.20 | 辅助信息显示 | 可显示病患状态、电池电量、信号强度等 |
| 2.21 | 波形回顾 | 本设备已采集的所有数据 |
| 2.22 | 安全登录 | 可设置账号和密码，仅有权限医务人员可登录系统查看 |
| 2.23 | 扩展接口 | 本系统应与一些血压、血氧等检测设备相兼容，可同时保存患者的其他生理信息 |
| 2.24 | 打印功能 | 连接标准打印设备，可以进行标准心电图打印输出 |
| 3* | 移动端软件 |  |
| 3.1 | 显示平台 | 智能手机、平板电脑、医用手持设备 |
| 3.2 | 显示通道数 | 支持12通道同时显示，并应具有显示通道的选择功能 |
| 3.3 | 心电走纸速度 | 至少提供10、12.5、25、50mm/s 和自定义速度 |
| 3.4 | 显示增益 | 可进行多增益显示调节 |
| 3.5 | 基线稳定性 | 基线漂移率小于10uV/s，随温度的漂移小于50uV/℃ |
| 3.6 | 紧急呼叫 | 移动显示终端界面上应有电话图标，警示功能 |
| 3.7 | 导联脱落显示 | 当出现电极脱落情况时，会在监测屏幕上指示出对应脱落的导联 |
| 3.8 | 辅助信息显示 | 可显示病患状态、电池电量、信号强度等 |
| 3.9 | 实时监护 | 支持 |
| 3.10 | 安全登录 | 可设置账号和密码，仅有权限医务人员可登录系统查看 |
| 3.11 | 放大镜功能 | 针对移动设备屏幕小的情况，可以对局部波形进行放大显示 |
| 4 | 动态心电分析软件 |  |
| 4.1 | 心率市场分析 | 自动识别各类心律失常，可设置心律失常的分析参数 |
| 4.2 | 房颤房扑分析 | 通过RR间期变化趋势自动判断房颤房扑发生概率，方便操作者快速识别房颤房扑 |
| 4.3 | ST波段分析 | 软件对记录的所有动态心电图数据的ST段变化进行统计总结，显示ST段变化的趋势，可快速的查找各个时间点心电图和ST段变化 |
| 4.4 | 心率变异分析 | 心率变异分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图七方面进行分析，分析全面到位 |

三、设备服务要求

1、维修要求

（1）提供设备至少二年免费原厂保修（导联线、电极片等易耗件除外）对系统软件进行长期免费升级、维护。

（2）投标人应对所供产品负责终身维修，列出主要备品备件价格（更换备品备件价格不超过此价格），此费用不包含在此项目招标金额内。

2、交货期及交货地点

交货期及交货地点：合同签订之日起30天内，在提供必要的安装条件的情况下完成设备安装调试。

第2包：生物安全柜参数要求

联系人：常老师 18551767761

*1，垂直层流负压机型，符合NSF49 CLASS II TYPE A2标准设计，美国原装进口，外部尺寸：137×78×157cm工作区尺寸（W×F-B×H）117×62×70cm

2，SUS304不锈钢一体成型操作空间，无接缝圆弧角结构，易于清理及保养。

*3，70%循环，30%排气的层流方式，具备独特的“UnipressureTM”风道设计，可使层流风压保持均匀，进而延长滤网使用寿命及降低：气流噪音。

4，具变频式马达，具StediflowTM自动调节马达风速，平衡循环风量，更加环保节能省电。

*5，具有“ReadySAFETM ”功能，当在实验过程中如需暂停，拉下玻璃拉门，风机自动降低转速，仍可维持操作空间洁净度在ISO CLASS 5，并同时降低50-75%耗能。

6，照明灯，采用电子式稳定器，直接启动，不闪烁，舒眼设计；透光式外罩紫外灯可设定计时功能，时间到自动关闭紫外灯。

7，凹型亚光不锈钢工作台面，可聚集不小心打翻的物品。

8,1/4＂厚透明防UV安全玻璃活动拉门，可无段式调整拉门高度。玻璃拉门为1 0 °角斜面，增加操作者的舒适性与活动性。

9，紫外灯安全开关设计，当照明灯打开时或玻璃拉门拉开时，紫外灯均无法启动。

10，具安全警报系统，当活动拉门高度超过安全限度（8＂高）时，会有警报声警告。另设有静音开关，静音限时五分钟。

11，微电脑控制，触控式按键操作面板。平视型面板设计，简便清洁。

*12，具压差计，可监测并显示操作台目前压差，判断操作安全性。

13，具有气流平衡调节装置，可维持一定循环与排气量，不致造成气流不均进而影响操作人员的安危。

14，脚架可依据座位的高低分三段调整。

*15，具负压管道保护之3＂预留孔，可提供较大电源仪器电缆通过或传输管线。

第3包：三气培养箱

联系人：刘老师13451821391

技术参数：

1、工作容积：150L

2、保温层

3、湿度控制系统

4、90℃湿热灭菌：无需拆卸任何零部件即可进行，灭菌范围：细菌、 真菌、 孢子、霉菌等

5、触摸屏改进可视性，可记录培养环境的改变以及使用日志

6、温度控制范围： 室温＋3℃-55℃

7、二氧化碳校准自动归零系统

8、箱体内相对湿度（%rH): ≥95%

9、二氧化碳浓度控制范围：0-20%

10、二氧化碳控制精度：±0.1%

11、氧气浓度控制范围：1-21%

12、氧气控制精度: ±0.2%

第4包：超微量核酸蛋白测定仪的招标参数

联系人：刘老师13451821391

1、波长范围: 190-840nm；

2、波长精度: ±1nm；

3、*利用专利的液面张力技术，保证测定值的重复性及准确性；

4 、*无需任何耗材，操作简单方便；

5、*仪器需配置电脑进行数据的专业软件分析与存储；

6、*样品基座为303 不锈钢材料与光纤组成

7、*光程长度可根据浓度值自动从1mm调整到0.05mm；

8、*检测浓度范围：2ng/μl-15000ng/μl（dsDNA）；

9、光吸收准确度：2%(at 0.76 at 257nm)

10、最小样品体积：0.5ul

11、光源：氙闪灯

12、检测器类型：2048CCD阵列

13、光谱分辨率：≤1.8nm(FWHM at Hg253.7nm)

14、光吸收精度：0.002(1mm光路径)

15、核酸检测周期：< 5s；