仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140522JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：石蜡包埋机                  1套
第二包：半自动石蜡切片机            1套
第三包：冷冻组织切片机              1套
第四包：全自动封闭式脱水机          1套
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年5月22日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年5月29日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2014年5月22日   
第一包：石蜡包埋机  联系人：李老师  联系电话：86868420
1、- 独立冷台可以随意放置在热台的两侧

2.速冷点面积大于6.5cm(6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋

3. 图形化按键，操作简便

5. 工作区域配有优化的废蜡导流系统，多达32个石蜡排放孔，废蜡收集槽2个， 
6. 石蜡流量可以通过喷嘴上方的旋钮调节

7. 石蜡槽容量:3升

8. 包埋盒加热槽/模具加热槽: 容量约100个包埋盒或50个模具

9. 蜡缸、石蜡喷嘴、包埋盒加热槽/模具加热槽、包埋区、独立温控，温度范围:55℃至70℃，至少以5℃递进

10. 镊子座单独加热温度：70℃

11. 分体式独立冷台，温度恒定低于0-15℃，也可用作切片前样本预冷。可预设自动开机、关机时间

第二包：半自动石蜡切片机   联系人：李老师  联系电话：86868420
1. 液晶显示屏上可提示切片厚度总计和切片总计，修块厚度，切片厚度，并提示重要操作状态。

2. 半刀切片同时有自动进样和回缩。
3. 切片厚度：
切片厚度设定范围：0.5-100μm

切片厚度0.5-300μm可计数

设定值：0.5 -5μm，以0.5μm递进

        5-20μm，以1μm递进

        20-60μm，以5μm递进

        60-100μm，以10μm递进

4. 修块厚度设定范围：1-600μm,步进修块功能
设定值：1-10μm，以1μm递进

        10-20μm，以2μm递进

        20-50μm，以5μm递进

        50-100μm，以10μm递进

        100-600μm，以50μm递进

5 水平进样幅度：30mm，通过步进马达进样

6. 垂直样品行程：70mm

8. 粗进速度：300μm/s和900μm/s

9. 最大样品体积（W×H×D）：50×66×40mm

10. 8° X/Y 轴精确定位，每2° 有止爪停止位点，并且有红色 0 刻度位。
11．切片和修块模式可一键轻松转换。
12. 切片厚度和修块厚度可独立选择并储存。 
 不同切片应用可选配不同刀架，钢刀、钨钢刀和各种刀片可供选择。所有刀架均配有护手装置。
13.  多种样本夹可满足不同样本的需要。 
14. 通用刀架底座可适配所有刀架，钢刀刀架，一次性刀片等。 

第三包：冷冻组织切片机  联系人：李老师  联系电话：86868420 
	
	液晶屏显示箱室温度,样品头温度,试剂温度,除霜时间,样品停止位显示

	除霜功能
	自动热气除霜,冷冻室和样本制冷系统有独立手动除霜

	快速冷冻台
	可容纳10个样本盘,直径30mm,内置吸热器

	制冷系统
	双压缩机制冷，最低－50℃

	切片机
	全封闭设计，具有自动消毒功能 

	样品回缩功能
	有样品回缩功能

	真空抽吸装置
	带有真空抽吸装置，可辅助展片,也可清洁箱体内的垃圾

	切片厚度范围
	1 to 100 μm 

1.0 μm – 5.0 μm，步进精度 0.5 μm 
5.0 μm – 20.0 μm , 步进精度1.0 μm 
20.0 μm – 60.0 μm , 步进精度5.0 μm 
60.0 μm – 100.0 μm步进精度10.0 μm 

	修块厚度调节范围
	1 – 600 μm

1,0 μm – 10,0 μm ，步进精度1,0 μm 

10,0 μm – 20,0 μm ，步进精度2,0 μm 

20,0 μm – 50,0 μm ，步进精度5,0 μm

50,0 μm – 100,0 μm，步进精度10,0 μm

100,0 μm – 600,0 μm，步进精度50,0 μm

	水平进样距离
	25mm

	垂直幅度
	57mm

	最大样品尺寸
	50×80mm

	Z轴定位
	x\y\z  8°,360°旋转

	样本头温度
	-10~-50°C，可精确温控

	冷冻室温度
	0℃ ～ -35℃。

	快速冷冻台制冷温度
	-42°C,冷冻样品架至少15个

	刀架
	可配置钢刀架或一次性刀架。带有侧向移动功能。 


第四包：全自动封闭式脱水机  联系人：李老师  联系电话：86868420
1、处理的标准包埋盒数量大于200个
2、试剂缸容量大于3.2L个

3、脱水程序大于10,大于3种清洗程序。

4、至少5种搅拌方式。液体泵出、泵入的重力模式；水平正反方向搅拌模式；自由流动模式,

5、在试剂抽进反应缸前可对试剂可以预先加热室温至65度，保证脱水质量与效率。

6可根据组织多少,来控制试剂的加入量.由探头控制三级灌注液面，确保样本完全浸没。

7、不间断电源UPS，6小时以上。自动能源管理，自动停止非必须耗电环节，基本可完成脱水程序，或将样本运行至安全位置。

8、某一试剂缸少液时，会自动抽取另一缸试剂补充

9、电脑全自动试剂质量管理系统

10、加样时起动向下抽风，并通过滤器，控制异味弥散。可连接实验室外排设施。

11、根据试剂浓度检测结果，进行自动试剂更换。脱水过程中完成所有试剂的轮换，全自动，无须手工灌注与排放试剂，不影响脱水运行

12、电脑全自动试剂质量管理系统，可提示更换试剂。

13、质保期至少两年。
