仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150915

          公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明

第1包  纯水超纯水系统   一套

第2包  质谱仪保修服务   两年

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年09月08日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年09月15日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  
南京医科大学资产管理处

                                     2015年09月07日   

第一包：纯水超纯水系统  一套

联系人：孙老师13851528801

	仪器配置规格

连续生产超纯水，水质量达到用于LC-MS、神经细胞培养、除酶除热原级别。配备进水预处理装置、水箱和预纯化柱。
2、 ★纯水系统：电阻率: 5-15MΩ.cm ，25℃；总有机物(TOC) 含量：<30ppb；
★超纯水系统     18.2MΩ.cm，25℃

TOC含量       ≤5ppb TOC 

微生物         < 1cfu/ml
超纯水的电阻率、TOC和细菌水平符合ISO3696中I级水的要求。

3、 超纯水产水流速≥2L/min；纯水系统产水流速：≥5L/H；

4、 纯水及超纯水系统均具有数字液晶显示，具有自动检测，自动维护提示及程序，自动报警等功能。
5、 配备储水水箱。
纯化系统及耗材标准  超纯水系统包含紫外灭菌器，配置纯化柱，除菌过滤器等纯化模块。

取水  超纯水系统取水装置必须能够适合常见实验容器的取水，可安装多种专用终端过滤器。

监控系统   含电导率监测仪。

软件系统标准

1． 超纯水主机液晶显示屏实时显示出水关键信息包括水质参数（温度、电阻率），系统状态和警告信息等。

2． 内置可扩展存储芯片，能自动记录水质资料（包括用水时间、用水量、出水水质）。


第二包：质谱仪两年保修服务

联系人：郭老师13776617045

1、协议期限

协议期限为贰年。 
2、服务范围

在协议期限内，为使仪器处于良好运行状态，确保仪器性能最优化，对客户仪器进行日常保养和必要维修。定期对仪器提供至少每年一次上门保养，检测仪器是否正常并对故障进行维修，并为客户免费更换由仪器电气、机械性能故障而损坏的零备件。

3、协议服务的提供

上述服务由赛默飞世尔指定的合格技术人员或其授权的第三方合格技术人员提供。协议服务根据情况以现场服务（主要在维修保养服务方面）或以向客户通过电话或网络的形式提供技术支持（主要在操作使用和软件咨询方面）。
客户同意将使用完毕的耗材和更换下的零部件交给技术人员，由后者按照环境保护的相关规定进行妥善处置。
4、在接到客户要求提供协议服务的电话后，技术人员在2小时内提出解决方案。根据判断需要赶到现场的，将会在接到报修电话后的3个工作日内到达现场进行维修服务。

5、上述收费包括提供的协议服务所产生的服务费、技术人员差旅费、电信费用和税项等。

6、 

	仪器名称
	仪器型号
	仪器序列号

	质谱仪
	LTQ Orbitrap Velos ETD
	 SN03155B


低温保存箱参数

        温度范围：-50℃--86℃（每档1℃）；

      制冷性能：-86℃（环境温度30℃）；

      外部尺寸：770*870*1990mm，

    内部尺寸：630*600*1380mm；

       有效容积：519L；

    不锈钢搁架

