仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150623

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  高速落地离心机    一台

第2包  研究级正置荧光显微镜  一台

第3包  大小鼠无创血压分析系统 一套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年06月16日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年06月23日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年06月16日

第一包：高速落地离心机技术参数

联系人：陈老师025-86868433

1．工作条件：工作电压220V±20%。

2．*最高转速：20,000转/分（50ml角转头）。可以设定速度与离心力间的转换。

3．*温度控制系统：-10～+40℃，精度:±2℃。

4．*加速/减速功能。

5．采用环保型无氟制冷。

6．主机控制系统：微处理器控制系统 。

7. 驱动系统：无碳刷免维护电机。

8. 离心时间控制：1分钟-99小时59分钟。

9. *转头自动识别系统。

10. *不平衡自动检测系统。

11. * 智能化真空减磨系统。

第二包：研究级正置荧光显微镜招标参数

联系人：王老师13705186055

*1．高级研究用正置荧光显微镜主机,复消色差光路，配置明场、暗场、荧光观察功能，可升级DIC、PlasDIC功能。

*2. 显微镜光路采用无限远色差像差和反差校正系统IC²S（Infinity Contrast & Color Corrected System）。在传统无限远光路基础上,增强反差校正，提高图像特别是荧光图象的反差效果。

*3. 有专门针对防（极轻微）震动的设计。主体光路部分由同一材料制成，具相同热膨胀系数，可防止由于外界温度与湿度改变造成的光路偏移和聚焦稳定性。

*4. 目镜：大视场的目镜≥25mm。

5．目镜观察筒固定角度15°。目镜筒可上下调节50mm，适合不同高度的用户使用。

*6．聚焦转轮上有5个不同形状与纹路的按钮，有预设功能，分别控制明场光源强度（高、低），3200K色温调节滤片，透射光与反射光挡板。

*7.物镜：2.5X、5X、10X、20X、40X、100X油镜，其中2.5X、20X、40X、100X油镜为增强反差型EC平场荧光物镜。

*8. 载物台：270度可旋转。

9. 荧光光源为120W长寿命金属卤素灯，使用寿命≥2000小时，荧光亮度5档可调。

10. 6位物镜转换器，6位荧光滤色块转换器。

*11.配备三种常规荧光滤色块Rhodamin、FITC、DAPI。荧光观察时，有降低荧光背景、增强荧光信号的装置，荧光滤色镜透过率高且分光准确,Light Trap光陷阱技术，消除背景杂散光，提高图像效果。

12. 进口同品牌0.63倍CCD接口。

*13.彩色、制冷型高灵敏度CCD，有效物理像素300万，像素尺寸4.54um×4.54um，芯片尺寸2/3”，数字化范围14bit，最大图像采集速度1936×1460下38幅/秒，动态范围≥2500:1（68dB）。

14. 产品部件，显微镜、CCD、图像分析系统由一家制造厂商生产提供，以保证提供优越的图像质量和完善可靠的售后服务。

15. 独特的覆膜技术，光学元件长时间不生霉。且不使用任何化学防霉剂，绿色环保，对环境和使用者不会造成任何伤害。

16. *部分为必须满足。

第三包：大小鼠无创血压分析系统

联系人：王老师 13705186055

1、4通道

2、大小鼠都能测

3、小鼠体重范围小于等于70g，大鼠100-900g

4、可测收缩压、舒张压、平均动脉压、心率

5、有加热体系

6、可储存原始图，数据可自动读取

7、具有自动充气放气系统

8、配笔记本电脑1台。