仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20131225YQ
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：凝胶成像系统                  1套
第二包：压力敏感牙周探针              1套
第三包：UPS电源






  1套

       （由于ups电源涉及线路改造，投标人需在投标前实地察看现场。现场察看联系人：潘老师，联系电话：86863122。）

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价，国产设备人民币报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年12月25日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  许尔齐
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年12月31日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年12月25日   
第一包：凝胶成像系统   联系人：张老师     电话：13913843536
1、 摄像头：高分辨率低照度数码制冷CCD

2、 冷却温度：（绝对温度-20℃及以下）

3、 分辨率：300万像素及以上

4、 动态范围：＞4个数量级

5、 电动镜头：高清晰大口径高通透镜头，可通过计算机对焦距调整

6、 光源：反射白光、LED反射白光灯、 LED透射白光

7、 拍摄面积：15*15cm

8、 可对ECL涉及的western条带直接成像

9、 配套高性能计算机工作站

10、 配套软件功能：可设定连续采样的次数、时间间隔和起始及终止曝光时间，进行动态连续拍摄，并具有数据分析功能。

第二包：压力敏感牙周探针   联系人：贡老师     电话：85031912
1、 准确快速的探测牙周袋深度、附着丧失、膜龈联合。

2、 记录全口牙列情况包括：缺失、种植体、桥体、修复体等。

3、 记录：牙龈出血化脓、根分叉病变、牙齿松动度等。

4、 可显示全口菌斑分布及临床指标的阳性阴性比例，进行菌斑评定。

5、 能够纵向比较单个牙齿临床变化。

6、 能够进行危险因素的评估。

7、 可以连接打印机将探诊结果打印出四页存档彩页，作为病历诊断报告。

8、 在探诊过程中真正实现人机对话，有效的对患者进行健康宣教。

9、 探诊压力：15gf±2gf。
10、 探诊深度：0.2mm-10.0mm。

11、 探诊精确度：0.2mm。

12、 材料：钛合金（可测种植体）。

13、 探针直径：0.45mm±0.03mm。

第三包：UPS电源  联系人：潘小星   联系电话：025-86863122

· 机型：工频机
· 输入电压：三相四线制，380V±25％
· 输入功率因数： 100%负载率时 ≥0.93
· 输入谐波电流： 100%负载率时 ≤4.5％
· 输入频率：50Hz±10％
· 输出电压稳定度：380V±1％
· 输出电压频率稳定度：±0.5％
· 输出功率因数：≥0.9（UPS每100KVA容量能够输出90KW）

· 输出电压失真度：≤ 1％（线性负载）  ≤ 3％（非线性负载）
· 动态电压瞬变范围：± 5％
· 市电电池切换时间为0ms

· 负载峰值因数≥3:1

· 过载能力要求：过载150%时转旁路前的持续工作时间不低于60秒；过载125%时转旁路前的持续工作时间不低于10分钟；过载110%时转旁路前的持续工作时间不低于60分钟。
· UPS满载效率不低于93%

· UPS能真正处理100%的三相不平衡。三相输出电压不平衡度：<±1% (平衡负载)；<±2%(100%不平衡负载)；

· 输出电压相位偏差：在100%不平衡整流性负载时，三相输出电压相位差≤1°。
· 平均故障间隔时间：MTBF ≥20万小时
· 旁路静态开关指标：过载能力：100ms（10倍额定电流）；转换时间：≤2ms
· UPS输入端应提供可靠的雷击浪涌保护装置，在下列摸拟雷电波发生时，保护装置应起保护作用，设备不应损坏：电压脉冲10/700µ s，5KV：电流脉冲：8/20µ s，20KA
· UPS具备良好的过载及短路保护功能，当过载或短路状态消失后可自动恢复正常输出，并保证整流器、逆变器等部件不出现损坏。
· UPS具备可靠的旁路转换系统，当UPS出现故障时，控制系统应不间断的转换到旁路输出。
· UPS采用电池温度补偿充电特性，即电池充电时可根据温度的变化而改变充电特性，从而延长电池使用寿命。
· 内置手动维修旁路，标准配置主路输入开关，自动旁路输入开关，手动维修旁路开关。

· 逆变器短路限流能力：≥2.9In

· 并机能力

具有多台N+1直接并联工作及负载均分性能，各机负载电流不平衡度 ≤2%额定输出电流，可并联数量≥6，多机并联或扩容时无需增加并机柜或集中旁路等设备。

· 噪音（距离设备1米处）：( 70dB（A）
· 自动旁路及逆变器切换电路采用晶闸管器件:
逆变器侧和旁路侧均应采用可控硅静态开关，不接受逆变器侧或旁路侧采用交流接触器工作方式。
· 设备能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文显示的LCD显示器，尺寸不小于100mm×80mm，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态和故障告警信息等。
· 系统具有三遥性能

遥测项目：三相输入电压，直流输入电压，三相输出电压，三相输出电流，输出频率

遥信项目：同步/不同步状态，UPS/旁路供电，蓄电池放电电压低，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障

对遥信项目，要求设备能够对每一类故障或状态提供继电器干接点。接点额定容量为1A/50ＶDC（或0.5A/125Vdc）。

· 系统具备通信接口

具备RS232、RS485(或RS422)或SNMP接口协议，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；
重要说明：

1、 投标时投标单位需提供原厂商针对本项目的专项授权及相关产品的一年售后服务承诺函。

2、为保证本次招标的产品品质，各投标厂的UPS制造商和投标品牌必须统一，必须是原厂产品，不允许是OEM、ODM、SKD或类似产品，各投标厂家需遵守如下详细要求：
产地在中国的厂家，需提供：生产厂的资质文件

产地在境外的厂家需提供：原产地证明、海运清单、海运公司名称和联系电话、报关单、商检报告
