进口仪器设备招标文件
招标书编号：NJMU-20140928JK
          公司：

我校拟采购一批进口设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：实时荧光定量PCR仪




     1套
第二包：超低温冰箱



              1套

第三包：超低温冰箱                          5套 
第四包：液氮罐                              3套 
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：美金报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。
（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：
1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年9月28日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年10月9日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                     2014年9月28日   
第一包：实时荧光定量PCR仪
 

联系人：许老师  联系电话：13776405754
光学检测系统：
1、光源：五个LED，各LED激发波长不同，保证每个通道的荧光素由最佳的激发光激发。

2、探测器：CCD，确保整板同时检测，数据间可比性强。

3、激发波长范围：475nm – 640nm
4、发射波长范围：520nm – 740nm

5、五个检测通道，最多同时能做四色检测。
6、具有高分辨率溶解曲线（HRM）检测和分析功能
7、线性范围：11个数量级
8、灵敏度：可检测到单拷贝

9、配备专用的HRM单色检测通道，检测波长范围更宽，使用SYBR Green和HRM检测的荧光染料时，能获得更高的灵敏度。

10、光路系统非常稳定，可车载流动检测，无需任何光路校正，随时可获得稳定可靠结果。 
PCR仪部分：
1、半导体模块加热制冷
2、样品容量：96孔

3、反应体系：5-20ul。PCR模块具有很好的抗冷凝效果，反应体系小到5ul也能保证很好的实验重复性，大大节省试剂消耗。
4、升温速率 >5oC/秒，降温速率 >4.5oC/秒
5、温度精度：+/- 0.2oC
6、温度均一性：±0.3°C at 95°C, ±0.15°C at 60°C, ±0.2°C at 72°C，且 1 秒内能达到整板温度均匀，大大节省反应时间。

7、温控范围：4oC – 99.9oC。

8、升降温速率精确可调，运行普通程序时，升降温速率：0.1 ℃/sec 可调；运行溶解曲线时，升降温速率可精确到0.01℃/sec 可调，确保实现高分辨率溶解曲线检测。
9、热盖温度：30oC – 110oC可调

10、使用相当于四分之一块384孔板大小的50ul 96孔PCR小板，孔间距和容量标准，可用标准单道，8道，12道，16道移液器及全自动工作站上样，节省耗材消耗量。

11、节能环保，低消耗，最大运行功率不超过200W。
控制分析软件及系统：
12、软件配备绝对定量分析模块，相对定量分析模块，溶解曲线分析模块和基因分型模块和HRM分析模块。

13、软件具有中文、英文和日文三种操作界面，
14、操作系统：Windows XP，Windows 7，电脑国内选配，无需进口
15、一台电脑可控制多达10台荧光定量PCR仪
16、可通过以太网连接，实现远程控制

17、具有断电重启功能，

18、可通过USB接口输入和运行实验程序，并储存实验结果

第二包：超低温冰箱  联系人：韩老师  联系电话：15951893113
1. 2英寸冻存盒的存放数量：不少于 700 个；内部容积：不小于 900升
2. 工作温度:-50℃∽-86℃
3. 工作电压:208-240V宽工作电压范围,可不同冰箱实现延时启动
4. 压缩机:配备2台1HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 30 分钟
5. 制冷系统：具有钎焊板式热交换器，采用感应钎焊工艺；减少制冷剂泄漏等风险，提高设备的可靠性。标配超大冷凝器及冷凝器过滤网，提高制冷性能。
6. 全触摸屏用户界面,可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可访问设置和运行参数
7. 嵌入式磁铁门闩，标配五扇内门，配备不易变形的工业级门铰链，确保良好的密封性，减少冷气丢失
8. 箱体结构：粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢涂层内壁，便于清洗耐腐蚀；可调节高度的不锈钢搁板,最大承重大于200磅
9. 配备独特真空减压口设计，方便箱门快速再次开启
10. 标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能
11. 温度探头位于温度最高的冰箱底部，确保腔体内所有样品都能达到设定温度
12. 内置 USB 端口，可将冰箱事件日志报告下载至便携式硬盘，还可实现冰箱间设置信息复制
13. 内置数据存储系统，可存储长达10 年的温度和事件记录数据并可随时通过USB接口下载
14. 可单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性
15. 整机零部件及人工2年保修，压缩机3年延保
16. 符合多项国际权威认证（至少4个）：cULus、CE 认证、ISO认证、CFG
第三包：超低温冰箱  联系人：韩老师  联系电话：15951893113
1. 2英寸冻存盒的存放数量：不少于 500 个；内部容积：不小于 650升
2. 工作温度:-50℃∽-86℃
3. 工作电压:208-240V宽工作电压范围,可不同冰箱实现延时启动
4. 压缩机:配备2台1HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 30 分钟
5. 制冷系统：具有钎焊板式热交换器，采用感应钎焊工艺；减少制冷剂泄漏等风险，提高设备的可靠性。标配超大冷凝器及冷凝器过滤网，提高制冷性能。

6. 全触摸屏用户界面,可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可访问设置和运行参数
7. 嵌入式磁铁门闩，标配五扇内门，配备不易变形的工业级门铰链，确保良好的密封性，减少冷气丢失
8. 箱体结构：粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢涂层内壁，便于清洗耐腐蚀；可调节高度的不锈钢搁板,最大承重大于200磅
9. 配备独特真空减压口设计，方便箱门快速再次开启
10. 标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能
11. 温度探头位于温度最高的冰箱底部，确保腔体内所有样品都能达到设定温度
12. 内置 USB 端口，可将冰箱事件日志报告下载至便携式硬盘，还可实现冰箱间设置信息复制
13. 内置数据存储系统，可存储长达10 年的温度和事件记录数据并可随时通过USB接口下载

14. 可单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性
15. 整机零部件及人工2年保修，压缩机3年延保

16. 符合多项国际权威认证（至少4个）：cULus、CE 认证、ISO认证、CFG
第四包：液氮罐  联系人：韩老师  联系电话：15951893113
1. 容量：不小于180L
2. 标配存放冻存管架数：6
3. 总体可存放2ml冻存管数：不小于6000个
4. 静态蒸发率：0.99L/D

5. 静态持续时间：大于180天
6. 采用高级真空绝热材料，确保所有样品温度都低于-180℃
7. 安全锁扣设计
8. 悬挂箱和隔箱设计，能完全跟踪和取出样品
9. 标配进口冻存盒
