仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150126

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   脑片膜片钳             一台

第2包   万级细胞实验室改造     一套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：国产设备人民币报价，进口设备如能免税用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年01月26日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年01月29日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年01月26日

第1包     脑片膜片钳主要技术参数

联系人：吴老师：15950536316

一.膜片钳放大器

*1）单探头/双探头， 采用电容反馈模式。噪音极低

*2）电压钳模式下提供4种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ、50 GΩ），可以测定0.2 pA～200 nA范围的电流。电流钳模式下提供3种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ），可以测定2 nA～200 nA范围的电流。

3）4－极Bessel低通滤波(Hz)：2Hz-30kHz

4）－极Butterworth低通滤波(Hz)：3Hz-45kHz

单极Bessel高通滤波(Hz)：DC-300Hz

*5）噪声：

8－极Bessel滤波(10kHz)：0.28-3.0 pA rms

4－极Butterworth滤波(5kHz)：0.15-2.0 pA rms

二.数模转换器

1）转换器为即插即用设备，通过USB接口与计算机直接联用。

*2）转换器为16位A/D和D/A转换器，分辨率高。

3）单一导联的最高采样频率为250KHz，具有16个模拟信号输入导联、4个模拟信号输出导联、8个数码信号输出导联。

4）输入范围：-10.000 V 至+10.000 V。最大传输速度为4M采样点/秒，内部噪声和导联间的串扰平均小于±1 mV（p-p at 10 kHz）。

5）采样速率: 1 Hz - 250 kHz 。

三、采集分析软件

1）记录分析软件：既包含采样程序又包含分析程序（包含单通道软件，作图软件），可同时记录多达16导联的信号

2）分析程序可对采集的各种信号进行数据处理、分析、作图、 统计检验等，可对数据脱机处理，不需要使用密码锁，分析软件可以安装在多台电脑上分析数据。

四、显微操作器系统(Micromanipulator)

*1）四维电动微操技术，要求有连续和步进两种方式；

2）每小时漂移小于1微米；

3）X,Y,Z三轴最大移动速度:2.9mm/sec；

4）X,Y,Z粗调行程25mm；

五、快速给药系统

1）原装进口，八道给药，有手动开关和软件驱动两种触发给药方式；

2）液体更换速度仅几个ms，更换液体时引起的液面震动小；

*3) 每个通道都必须可独立控制，压力控制给药剂量。

六、蠕动泵

* 8通道可独立控制，根据需要调节流速。

第2包     万级细胞实验室改造

联系人：吴老师：15950536316

| 南京医科大学药学院 万级细胞房技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 材 料 说 明 |
| 1 | 钢木结构水池台 | 750*600*850 | 组 | 1 | 钢木结构水池台采用"口"字型框架结构，钢架采用40×60厚度不小于1.5MM的优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂；台面采用美国威盛亚上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，抽屉底板采用滁州华能或南京翔事产6MM厚优质E1级单面白中纤板，断面以2MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用香港DTC优质铰链（二段力），无噪音，不回弹，强度好，不易折断；拉手采用PVC一次成型彩色拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 实验水槽为台湾TOF产品，采用进口共聚PP材质一体成型水槽,壁厚为5MM，耐酸碱腐蚀，尺寸为500×400×300，不易老化，水槽台台面为实芯理化板时，水槽安装时采用台下池方式，水槽台台面为贴面理化板时，水槽安装时采用台上池方式。 实验水嘴为台湾TOF产品，铜质一体化设计，环氧树脂粉末静电喷涂，陶瓷阀芯，带接冷凝水尖嘴，使用寿命长，耐腐蚀，不漏水，上口可360度旋转。 |
| 2 | 钢木结构边台 | 1200*750*850 | 组 | 1 | 钢木结构边台采用"口"字型框架结构，钢架采用40×60厚度不小于1.5MM的优质钢管制作，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂；台面采用美国威盛亚上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，抽屉底板采用滁州华能或南京翔事产6MM厚优质E1级单面白中纤板，断面以2MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；带万向轮，可承重100KG；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用香港DTC优质铰链（二段力），无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用香港DTC三节重型消声滑轨（宽45MM），抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用PVC一次成型彩色拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 |
| 3 | 钢木结构边台 | 2400*1100*850 | 组 | 1 | 同2 |
| 4 | 钢瓶固定架 |  | 组 | 4 | PVC材质，带固定链 |
| 5 | 传递窗 |  | 组 | 1 | 不锈钢机械连锁，带杀菌消毒灯，符合国家标准。 |
| 6 | 彩钢板围护结构（EPS） |  | ㎡ | 120 | 双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，带加强筋，双面贴膜。 |
| 7 | 彩钢板围护结构辅材 |  | ㎡ | 120 | 符合国家标准，含密封胶、国标1.2MM铝型材等。 |
| 8 | 彩钢板净化门 （EPS） |  | 樘 | 3 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，门专用加强筋保证门有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁 |
| 9 | 净化密闭窗 |  | ㎡ | 5 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，6MM钢化安全玻璃 |
| 10 | 净化系统空调段 |  | 台 | 1 | 符合国家标准。铜管加长20M |
| 11 | 净化风机 |  | 台 | 1 | 根据专业实验室送风量要求，选择风机型号，生产符合国家标准。 |
| 12 | 增压箱 | 2000*1000*1000 | 台 | 1 | 按照国家标准制作，密封性好，耐腐蚀。 |
| 13 | 单层百叶风口（带初效过滤器） | 400*300 | 个 | 6 | 符合国家标准，带初效过滤器。 |
| 14 | 防雨百叶风口（带初效过滤器） | 200*160 | 个 | 1 | 符合国家标准，带初效过滤器 |
| 15 | 高效送风口 | - 1500M3/H | 个 | 3 | 符合国家标准。 |
| 16 | 对开多叶调节阀 | 320*200 | 个 | 3 | 符合国家标准（采暖通风设计手册） |
| 17 | 柔性接口 |  | ㎡ | 10 | 人造革，符合国家标准。 |
| 18 | 镀锌钢板矩形净化管道 | L≤800mm | M | - 20 | 按照国家标准制作和安装，采用武钢或宝钢镀锌钢板，咬口连接。 |
| 19 | 镀锌钢板矩形净化管道 | L≤2000mm | M | - 16 | 按照国家标准制作和安装，采用武钢或宝钢镀锌钢板，咬口连接。 |
| 20 | 管道保温 |  | ㎡ | 33 | 3CM厚B1级橡塑保温棉。 |
| 21 | 净化实验室内电气 （专业功能实验室） |  | 项 | 1 | 符合国家标准，含插座、开关、配电箱、电线电管等（南京鸿雁开关、插座、接线盒、远东电线、公元线管、正泰开关箱、正泰空气开关）。 |
| 22 | 净化荧光灯 | 2*20W/220V | 盏 | 8 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告。 |
| 23 | 紫外线杀菌灯 | 1*30W/220V | 盏 | 7 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告。 |
| 24 | 塑料接水盘 |  | 个 | 1 | 采用同质透芯一级PVC硬板制作，PVC热风焊接连接方式。 |
| 25 | 设备支架 |  | KG | 100 | 普通型钢，刷防锈漆二遍 |
| 26 | 运费 |  | 项 | 1 | 含过路过桥费。 |
| 27 | 税金 |  | 项 | 1 |  |
| 28 | 以下空白…… |  |  |  |  |

结合图纸及国家设计规范和施工、验收规范，必须满足国家规范要求中的洁净度、菌落数、噪音、照度、压差、风量、舒适性气体等各项指标的要求。未说明部分及辅助材料结合图纸按照国家相关标准、规范及常规施工要求进行计算报价。

投标人需提供资格证明文件：提供投标人独立法人营业执照；提供投标人的税务登记证；提供投标人有效期内的空气净化三级以上资质证书（含三级）及机电设备安装三级以上资质证书（含三级）；提供投标人有效期内的安全生产许可证；提供投标人拟派驻现场的二级注册建造师证书；提供投标人拟派驻现场的二级注册建造师的安全考核证书；项目经理及安装人员必须是中标单位的正式职工（提供社会保险证明资料）；提供投标人的质量管理体系认证证书(ISO9001)；提供投标人的环境管理体系认证证书(ISO14001)；