进口仪器设备招标文件
招标书编号：NJMU-20140902JK
          公司：

我校拟采购一批进口设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：分子间相互作用系统          1套
第二包：冷冻切片机





1套

第三包：动物整体生理记录仪



1套

第四包：大鼠单臂立体定位仪



1套

第五包：差分放大器





1套

第六包：四通道注射泵





1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格
后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格
后付90%，验收合格一年后支付10%。
3、报价方式：美金报价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
(4）技术要求响应表。
（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
 四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年9月2日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2014年9月9日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                     2014年9月2日   
第一包：分子间相互作用系统  联系人：丁老师  联系电话：86862739
一、 工作条件
电源：220V
环境温度：10℃～30℃；
环境湿度： 20%～80%
二、系统主要技术指标：
1. 检测技术：生物膜层干涉技术，可以检测不可逆的生物分子结合
2.检测模式：采用微量检测模式，可使用4微升样品测量生物分子相互作用
3.检测样品对象：可对DNA，多肽，蛋白质，寡糖或寡核苷酸，细胞，病毒或细菌等进行检测
4. 对血清，血浆，细胞裂解液，细胞上清液，组织匀浆等粗制样品中的蛋白质测定浓度
5. 浸入式传感器，非破坏性检测，样品可回收，传感器可再生重复使用
6.传感器种类 不少于12种：ProteinA， Anti-HIS, Anti-Human- IgG， Anti-Mouse-IgG, Amine Active, Streptavidine, Super Strpetavidine, Aminopropylsilane, Anti-hIgG Fc Capture, Protein G, Protein L， NTA，Anti-GST， Anti-Human-CH1
7.检测器类型：高灵敏度光干涉检测器
8. 检测器数量： 1个。
9.浓度检测范围：0.5ug/ml-2000ug/ml
10.样品体积：4 uL (定量，建立标准曲线，快速判断有无)，4 uL or 250 uL (亲和力)
11.亲和力检测范围：1 uM  - 0.1 nM
12. 检测分子量下限： 10KD
13.转速：1000 – 2600 rpm

14. 基线噪声：小于3pm
15. 数据采集和显示：实时数据采集和显示；数据处理工具可以根据样品的类型和操作步骤来显示；数据归纳工具可以对数据进行组织和归纳，满足数据显示、处理和分析的需要；反应显示工具可以对反应和样品数据进行显示、隐蔽或选择分析。
数据分析处理：数据分析的动力学分析曲线拟合至少3种模型可选： Langmuir (1:1模型)；数据分析结果支持多种输出格式，Excel, JEPGd等，可直接导入其他专业数据分析软件
三、系统可以实现的功能
使用非标记的方法，用于活性分子与靶点结合的机理研究，并在分子水平上对功能机理进行揭示，研究信号通路，调控机理，结构分析，蛋白质结构，药物筛选，或进行有特定靶标的生物功能分子的筛选。
四、技术服务
安装、调试：
卖方专家负责现场免费安装及调试
按照生产厂提供的技术指标及标书要求验收仪器。
操作人员培训：
安装仪器时，现场提供基本操作培训
售后服务：
仪器发生故障，二十四小时内给予答复
如故障导致仪器无法运转，需要现场检修，三个工作日内到达现场
提供免费技术咨询
在保修期内，对软件免费升级
主机保修期一年
第二包：冷冻切片机  联系人：王老师  联系电话：13705186055
1. 液晶屏显示箱室温度,样品头温度,试剂温度,除霜时间。
2. 具备手轮锁定装置。
3. 有加热滑动窗。
4. 具有除霜功能。
5. 双压缩机制冷。
6. 具有紫外消毒功能。
7. 具有样品回缩功能。
8. 切片厚度范围1-100um。
9. 修块厚度调节范围1-600um。
10. 具有Z抽定位功能。
11. 可配置钢刀架或一次性。
12. 水平进样距离约25mm。
13. 最大样品尺寸约50x80mm。
第三包：动物整体生理记录仪  

联系人：李老师  联系电话：15051839826
1.
信号采集记录主机记录主机：8通道

数据记录分析系统通过高速USB端口与计算机相连接，采用全程控设计，八通道记录主机，采样和实时计算速率高达每通道200k/s(总计400k/s)。可以分别选择输入灵敏度、采样速率、高通滤波、低通滤波和陷波滤波、16位精度、模拟输出，数字化输入和输出连接功能还用于触发和控制外部设备。

数据记录分析系统配置相应的前置放大器或者第三方设备可以测量的信号包括：心电、脑电、肌电、眼电、皮肤电、胃肠电、诱发电位、动作电位、神经放电、有创血压和心室压、无创血压、体温、肌张力、呼吸流速和流量、组织血流速度、血流量、血氧饱和度、呼吸气体二氧化碳和氧气含量、人体无创心输出量、pH值、离子浓度等。

2.
桥式放大器：单通道

超高频率响应、真实记录完整信号、无信号衰减、无导管移动等导致的人为干扰、超高精度dP/dt测量等。超小型的Mikro-Tip导管的设计和生产技艺使其成为大小鼠等动物心血管测量的理想工具，如实地显现动物心血管的压力信号。

3.
传感器: 3通连接

4.
PE管:内径0.5mm，外径0.9mm以及内径0.4mm外径0.9mm两种

第四包：大鼠单臂立体定位仪  

联系人：李老师  联系电话：15051839826
1. 单臂，上下左右前后手动移动，含刻度

2. 该设备操作灵活、简便，标配大鼠适配器。

3. 操作臂移动范围（上下，左右，前后）：三方向移动距离80mm。标尺是由激光雕刻，清晰易读，精确度为0.1mm。
4. 垂直方向可90度转动，并随时锁定位置。
第五包：差分放大器  

联系人：李老师  联系电话：15051839826
AC/DC放大器，4通道，放大倍数100-10000倍
第六包：四通道注射泵  

联系人：李老师  联系电话：15051839826
4通道，可调节注射速度和时间，最小量程可为1ul/min

