仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20131121JK
          公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的简要说明
第一包：微血管张力检测系统
第二包：微孔板发光检测仪
第三包：生物样本管理系统
第四包：面部图像分系统
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）
2、付款方式：货到验收合格后付全款
3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。
二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。
(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表
（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容
3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求
投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。
1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2013年11月21日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。
联系人：南京医科大学资产处  徐平
联系电话：86862719
4、投标截止时间：：2013年11月28日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。  

南京医科大学资产管理处

                                    2013年11月21日   
第一包：微血管张力检测系统   
 联系人：王老师     电话;86862885 

一、应用范围:
基本特性: 小血管, 大血管, 血管壁厚度的测量,两个血管的对比研究,不同种类的动物血管对比研究及其同类动物不同血管的对比研究,对局部血管反应性的评估, 人体不同血管的研究 .

血管反应机理的研究: 血管内皮：血管内皮分泌的舒張因子（一氧化氮）, 前列腺素以及血管内皮分泌的超极化因子 ;

平滑肌:  钙通道、钾通道的作用机理 

受体研究:  受体定位和作用特征研究, 激素,神經遞質及其它激動劑的影響  

药物机理的研究 :  ＡＣＥ一抑制劑, 洋地黃及其胰島素作用机理的研究

生理學研究 :  年齡, 怀孕, 麻醉 ;

病理學研究:   高血壓, 脂肪沈滯性動脈硬化症, 糖尿病, 缺血症, 腫瘤, 心臟病,  肺疾病;

深入研究的可能性: 電生理實驗(膜電位的測定),細胞內离子和其它物質的螢光測定

2、 技术参数及配置要求
压力肌动图系統包括以下几個部分:

肌动图系统：实验小室，中央控制及其信息转换装置，实验小室盖板，校准装置及其负压活舌。
压力调控系统：压力调控器：0 - 250 mmHg
数椐获取及其分析系统： 倒置显徽镜、 C-接口、CCD摄像机，图像摄取I/O装置，计算机及其数椐获取/分析软件系统。
单血管室：CH/1/AU      
应用范圍：        
1. 长期血管灌注      

2. 血管培养      
3. 基因转移                                                                                       
4. 重塑研究         
5. 血管外压迫

压力控制和流量控制：

· 压力模式：建立并自动维持0-200mmHg之间的所选压力
· 流动模式：产生可调节的、稳定的灌注速度，范围为3 µl/min至2.5 ml/min。其压力传感器，可检测并控制微型蠕动泵的压力。

第二包：微孔板发光检测仪   
联系人：郑老师     电话;86862025
1. 检测器                           光电倍增管（PMT）
2. 波长范围                        300 - 630 nm

3. 灵敏度                           < 2 zmol firefly luciferase  per well
4. 动态范围                        > 6 decades

5. 板型                              96

6. 孔间干扰                     3×10-5
7. 进样器              配有2个（10-100ul）
8. 时间延迟            2 sec
第三包：生物样本管理系统  

联系人：陈老师     电话;86868442
1. 应用范围
1.1 该系统是主要用于管理低温冰箱、液氮罐、切片柜或蜡块柜内存放的生物样本的相关信息、并为生物样本库的整个操作流程提供管理的一套综合专业管理系统，其中样本相关信息管理包括样本存放位置信息、样本相关数据信息、病人相关信息、样本试验数据信息、样本使用记录信息、样本警告信息、样本编码信息等。
2. 总体目标
2.1统筹管理各科室生物样本，合理收集、完善信息，并避免生物样本的丢失及错位，简化生物样本的查找，达到生物样本的标准化管理。
3. 功能要求
3.1 功能模块：系统包含以下16个功能模块——

3.1.1虚拟冰箱（液氮罐）管理模块

    该模块用于创建设置冰箱（液氮罐）结构，应能自由创建任何品牌冰箱（液氮罐）的任何结构，并能自由设置样本盒样式。在实际冰箱（液氮罐）结构进行调整时，系统也应能自由调整已经创建的冰箱（液氮罐）结构。

3.1.2样品及其类型管理模块
该模块应能管理多种样本类型（如血液、组织、DNA等），此模块也用于管理样本位置、样本警告信息、样本出入库信息、样本实验信息、样本冻融次数等。应有“样本领取”及相应清单功能，方便领取样本。具有样本分组功能，便于管理不同课题组的不同样本。

3.1.3 样品源及其类型管理
该模块主要用于管理病人信息，并能根据不同疾病、不同科室、不同课题进行样品源的类型管理，每个类型应能各自具有不同的字段。
3.1.4 数据查询模块
该模块用于搜索符合使用条件的样本，具有自由设置查询条件功能，且一定具有较快的查询速度，尤其在大量样本数据时，应保持较快的查询速度。应能对做过的查询条件保存，方便下次直接调用查询。
3.1.5 数据导入导出模块

        该模块应能满足外部数据的导入（如excel格式数据等），且能一次性把外部样本数据导入至样本盒位置，无需手工定位。在系统内的数据应能导出。
3.1.6 日志及数据存档模块

该模块用于记录系统操作日志，要求能详细记录系统的每一次数据变化（如：某人在何时更改了哪一个数据，数据原始状态是什么），且这些日志应能永久保存， 不能被删除。

对于已经领用并使用完的样本，从样本盒内删除后，样本的基本数据应能存档，便于后续调用查看。
3.1.7统计及报告模块

        该模块用于统计库中的样本数据，能根据样本类型、样本源、样本组、警告日期、使用者、冰箱（液氮罐）等进行统计。并且，更应能根据样本的数据（如病人信息、样本体积、样本冻融次数等）进行统计，对于统计出的结果应能自由导出报告，报告内包含的数据应能自由设定。
3.1.8 字段管理模块

该模块用于集中管理样本及病人的字段信息（如姓名、编号、抽烟史等），所有的字段都能自由增加删除，字段类型要多样（如文本型、日期型、数字型、文件型、图片型、列表型等），不同的字段分别赋予不同的样本类型、样本源类型。

3.1.9 编码生成及标签打印模块

该模块应能自由设定样本的编码，根据不同的需求生成不同编码，应能兼容国际上通用的编码规则。对于生成的编码，应能打印出条码、二维码标签。

3.1.10 用户及其权限管理模块

该模块用于管理软件系统的每一个使用者，并对各个使用者分配不同的使用权限，设置各个使用者各自能访问的冰箱（液氮罐）及字段信息。
3.1.11数据备份还原模块

系统应能具有自动备份功能，能把数据备份至其他计算机，并且同时提供手工备份的软件功能菜单。对于备份的数据，应能非常便利的还原恢复，无需直接操作后台数据库。
3.1.12 数据安全控制模块

该模块用于控制管理系统的数据的访问安全性，保障数据不被窃取、数据不被破坏等。且系统本身应具有较强的容错性，不能出现崩溃等造成数据丢失的情况。
3.1.13 外部数据集成对接模块

该模块用于对接医院其他系统数据（如HIS、LIS等），该模块应具有双向功能，即可以从其他系统调用数据，也应能提交数据至其他系统。且具备API接口，无需操作底层数据库，保障数据安全。
3.1.14 样本数据预录入模块

         该模块用于在未决定样本存储位置时，预先录入样本数据并生成样本编码，在打印出条码后，可通过扫描条码把样本入库。
3.1.15 冻存管批量扫描定位纠错模块（需相应硬件支持）
此模块配合相应2D码扫描设备，可实现冻存管在冻存盒内的定位，也可实现冻存管在冻存盒内的错位纠正，还可实现整盒冻存管的批量出入库。

  3.1.16 系统设置及帮助模块
         该模块用于管理员设置系统界面等，并且具有即时帮助文档，便于管理员实时查看。
3.2系统服务端需运行于Linux操作系统上，以VMware或Hyper-V虚拟机方式运行;系统需采用B/S架构，客户端无需安装程序，只需通过浏览器访问即可使用; 需兼容主流浏览器（IE、firefox、chrome等）
3.3可启用SSL及SSH加密，以保障系统及信息传输安全
3.4系统不限制冰箱数量，不限制使用计算机数量
3.5系统需内置形象化的图标，用于区分不同类型的样本，图标数量不少于300个
3.6可对冰箱、冻存架、冻存盒进行访问控制，以控制用户各自访问各自的冰箱、冻存
架及冻存盒
3.7 系统可使用手机、平板电脑等设备访问
3.8多条件过滤搜索需能保存为文件夹，以便下次同样条件搜索时，一键搜索
3.9系统应同时支持使用目前主流的四大数据库：MSSQL、PostgreSQL、MYSQL、Oracle; 并且系统需具有API接口，且能提供API文档，以规范不同系统之间的数据通讯；系统需内置“GLP”模式，并经过FDA认证，提供认证证书。
3.10可对每一个自定义字段独立设置访问权限，以保障信息的安全性，访问权限应包括“完全开放”、“只能浏览”及“不能浏览”
3.11具有“文件”类型字段，可添加文档、录音、视频、图片等文件类型
3.12具有“报告模板”功能，可根据需要自由组合不同字段
3.13系统需内置“GLP”模式，以规范化管理样本库
3.14同一系统可同时设置多台标签打印机，以便在不同地点使用。且至少能支持zebra及brady两个品牌的标签打印机
3.15系统需内置多种品牌的2D码批量扫描设备接口，以便于和不同2D码批量扫描设备对接
3.16有Excell功能插件，可在Excell软件内直接点击即可导入或更新数据至样本库系统
3.17软件升级可选择基于互联网的“在线升级”，同时也能提供“离线包”升级
3.18支持多种语言界面：要求系统软件支持中文/英文两种语言版本界面。并要求每个账户自己自由选择语言界面。
4. 软件符合标准及规范

4.1 FDA GLP/GMP（21 CFR Part 11, 21 CFR Part 58, 21 CFR Parts 210/211, 21 CFR Part 820），要求提供相应证书。

4.2 HIPAA

4.3 Section 508 Accessibility Guidelines
5.硬件配置

5.1  标签打印机（支持一维码及二维码打印；带网络接口）    1 台
5.2  二维码扫描枪（可扫描一维码及二维码标签）             1 把
6.系统安装日期： 

6.1合同生效后5个工作日内，供应商完成系统安装及实现功能中的所有功能  
第四包：面部图像分析系统 

联系人：周老师     电话：13584020123
1、要求可以拍摄面部标准白光、UV光、交叉偏振光图像；

2、可定量分析面部的斑点，毛孔，皱纹和平滑度。

3、可以定量分析面部下层的红斑和卟啉。

4、可以定量分析面部皮肤下层的红区和褐色斑状况。

5、自带如电脑及分析软件，可对面部图像可以随意放大和缩小，并且进行各种专业分析。

6、可以打印出客户分析报告

7、外型不超过60×50×50cm

8、重量不超过20kg

