仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150709

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  果蝇培养箱 一台

第2包  荧光凝胶成像系统   一套

第3包  大小鼠无创血压分析系统  一套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年07月02日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年07月09日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年07月02日

第一包：果蝇培养箱技术参数

联系人：许老师 15951747842

1*，温控范围：4-44℃（开灯时），2-44℃（关灯时），温度控制精度0.1℃，箱体内温度均一性为±0.5℃；

2*，内部容积：内部有效体积不小于840L；

3*，光源：4个32W荧光灯管垂直于箱体内部，光照强度为80umol/m2/s；

4*，控制器：标配有微处理器控制器，温度、光强、湿度多种试验条件下同时测定提供多参数复杂运算的结果，可以最有效的模拟自然气候，可以设定简单昼夜模式、24小时实时程序运行模式、动植物生理周期模式。真空荧光显示和10键触摸键控制，真实时间编译，最多50个程序，最多500步，可调温度保护, 具有安全密码保护。

5*，温控系统：带热气旁路系统的空气冷却/加热装置，工作过程中压缩机始终处于运行状态，延长了压缩机的寿命，同时消除了换热器表面结冰的现象。

6，标配有H1水盘式加湿装置，温度15-30℃时控制湿度范围在环境湿度~85%RH（开灯时），环境湿度~90%RH（关灯时）

7*，搁板：标配5层搁板，总搁板面积≥2.2m2

8*，安全系统

温度保护控制：高低温保护，声音报警，可视显示。

光源寿命报警功能，自动累计计算光源的使用时长，达到5000小时即报警通知用户达到光源寿命，更换光源。此功能减少由于光源的衰减造成实验误差。

故障排除报警

具有自动永久性储存程序和参数的功能，后备电池用于应急存储数据

9，箱体结构：单门结构，内部为22号抛光不锈钢，外部为18号镀锌钢，所有接缝和连接均为焊接，箱体壁厚为5.1cm。不锈钢箱体耐腐蚀、耐酸碱，容易清洗，结实耐用。

10，标配有含酚树脂涂层的盘管，耐水、耐酸碱、耐有机溶剂腐蚀。

11，门：门带有磁性密封垫，关闭更紧密。可以更好的密闭保温，减少开门后温度的恢复时间。

12，箱体表面涂有环保型粉末涂层，防止刮伤，提高耐用性。

13、配置昆虫防飞装置

第二包:荧光凝胶成像系统技术参数

联系人：李老师 13813860652

光源：固态二级管激光器685nm激发；

固态二级管激光汽785nm激发。

激光器寿命〉40000小时

成像面积：25cm*25cm

分辨率：21-337um

检测方法：光电二极管

*应用范围：化学发光/DNA凝胶EB或sybr荧光/EMSA/ON-IN cell western blot./组织切片成像等。

检测灵敏度：最低可以pg级蛋白

最佳检测范围:pg---ng级蛋白有好的线性。R2〉0.995

软件：自带分析软件（定性和定量分析蛋白水平） 和单细胞western blot分析软件

第三包：大小鼠无创血压分析系统

联系人：王老师 13705186055

1、4通道

2、大小鼠都能测

3、小鼠体重范围小于等于70g，大鼠100-900g

4、可测收缩压、舒张压、平均动脉压、心率

5、有加热体系

6、可储存原始图，数据可自动读取

7、具有自动充气放气系统

8、配笔记本电脑1台。